## Grupa 1
Troškovnik - Monitori za nadzor vitalnih funkcija
1. grupa
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Cijena stavke (bez PDV-a)
I | Monitor za nadzor vitalnih funkcija Naziv, šifra ili kataloški broj: ___________________________________________________ Naziv proizvođača: __________________________________________________________ Zemlja porijekla: ____________________________________________________________ Godina proizvodnje: _________________________________________________________ | 1 |  |  |  | 0
1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 39 cm
2. | Rezolucija ekrana minimalno 1920 x 1080 točaka
3. | Istovremeni prikaz minimalno 10 krivulja
4. | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika, pohrana minimalno 10 predefiniranih konfiguracija monitora
5. | Praćenje sljedećih parametara:
5.1. | EKG – 3/5/12 odvoda
5.2. | Respiracija
5.3. | SpO2 - saturacija kisika. Podržano korištenje minimalno tri različite tehnologije mjerenja, uključujući Masimo SET i Nellcor tehnologiju. Mogućnost promjene tehnologije mjerenja u bilo kojem trenu
5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
5.5. | Temperatura (2x)
5.6. | Analiza aritmija
5.7. | Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode, ST histogram
5.8. | PI - indeks perfuzije
5.9. | IBP (3x)
5.10. | C.O.
5.11. | CO2
6. | Kalkulator doziranja lijekova i titracijske tablice
7. | Pohrana trendova mjerenih parametara u trajanju od minimalno 240 sati
8. | Pohrana minimalno 1000 NIBP mjerenja
9. | Pohrana minimalno 48 sati krivulja
10. | Pohrana minimalno 1000 alarmnih događaja
11. | Alarmi u tri razine, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
12. | Funkcija sprječavanja lažnih fizioloških alarma sa zaključavanjem statusa alarma za SpO2 tijekom mjerenja NIBP-a na istoj ruci kao i SpO2
13. | Prikaz mjerenih vrijednosti i valnih oblika sa povezanih respiratora
14. | Prikaz respiratornih petlji tlak-volumen i protok-volumen sa povezanih respiratora
15. | Intubacijski mod rada za isključivanje alarma vezanih uz praćenje respiracije ili CO2
16. | Stupanj mehaničke zaštite, minimalno IP22
17. | Ukupna masa monitora najviše 5,5 kg
18. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 300 minuta
19. | Umrežavanje u monitoring sustav s monitorima i stanicom za centralni nadzor, žičano i bežično
20. | Pribor za praćenje parametara:
20.1. | EKG osnovni kabel i pacijent kabel s 3 konektora za elektrode
20.1.1. | Shema spajanja EKG elektroda na pacijenta istaknuta na konektoru kabela
20.1.2. | Mogućnost korištenja EKG pacijent kabela s 3 konektora za elektrode integriranim u jedan vodič, za lakše i urednije rukovanje oko pacijenta
20.2. | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete (mala, srednja i velika)
20.3. | SpO2 osnovni kabel i višekratni senzor
20.4. | IBP kabel, 2 kom. po monitoru
20.5. | Temperaturni senzor
21. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
22. | Sučelja za povezivanje:
22.1. | HDMI izlaz za dodatni ekran
22.2. | USB
22.3. | Mrežni LAN/RJ45 priključak
22.4. | Sučelje za povezivanje s respiratorima i aparatima za anesteziju
23. | Upravljanje monitorom: ekran osjetljiv na dodir, rotacijski gumb, fizičke tipke na prednjoj ploči monitora (minimalno za utišavanje alarma i neinvazivno mjerenje tlaka), tipke prečaca na zaslonu monitora
24. | Integrirani pisač za ispis tablice trendova mjerenih parametara i mogućnost kontinuiranog ispisa minimalno 3 valna oblika istovremeno
II | Transportni monitor za nadzor vitalnih funkcija Naziv, šifra ili kataloški broj: ___________________________________________________ Naziv proizvođača: __________________________________________________________ Zemlja porijekla: ____________________________________________________________ Godina proizvodnje: _________________________________________________________ | 1 |  |  |  | 0
1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 15 cm
2. | Istovremeni prikaz minimalno 3 krivulje na ekranu uz brojčani prikaz ostalih parametara
3. | Integrirana baterija koja osigurava kontinuiran rad najmanje 3 sata bez vanjskog napajanja
4. | Masa monitora s integriranom baterijom najviše 1 kg
5. | Trendovi mjerenih parametara minimalno 72 sata
6. | Praćenje sljedećih parametara:
6.1. | EKG – 3, 7, 8 i 12 odvoda
6.2. | Respiracija
6.3. | SpO2 - saturacija krvi kisikom
6.4. | NIBP - neinvazivni tlak
6.5. | IBP - invazivni tlak x2
6.6. | Temperatura
7. | Pribor za praćenje sljedećih parametara:
7.1. | EKG kabel s 3 voda
7.1.1. | Shema spajanja EKG elektroda na pacijenta istaknuta na konektoru kabela
7.1.2. | Mogućnost korištenja EKG pacijent kabela s 3 konektora za elektrode integriranim u jedan vodič, za lakše i urednije rukovanje oko pacijenta
7.2. | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete za odrasle: mala, srednja i velika
7.3. | Kabel i višekratni SpO2 senzor
7.4. | Kabel za mjerenje minimalno 2 invazivna tlaka
8. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
9. | Najmanje 5 specifičnih konfiguracija ekrana sukladno potrebama radnog mjesta
10. | Automatsko zakretanje slike na ekranu za 180° za ispravan prikaz neovisno o položaju u koji je monitor postavljen
11. | Monitor izveden sustavom pasivnog hlađenja bez ventilatora, otpornost na prodor tekućina najmanje IPX4
12. | Docking jedinica sa svojstvom nosača, komunikacijskog sučelja i izvora napajanja monitora
12.1. | Brzo odvajanje transportnog monitora upotrebom jedne ruke
12.2. | Optička komunikacijska konekcija između transportnog monitora i docking jedinice
12.3. | Sučelje za poziv sestre
12.4. | Sučelje za povezivanje u monitoring mrežu
12.5. | Prilikom spajanja monitora na docking jedinicu automatsko preuzimanje postavki profila radnog mjesta
12.6. | Prilikom spajanja monitora na docking jedinicu automatski prijenos podataka zabilježenih tijekom transporta u stanicu za centralni nadzor
13. | Mogućnost nadogradnje za spajanje s medicinskom radnom stanicom dijagonale ekrana najmanje 43 cm i praćenje sljedećih parametara:
13.1. | Mjerenje etCO2 metodom u glavnom toku (engl. Mainstream) i bočnom toku s minimalnim uzorkom (engl. Microstream)
13.2. | Prikaz 12 odvoda EKG-a pomoću reduciranog seta od 6 vodova/elektroda
13.3. | IBP - proširivanje broja ulaza do barem 8
13.4. | CO - minutni volumen srca
13.5. | CCO - kontinuirano mjerenje minutnog volumena srca
13.6. | NMT- neuro-muskularna transmisija
13.7. | BIS - mjerenje dubine svijesti
13.8. | Prikaz krivulja s povezanog respiratora, web-baziranih aplikacija te podataka o pacijentu iz bolničkih sustava, uz mogućnost upravljanja funkcijama transportnog monitora
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om | [5 empty] | 0