## Grupa 2
Troškovnik - Monitori za nadzor vitalnih funkcija
2. grupa
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Cijena stavke (bez PDV-a)
I | Monitor za nadzor vitalnih funkcija Naziv, šifra ili kataloški broj: ___________________________________________________ Naziv proizvođača: __________________________________________________________ Zemlja porijekla: ____________________________________________________________ Godina proizvodnje: _________________________________________________________ | 1 |  |  |  | 0
1.1. | Kompaktni dizajn monitora koji omogućuje upotrebu u transportu i stacionarno
1.2. | Upravljanje monitorom putem zaslona osjetljivog na dodiri rotacijske tipke
1.3. | Dijagonala zaslona minimalno 25 cm, ekran u boji visoke rezolucije osjetljiv na dodir rezolucije minimalno 1024x600 piksela
1.4. | Ekran omogućuje višedodirno upravljanje istovremeno (upravljanje s dva prsta istovremeno radi proširivanja prikaza)
1.5. | Istovremeni prikaz minimalno 8 krivulja uz pripadajuća polja za brojčani prikaz
1.6. | Težina monitora najviše 3,5 kg s baterijom
1.7. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja minimalno 12 sati
1.8. | Ispis direktno s monitora na laserski pisač
1.9. | Zvučna i tekstualna aktivacija alarma u 3 kategorije, s alarmnim svjetlom vidljivim iz svih kutova gledanja
1.10. | Parametri praćenja:
1.11. | EKG - 3/5 odvoda
1.12. | ST analiza na svim mjerenim odvodima
1.13. | Analiza najmanje 27 srčanih aritmija
1.14. | QT/QTc analiza s parametrima QT, QTc i ΔQTc
1.15. | Izračun QTc prema formulama: Bazett, Fridericia, Framingham ili Hodges
1.16. | Respiracija
1.17. | SpO2 – saturacija kisika
1.18. | NIBP – neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja
1.19. | Temperatura, 2 kanala
1.20. | Raspon mjerenja srčane frekvencije: 10 – 350 bpm
1.21. | Raspon mjerenja respiracije: 0 – 200 rpm
1.22. | Raspon mjerenja temperature: 0- 50 ˚C
1.23. | Raspon mjerenja neinvazivnog krvnog tlaka: 10 – 290 mmHg
1.24. | Automatska detekcija pacemakera
1.25. | Zaštita od defibrilacije do 5000V s vremenom oporavka manjim od 5 sekundi
1.26. | Alarmna funkcija analizira istovremeno EKG signal i signal pletizmografske krivulje u svrhu točnije aritmijske analize i HR/PR mjerenja i smanjenju lažnih alarma; grafički prikaz indeksa kvalitete EKG signala i pletizmografske krivulje na zaslonu
1.27. | Klinički grafički alat EWS (Early Warning Score) za procjenu stanja pacijenata s pripadajućim alarmom
1.28. | Moguće prekonfigurirati minimalno 3 EWS predloška
1.29. | Dinamičko osvježavanje EWS rezultata s promjenom vitalnih znakova
1.30. | Klinički grafički alat za unos parametara prema GCS (Glasgow Coma Scale) i izračun ukupnog indeksa
1.31. | 24-satni EKG sažetak koji funkcionira kao holter EKG-a sa prikazom statistike srčane frekvencije, ST analize, aritmija, QT analize, detekcije pacemakera
1.32. | Trening način rada koji grafičkim navođenjem omogućava korisnicima da nauče koristiti uređaj ili ponove određeni dio korištenja
1.33. | Podržano minimalno 5 kalkulacija (lijekovi, hemodinamske, oksigenacijske, ventilacijske, renalne) i titracijska tablica
1.34. | Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente
1.35. | Pohranjivanje i ponavljanje najmanje 5000 događaja za svakog pacijenta
1.36. | Pohranjivanje najmanje 5000 NIBP mjerenja
1.37. | Pohranjivanje i prikaz minimalno 120 h potpunog prikaza krivulja (full disclosure)
1.38. | Prikaz minimalno 2400 sati trendova (brojčani i grafički) s rezolucijom 10 min ili 240 h s rezolucijom 1 min (brojčano i grafički), s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize
1.39. | Konektori na monitoru: minimalno 2 USB konektora, “Nurse call”, VGA, standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor), AC konektor
1.40. | Pohrana i pregled minimalno 24 h OxyCRG događaja
1.41. | Pohrana i prikaz ST analize minimalno do 120 h s rezolucijom 5 min
1.42. | HL7 komunikacijsko sučelje
1.43. | Monitor ima ugrađeni utor na stražnjem dijelu za pohranjivanje pribora
1.44. | Moguća kasnija nadogradnja: termalni 3-kanalni pisač, WIFI
1.45. | Stolić – kolica sa fiksacijom monitora i mogućnošću brzog i jednostavnog odspajanja monitora od stolića - kolica
1.46. | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel – 3 ili 5-žilni sa štipaljka/druker završecima, crijevo za mjerenje tlaka, manžeta za odrasle, priključni SPO2 kabel, SPO2 višekratni senzor za odrasle, višekratni senzor za temperaturu, kabel za napajanje, upute za korištenje na hrvatskom
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om | [5 empty] | 0