## REKAPITULACIJA
NARUČITELJ: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LOKACIJA: | OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LJUDEVITA GAJA 21
33000 VIROVITICA
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
"Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a"
| GRUPA 2: STERILIZACIJA | STERILIZACIJA
| UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 0
| UKUPNO PDV : |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0

## GRUPA_2-STERILIZACIJA
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
"Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a"
GRUPA 2: STERILIZACIJA
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv jednakovrijednog proizvoda | Proizvođač, kataloški broj | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz ponudbene dokumentacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | (173) UREĐAJ ZA IZLIJEVANJE, ISPIRANJE I DEZINFICIRANJE SUKCIJSKIH BOCA, NOĆNIH POSUDA I URINSKIH POSUDA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
1.1. | Samostojeći uređaj za izlijevanje, pranje i dezinfekciju sukcijskih, noćnih i urinskih posuda
1.2. | Uređaj mora biti sukladan sa: EN ISO 15883
1.3. | Punjenje i pražnjenje komore odozgo
1.4. | Volumen komore min. 70 litara; komora specijalnog oblika prilagođenog svrsi izlijevanja i ispiranja sukcijskih boca, noćnih posuda i ostalog med. pribora
1.5. | Komora izrađena iz nehrđajućeg čelika 316 L
1.6. | Ugrađen el.paro generator
1.7. | Otvaranje i zatvaranje vrata automatski nožnom pedalom
1.8. | Ugrađena pumpa za doziranje sredstva za omekšavanje vode za parogenerator te ugrađena dodatna pumpa za doziranje deterdženta
1.9. | Prikaz poruka za svaku fazu pranja na ekranu
1.10. | Minimalno 5 standardnih programa
1.11. | Dezinfekcija parom cjevovoda nakon svakog ciklusa
1.12. | Potrošnja vode u štednom programu maks. 20 litara/ciklusu
1.13. | Potrošnja struje maks. 0.18 kWh/ciklusu
1.14. | Dimenzije uređaja maks. 600x680x1100 mm ŠxDxV
1.15. | Specijalni adapter za sukcijske boce od 2-5 litara
2. | (202) PROLAZNI UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFICIRANJE KIRURŠKOG INSTRUMENTARIJA KAPACITETA 8 DIN KOŠARA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
2.1. | Uređaj mora biti sukladan sa: MDD 93/42/EEC EN ISO 15883 EN 61010-1 EN 61326-1
2.2. | Iskoristive dim. komore min. 545x615x580 mm (šxdxv)
2.3. | Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316L, EN 1.4404
2.4. | Vanjsko kučište od nehrđajućeg čelika AISI 304
2.5. | Uređaj je u izvedbi sa dvoje vrata (prolazni), ručno otvaranje, staklo u vratima, ugrađeno el. svjetlo u komori
2.6. | Kapacitet komore 8-DIN košara (480x250x50) u 4-razine
2.7. | Ugrađen sušač (program sušenja) sa toplinskim izmjenjivačem i HEPA filterom
2.8. | Zagrijavanje vode el. grijačima
2.9. | Ukupna instalirana električna snaga maks. 10.5 kW
2.10. | Mikroprocesorska kontrola uređaja sa min. 6 standardnih programa te mogućnošću programiranja min. 10 dodatnih programa
2.11. | Ugrađen printer na strani punjenja
2.12. | Vanjske dimenzije uređaja sa sušačem i zaštitnom maskom maks. 660x700x1870 mm (šxdxv)
2.13. | ugrađena mrežna kartica
2.14. | Svi instalacijski priključci na dnu uređaja (topla voda, hladna voda, demi voda i odvod)
2.15. | Priključci moraju biti zaštićeni maskom od nehrđajućeg čelika koja je sastavni dio uređaja
3. | (203) STOLNI PARNI STERILIZATOR |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
3.1. | Sukladan normi EN 13060
3.2. | Sterilizator sa vakum pumpom i ugrađenim elektro paro generatorom
3.3. | Volumen komore: min. 18 litara
3.4. | Kapacitet punjenja: min. 5 tacni-razina
3.5. | Dimenzije komore min. 240 x 330 x 240 mm (š x d x v)
3.6. | Komora eliptičnog ili četvrtastog oblika zbog potpunog iskorištenja prostora u komori
3.7. | Komora izrađena iz nehrđajućeg materijala 316L
3.8. | Integrirani dodirni upravljački monitor u boji min. veličine 8˝
3.9. | Dokumentiranje ciklusa putem USB-a
3.10. | Programi sterilizacije: - 134°C zapakirani instrumenti; maks. trajanje procesa (prazna komora) uključujući i sušenje 24 min - 121°C zapakirani instrumenti; maks. trajanje procesa (prazna komora) uključujući i sušenje 34 min - 134°C zapakirani teški instrumenti; - 134°C specijalni dentalni program; - Bowie &Dick test; - Test propuštanja
3.11. | Integriran spremnik za čistu i kondenziranu vodu
4. | (210) ULTRAZVUČNA KUPKA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
4.1. | volume min. 25 litara
4.2. | ultrazvučna snaga min 300W
4.3. | ugrađen grijač snage min. 1500W
4.4. | podešavanje temperature i duljine vremena rada
4.5. | Funkcija automatskog otplinjavanja te funkcija optimizacije ultrazvučnih valova
5. | (212) RADNI STOL S DVODJELNIM KORITOM IZRAĐEN OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; MIN. DIM. MIN. 50/40/20 CM; UGRAĐENA JEDNORUČNA MEJŠALICA; STOL DIM. MIN. 190/60/80 |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
6. | (216) RADNI STOL IZRAĐEN OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA S JEDNOM POLICOM; DIM. MIN. 150/60/80 CM |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
7. | (217) RADNI STOL IZRAĐEN OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA S JEDNOM POLICOM; DIM. MIN. 190/60/80 CM |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
8. | (218) PROLAZNI UREĐAJ ZA PRANJE I DEZINFICIRANJE KIRURŠKOG INSTRUMENTARIJA KAPACITETA 8 DIN KOŠARA |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
8.1. | Uređaj mora biti sukladan sa: MDD 93/42/EEC EN ISO 15883 EN 61010-1 EN 61326-1
8.2. | Iskoristive dim. komore min. 545x615x580 mm (šxdxv)
8.3. | Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316L, EN 1.4404
8.4. | Vanjsko kučište od nehrđajućeg čelika AISI 304
8.5. | Uređaj je u izvedbi sa dvoje vrata (prolazni), ručno otvaranje, staklo u vratima, ugrađeno el. svjetlo u komori
8.6. | Kapacitet komore 8-DIN košara (480x250x50) u 4-razine
8.7. | Ugrađen sušač (program sušenja) sa toplinskim izmjenjivačem i HEPA filterom
8.8. | Zagrijavanje vode el. grijačima
8.9. | Ukupna instalirana električna snaga maks. 10.5 kW
8.10. | Mikroprocesorska kontrola uređaja sa min. 6 standardnih programa te mogućnošću programiranja min. 10 dodatnih programa
8.11. | Ugrađen printer na strani punjenja
8.12. | Vanjske dimenzije uređaja sa sušačem i zaštitnom maskom maks. 660x700x1870 mm (šxdxv)
8.13. | ugrađena mrežna kartica
8.14. | Svi instalacijski priključci na dnu uređaja (topla voda, hladna voda, demi voda i odvod)
8.15. | Priključci moraju biti zaštićeni maskom od nehrđajućeg čelika koja je sastavni dio uređaja
8.16. | Modularna uložna kolica za instrumente i pribor sa mogučnošću konfiguriranja broja razina-polica, 1 komad
8.16.1. | Jednostavno vađenje i umetanje polica i rotirajućih mlaznica
8.16.2. | Mogućnost konfiguracije uložnih kolica u slijedećim varijantama: - u varijanti s jednom razinom - u varijanti s dvije razine - u varijanti s tri razine - u varijanti s četri razine
8.17. | DIN košara. 8 komada
9. | (219) NEPROLAZNI AUTOMATSKI PARNI STERILIZATOR KAPACITETA 1 STJ |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
9.1. | dim. komore minimalno 310 x 610 x 310 mm (ŠxDxV)
9.2. | Ručno (mehaničko) ulaganje materijala u sterilizator
9.3. | Vrata su vertikalno klizna s automatskim otvaranjem/zatvaranjem na pneumatski pogon
9.4. | Komora izrađena od nehrđajućeg čelika 316 Ti
9.5. | Sustav reverzne osmoze za filtraciju vode za el. paro generator ugrađen u kučištu sterilizatora
9.6. | Dimenzije uređaja maks. 600 x 900 x 1600 mm (ŠxDxV)
9.7. | Ugrađen el. parni generator maks. snage 3.6 kW s maks. potrošnjom el.energije 1.8 kWh/ ciklusu
9.8. | Podešavanja i kontrola se vrše preko ugrađenog dodirnog ekrana u boji koji se nalazi na strani punjenja
9.9. | Ugrađen senzor za mjerenje kvalitete vode koji kod vrijednosti većih od 30 µS/cm pali alarm koji upozorava da je potrebno zamjeniti filter za vodu
9.10. | Ugrađen termo printer za dokumentiranje
9.11. | Ugrađena najmanje 4 standardna automatska programa
9.12. | Ugrađen sustav brze sterilitzacije: - Pakirani instrumenti – trajanje ciklusa s uključenim sušenjem (prazna komora) maks. 25 min - Brzi ciklus – trajanje (prazna komora) maks. 16 min
9.13.. | Košara dimenzija 590 x 300 x 190 mm (d x š x v), 1 komad
9.14.. | Košara dimenzija 590 x 300 x 100 mm (d x š x v), 2 komada
10. | (222) ZIDNA POLICA IZRAĐENA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA S DVIJE ODLOŽNE PLOHE DIM. MIN. 90/25/30 CM |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
11. | (223) STOL ZA KONTROLU, SLAGANJE I PAKIRANJE ČISTOG RUBLJA S UGRAĐENIM OSVJETLJENIM PANELOM U RADNOJ PLOHI; KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; RADNA PLOHA IZRAĐENA OD PLASTIČNOG LAMINATA PRIČVRŠĆENOG NA DRVENU PLOČU; DIM. STOLA MIN. 1900X1300X800 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
12. | (225) STOL ZA KONTROLU I PAKIRANJE SETOVA; KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; DVIJE POLICE MONTIRANE NA MOST; RADNA PLOHA MIN. 1900X700 MM (DXŠ); MIN. 2 LADICE |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
13. | (226) STOL ZA SLAGANJE I PAKIRANJE ČISTOG RUBLJA; KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; RADNA PLOHA IZRAĐENA OD PLASTIČNOG LAMINATA PRIČVRŠĆENOG NA DRVENU PLOČU; DIM. STOLA MIN. 1900X600X850 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
14. | (227) KOLICA S PREČKAMA ZA PAKIRANJE SETOVA; IZRAĐENA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; 4 KOTAČA OD TOGA 2 S KOČNICOM; DIM. MIN. 130X60X800 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 3 |  | 0
15. | (228) PROLAZNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETA 8 STJ |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
15.1. | Uređaj mora biti sukladan sa: MDD 93/42/EEC; MD 2006/42/EC; LVD 2006/95/EC; EMC Directive 2004/108/EC; PED 97/23/EC; 2009/125/EC Eco Design Directive; EN 285 + A2; EN/ISO 17665-1; EN/IEC 61010-2 – 040; EN ISO 13485
15.10. | Ugrađen ECO sustav za štednju vode pomoću recirkulacije koji štedi min. 90% ulazne vode
15.11. | Ugrađen filter za otplinjavanje
15.12. | Ugrađen sustav autorizacije korisnika pomuću RFID kartica
15.13. | Ugrađen 4-inčni printer na upravljačkoj strani za ispis podataka i grafikona
15.14. | Ukupno vrijeme sterilizacije pri praznoj komori maks. 25 minuta
15.15. | Ugrađeni automatski programi: -univerzalni program za pakirane instrumente i tekstil na 134°C -program za pakirane predmete od gume i plastike na 121ºC -brzi program na 134°C za otvorene instrumente -Bowie and Dick test -vakuumski test -univerzalni program za teška punjenja za zamotane instrumente i tekstil na 134°C -optički instrumenti -program automatskog zagrijavanja sterilizatora prema zadanom vremenskom rasporedu (automatsko pokretanje)
15.16. | Potrošnja ulazne vode pri punoj komori maks. 17 litara po ciklusu
15.17. | Potrošnja struje pri punoj komori maks. 12 kWh
15.18. | ugrađena mrežna kartica
15.2. | Maks. vanjske dimenzije 1300x2000x1700 mm (Š x V x D)
15.3. | Ugrađen električni parogenerator min. snage 55 kW
15.4. | Iskoristive dim. komore min. 650x690x1295 mm (Š x V x D)
15.5. | Kapacitet sterilzatora min. 8 STJ
15.6. | Komora i plašt izrađeni od nehrđajućeg čelika 316 L
15.7. | Uređaj u izvedbi sa dvoje vrata (prolazni)
15.8. | Vrata automatska klizna s vertikalnim otvaranjem na pneumatski pogon i sa zaštitom protiv otvaranja tijekom ciklusa i zaštitom od mogućnosti ozljede tijekom rukovanja.
15.9. | Na strani punjenja te na strani pražnjenja ugrađen zaslon u boji osjetljiv na dodir min. veličine 10.0“
16. | (230) TRANSPORTNA KOLICA ZA PUNJENJE I PRAŽNJENJE STERILIZATORA FIKSNE VISINE |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
17. | (231) ULOŽNA KOLICA ZA STERILIZATOR SA POLICOM |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
18. | (232) KOLICA ZA SPREMANJE I TRANSPORT ŽIČANIH KOŠARA; IZRAĐENA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; 4 KOTAČA |  |  |  | Kom. | 4 |  | 0
19. | (233) KOLICA DISTRIBUCIJONA ZA STERILIZACIJSKE KOŠARICE S 5 DO 10 POLICA IZRAĐENA OD PROFILA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; 4 KOTAČA; MIN. DIM. 680X430X1500 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 4 |  | 0
20. | (234) KOLICA-KONTEJNER ZA ZATVORENE TRANSPORTE MATERIJALA; DVOKRILNA VRATA SA OTVARANJEM DO 270 STUPNJEVA; IZRAĐEN OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; 4 KOTAČA PROMJERA MIN. 200 MM; NA DONJIM UGLOVIMA KONTEJERA UGRAĐENI GUMENI ODBOJNICI; KAPACITET 9 STJ; MIN. DIM. KOLICA 1220X735X1450 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
21. | (235) ŽIČANE KOŠARE ZA PROCES STERILIZACIJE IZRAĐENE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; VELIČINA MIN. 580X390X190 MM |  |  |  | Kom. | 30 |  | 0
22. | (236) ŽIČANE KOŠARE ZA PROCES STERILIZACIJE IZRAĐENE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; VELIČINA MIN. 580X390X100 MM |  |  |  | Kom. | 50 |  | 0
23. | (237) PLADANJ ZA INSTRUMENTE MIN. DIM. 400X200X50 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 3 |  | 0
24. | (238) KOLICA ZA INTERNE TRANSPORTE ZA PRIVREMENO POHRANJIVANJE MATERIJALA KOD PAKIRANJA ISLAGANJA U SETOVE; NEHRĐAJUĆI ČELIK; DVIJE POLICE SA UZDIGNUTIM RUBOM; SA 4 ANTISTATIK KOTAČA MIN. PROMJERA 125 MM; MIN. DIM. KOLICA 1050X500X800 MM (DXŠXV) |  |  |  | Kom. | 8 |  | 0
25. | (241) PIŠTOLJ NA KOMPRIMIRANI ZRAK S 8 APLIKATORA TE ZIDNIM DRŽAČEM |  |  |  | Kom. | 3 |  | 0
26. | (242) PIŠTOLJ NA VODU S 8 APLIKATORA TE ZIDNIM DRŽAČEM |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
27. | (243) ZAVRŠNI PANEL-OPLATA ZA ZATVARANJE NESTERILNE I STERILNE STRANE OKO STERILIZATORA IZ NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; PODKONSTRUKCIJA IZRAĐENA IZ NEHRĐAJUĆIH PROFILA; INTEGRIRANA SERVISNA VRATA NA NESTERILNOJ STRANI |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
28. | (340) DVOKRILNI ORMAR S POLICAMA IZRAĐEN OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA; KALJENO STAKLO U VRATIMA; DIM. MIN. 100/65/210 CM |  |  |  | Kom. | 6 |  | 0
29. | (S1) NOSAČ ŽIČANIH KOŠARA ZA STERILIZACIJU - JEDNOSTRANI; KAPACITET MIN. 21 KOŠARA; SASTOJI SE OD 3 DIJELA SVAKI KAPACITETA 7 KOŠARA; NOSIVA KONSTRUKCIJA IZRAĐENA OD NEHRĐAJUĆIH ČELIČNIH PROFILA; MIN. DIM. 1770X420X1830 MM (VISINA X DUBINA X DULJINA) |  |  |  | Kom. | 4 |  | 0
30. | (S2) JEDNOSTRANA MODULARNA KOLICA ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE KOŠARA DIM. MIN. 600X470X1500 MM (DXŠXV); NEHRĐAJUČI ČELIK; 4 KOTAČA; OPREMLJENA SA 8 KUKICA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
31. | (S3) UREĐAJ ZA VARENJE FOLIJA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
31.1. | automatski rotacioni uređaj za varenje folija sa kontolom temperature varenja
31.2. | upravljanje pomoću zaslona u boji osjetljivog na dodir min. veličine 4-inča
31.3. | ugrađen printer
31.4. | mogućnost validacije uređaja prema normi DIN EN ISO 11607-2.
31.5. | Mogućnost podešavanja temperature, pritiska i brzine varenja
31.6. | ugrađena mrežna kartica
32. | (S4) STALAK ZA DRŽANJE ROLA ZA PAKIRANJE SA INTEGRIRANIM REZAČEM MIN. DULJINE 1100 MM |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
33. | (S5) PLAZMA STERILIZATOR PROLAZNI |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
33.1. | Sterilizacija plazma tehnologijom na bazi vodik-peroksida
33.2. | Sredstvo za sterilizaciju u bočicama maks. koncentracije vodikovog peroksida 50%
33.3. | Jedna bočica kapaciteta sterilizacije min. 13 standardnih ciklusa
33.4. | min. 3 programa sterilizacije: Brzi (za necjevaste instrumente) Standardni (za cjevaste instrumente) Napredni (za duge cjevaste instrumente)
33.5. | maks. trajanje brzog ciklusa 35 minuta
33.6. | maks. trajanje standardnog ciklusa 70 minuta
33.7. | maks. trajanje naprednog ciklusa 80 minuta
33.8. | Kontrola procesa putem dodirnog pokaznika sa izbornikom min. veličine 10-inča
33.9. | Dvoja vertikalno klizna vrata (nesterilna/sterilna strana)
33.10. | Operativni sustav Windows
33.11. | Vanjske dimenzije maks. 1100x1700x1100 mm (DxVxŠ)
33.12. | Četvrtasta komora iskoristivog volumena min. 115 litara
33.13. | CE certifikat o punoj usklađenosti s europskim normama EN ISO 13485. Proces sterilizacije validiran u skladu sa ISO 14937
33.14. | Unutrašnjost komore s mogučnošću umetanja od jedne do tri police
33.15. | Printer, ispis parametara ciklusa
33.16. | Mrežna kartica
33.17. | Uređaj opremljen s kotačima
33.18. | Jednofazni priključak na elekričnu energiju
34. | (S6) MODULARNA ULOŽNA KOLICA ZA INSTRUMENTE I PRIBOR SA MOGUČNOŠĆU KONFIGURIRANJA BROJA RAZINA-POLICA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
34.1. | Jednostavno vađenje i umetanje polica i rotirajućih mlaznica
34.2. | Mogućnost konfiguracije uložnih kolica u slijedećim varijantama: - u varijanti s jednom razinom - u varijanti s dvije razine - u varijanti s tri razine - u varijanti s četri razine
34.3. | Uložak za MIS instrumente slijedećeg kapaciteta: min. 14 dugih cjevastih instrumenata i min. 5 mlaznica za silikonske nastavake i min. 15 fleksibilnih silikonskih mlaznica
34.4. | Uložak za bubrežne zdjelice
34.5. | Uložak za zdjelice
34.6. | Uložak za OP cipele
34.7. | Uložak za dječije bočice
35. | (S7) DIN KOŠARA |  |  |  | Kom. | 16 |  | 0
36. | (S8) ULOŽNA KOLICA ZA PRANJE DIN KONTEJNERA |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
37. | (S9) ZIDNI UREĐAJ ZA RUČNO PRANJE KOLICA S AUTOMATSKIM DOZIRANJEM DETERDŽENTA; PRIKLJUČNO CRIJEVO MIN. 12 METARA; ZIDNI STALAK ZA DETERDŽENT; UREĐAJ MORA ZADOVOLJAVATI NORME: EN 717, DIN EN 292-1 I DIN EN 292-2 |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
38. | (S10) UREĐAJ ZA PROIZVODNJU OMEKŠANE I REVERZNO-OSMOTSKE VODE |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
38.1. | dva ulazna filtera: 5 μm/20” i 1 µm/20“
38.2. | redukcijski ventil + filter sa povratnim ispiranjem
38.3. | dvostruki omekšivač (2 x 100 lit mase) protoka min. 4 m3
38.4. | posuda za sol kapaciteta min. 200 litara
38.5. | upravljanje omekšivača preko centralnog procesora
38.6. | RO sustav min. 280 litara/sat
38.7. | prikaz svih relevantnih parametara na ekranu urešaja za upravljanje
38.8. | potpuno automatski nadzor uređaja
38.9. | spremnik permeata min. 900 litara, sa analognim sondama
38.10. | pumpa za distribuciju permeata kapaciteta min. 2900 litara/sat
38.11. | vanjski mjerač vodljivosti na izlazu RO sustava
38.12. | UV zračenje spremnika
38.13. | Izlazna vodljivost ne veća od 6 µS/cm
38.14. | Razvod cijevi do krajnjih potrošača
39. | (S11) ZAVRŠNI GIPS ZID-DVOSTRUKA OBLOGA U ZONI STERILIZATORA U PROSTORIJI FILTER 1.3.5. UGRADNJA 2 KOM JEDNOKRILNIH VRATA.LAMELIRANA VRATA 80/220 SA UGRAĐENIM STAKLIMA.BOJA PO IZBORU KORISNIKA. NA ZIDIVE POSTAVITI KERAMIČKE PLOČICE |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0