## REKAPITULACIJA
NARUČITELJ: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LOKACIJA: | OPĆA BOLNICA VIROVITICA
LJUDEVITA GAJA 21
33000 VIROVITICA
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
"Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a"
| GRUPA 3: STERILIZACIJA | MEDICINSKA OPREMA
| UKUPNO BEZ PDV-a: |  | 0
| UKUPNO PDV : |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0

## GRUPA_3_-MEDICINSKA_OPREMA
OPĆA BOLNICA VIROVITICA
"Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i JIL-a"
GRUPA 3: MEDICINSKA OPREMA
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv jednakovrijednog proizvoda | Proizvođač, kataloški broj | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa sa brojem označene stranice iz ponudbene dokumentacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | (101) BOLESNIČKI KREVET NA KOTAČIMA |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
1.1. | Krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja.
1.2. | Ležna ploha četverodijelna , sastoji se od 8 poprečnih segmenata od ABS plastike koji se lako skidaju radi pranja, sa podešavanjem putem elektromotora.
1.3. | Dimenzija ležne plohe min 2000x900 mm sa bočnim graničnicima protiv klizanja madraca.
1.4. | Visinska regulacija od min 370 do max 735 mm putem elektromotora.
1.5. | Podešavanje Tr + 15 °/ ATr – 15° sa odstupanjem od +/- 1 ° putem elektromotora.
1.6. | Nagib uzglavlja max 70 °, nagib bedrenog dijela max 38 ° i podešavanje lisnog dijela mehanički.
1.7. | Autoregresija – produženje leđnog dijela za max 100 mm, a bedreno lisnog dijela za max 60 mm.
1.8. | Mogućnost deblokade motora leđnog dijela kod potrebe za reanimacijom – CPR, obostrano.
1.9. | Čela kreveta od ABS plastike sa bojom dekora po izboru, dadu se skidati sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja.
1.10. | Upravljanje krevetom se vrši putem ručnog upravljača za pacijenta i sestrinskog kontrolnog panela sa svim komandama koji je smješten kod uznožja kreveta i memoriranim funkcijama položaja za reanimaciju CPR i položaja Tr , ATr te mogućnošću zaključavanja funkcija ručnog upravljača.
1.11. | Ugrađena baterija koja služi za podešavanje kreveta kod transporta ili kod nestanka struje sa indikatorom stanja baterije koji pokazuje napunjenost baterije.
1.12. | Na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme ( urinske vrećice, urinske boce ).
1.13. | Na svim uglovima kreveta otvori za smještaj trapeza i infuzijskog stalka.
1.14. | Zaštite od udaraca kod vožnje.
1.15. | Kotači min. Ø 150 mm sa centralnim sistemom kočenja i mogućnošću usmjerenja za pravocrtnu vožnju.
1.16. | Nosivost kreveta min. 250 kg.
1.17. | Vanjske dimenzije kreveta cca 2180 x 990 mm.
1.18. | Na bočnim stranama kreveta se nalaze metalne uzdužno sklapajuće ograde
1.19. | Integrirana polica za posteljinu
1.20. | Držači remenja za humano vezanje
1.21. | Indikator nagiba kreveta smješten kod uzglavlja i uznožja s obje strane
1.22. | Svi metalni dijelovi kreveta zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski u nijansi RAL 9002.
1.23. | Upravljanje krevetom putem 4 elektromotora koji su u skladu sa normom EN 60601-1 i sa zaštitom od vlage IP 54.
1.24. | Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52.
1.25. | Dodatna oprema:
1.26. | Posteljni uložak jednodijelni /pasivni antidekubitalni madrac/ za II stupanj rizika
1.27. | Preventivni antidekubitalni madrac čija je jezgra izrađena od hladne poliuretanske pjene narezane na blok strukturu s antibakterijskom presvlakom nepropusnom za tekućine, propusnom za pare i plinove
1.28. | Presvlaka se može skinuti, prati i dezinficirati; nepropusna za tekućine, a propusna za cirkulaciju zraka i pare
1.29. | Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za koju se predviđa min 2000x900 mm, visina minimalno 140 mm
2. | (101a) KOLICA ZA PRIJEVOZ BOLESNIKA |  |  |  | Kom. | 4 |  | 0
2.1. | Hidrauličko podešavanje visine u minimalnom raskonu od 55 do 95 cm pomoću nožnih papučica smještenih obostrano
2.2. | Podešavanje nagiba uzglavlja u minimalnom raskonu od - 25° do +60° putem uljne plinske opruge i ručica smještenih obostrano
2.3. | Kolica s obje strene imaju spuštajuće ograde izrađene od inox-a
2.4. | Kotači min. Ø 125 mm sa centralnim sistemom kočenja
2.5. | Ojastućenje kolica izvedeno bešavno debljine min. 6 cm, perivo
2.6. | Kod glave i nogu ručke za guranje
2.7. | Na uglovima štitnici od udaraca kod vožnje
2.8. | Podvozje kolica pokriveno ABS pokrovom radi lakšeg čišćenja
2.9. | Nosivost ležaja minimalno 240 kg
2.10. | Ležna ploha minimalnih dimenzija 205x65 cm
2.11. | Oprema: infuzijski stalak
3. | (263) RTG POKRETNI APARAT |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
3.1. | 1. Opće karakteristike uređaja
3.1.1. | Pokretni RTG uređaj na kotačima s nosačem RTG cijevi
3.1.2. | Težina uređaja do maksimalno 175 kg
3.1.3. | Duljina priključnog kabela veća od 5 m
3.1.4. | Uređaj mora biti nov, proizveden 2015. godine ili poslije
3.2. | 2. RTG cijev i nosač RTG cijevi
3.2.1. | Mogućnost rotacije RTG cijevi u svim ravninama
3.2.2. | Mogućnost horizontalnih i vertikalnih ekspozicija te prikaz angulacije RTG cijevi na skali s obje strane cijevi
3.2.3. | Maksimalno horizontalno izvlačenje cijevi minimalno 1100 mm
3.2.4. | Maksimalna visina fokalne točke minimalno 1890 mm
3.2.5. | Minimalna visina fokalne točke maksimalno 430 mm
3.2.6. | Brzina rotacije anode minimalno 2 800 o/min
3.2.7. | Toplinski kapacitet kućišta cijevi veći od 1 MHU
3.2.8. | Toplinski kapacitet anode veći od 100 kHU
3.2.9. | Nominalna vrijednost fokalne točke maksimalno 0.8
3.3. | 3. RTG generator
3.3.1. | Izlazna snaga generatora minimalno 20 kW
3.3.2. | kVp u minimalnom rasponu od 40 do 125 kV
3.3.3. | Maksimalna vrijednost mAs minimalno 250 mAs
3.3.4. | Najkraće vrijeme ekspozicije maksimalno 4 ms
3.3.5. | Maksimalno vrijeme ekspozicije minimalno 6 s
3.3.6. | Dužina kabela za uključenje ekspozicije minimalno 5 m
4. | (264) RTG C-LUK DIJASKOPSKI POKRETNI APARAT S EKRANOM |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
4.1. | 1. C-luk
4.1.1. | Motorno namještanje C-luka po visini min. 43 cm
4.1.2. | Rotacija oko horizontalne osi ±1800
4.1.3. | Orbitalni pomak min. 1300
4.1.4. | Udaljenost od žarišta rentgenske cijevi do prednje stijenke elektronskog pojačala slike min. 95 cm
4.1.5. | Lasersko obilježavanje smjera snopa sa strane RTG cijevi
4.2. | 2. Generator
4.2.1. | Maksimalna izlazna snaga min. 2,2 kW
4.2.2. | Raspon napona u svim režimima rada – min. od 40 do 110 kV
4.2.3. | Nožni prekidač za uključivanje zračenja
4.2.4. | Pulsna dijaskopija - min. 8 pulseva u sekundi
4.2.5. | Digitalna radiografija - min. raspon struje 0.2 do 20 mA
4.3. | 3. RTG cijev i kolimator
4.3.1. | Veličina fokusa max. 0.6 mm
4.3.2. | Vrijeme dijaskopije min. 30 minuta
4.4. | 4. Elektronsko pojačalo, TV lanac i obrada slike
4.4.1. | Promjer elektronskog pojačala 23 cm s barem još jednim poljem
4.4.2. | TV kamera s CCD elementom matrice 1024 ´ 1024, akvizicija 12 bita
4.4.3. | Brzina akvizicije pulsne dijaskopije u min. rasponu od 0.5 do 8 f/s
4.4.4. | Digitalna rotacija slike
4.4.5. | Iris blenda s mogućnošću namještanja bez zračenja
4.4.6. | Zamrzavanje zadnje slike (LIH)
4.4.7. | Mogućnost povećanja slike
4.5. | 5. Digitalna memorija i arhiviranje
4.5.1. | Matrica spremanja slika 1024 ´1024, 12 bita
4.5.2. | Snimanje min. 50.000 slika na tvrdi disk u 1K2 matrici
4.5.3. | Spremanje DICOM preglednika na CD zajedno sa slikama
4.5.4. | DICOM kompatibilnost: Send/Receive, Storage Commitment, Print
4.6. | 6. Monitori
4.6.1. | 2 TFT monitora min. 19”, rezolucije min. 1280 ´ 1024
4.7. | 7. Ostalo
4.7.1. | Uređaj mora biti nov, proizveden 2015. godine ili poslije
4.7.2. | Komorica za mjerenje zraćenja
5. | (299) OP STOL ZA GINEKOLOGIJU |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
5.1. | Univerzalni operacijski stol s kratkim dijelom za leđa i elektro-hidrauličnim namještanjem 5 funkcija stola putem opcionalne ručne upravljačke jedinice: Dodatna prilagodba ovih funkcija putem uklonjivog upravljanja za hitne slučajeve (elektro-hidraulično) ili ručnim kotačima i nožnom pumpom za hitne slučajeve (hidraulično). Punjive baterije. Integrirani punjač za baterije s električnim kabelom 230 V.
5.2. | Funkcije elektro-hidrauličnog namještanja
5.3. | Podizanje/spuštanje
5.4. | - Trendelenburg/obrnuti Trendelenburg
5.5. | - Bočni nagib
5.6. | - Dio za leđa
5.7. | - Ploče za noge
5.8. | - Funkcija uzdužnog pomaka
5.9. | Površina stola koja ne ometa rendgenske zrake, SAF madrac, debljine 60 mm, antistatički i vodonepropusan, od memorijske pjene za sprečavanje dekubitusa, kao i reduciranje pothlađivanja pacijenta za vrijeme operacije. Madrac mora biti bez primjesa Latexa. Konstrukcija okvira stola od nehrđajućeg čelika, pjeskarena i elektro-polirana, otporna na sredstva za dezinfekciju. Bočne šine od nehrđajućeg čelika 25 x 10 mm s obje strane površine stola za spajanje dodataka, teleskopski stup za prilagodbu visine presvučen nehrđajućim čelikom. Presvlaka baze stola od ABS-a otpornog na udarce, srebrno-sive boje, s dvije umetnute SST ploče za zaštitu presvlake, SST podna ploča. Šasija s 4 dvostruka kotača, dva antistatička, sa središnjom kočnicom, 1 usmjerivački kotač s oprugom, aktiviran nožnom pedalom na obje strane. S funkcijom „povrata na nulu“ i prepoznavanjem opasnosti od sudara. Napajanje: 230 V.
5.10. | Ukupna duljina stola minimalno 2240 mm
5.11. | Duljina površine stola minimalno 960 mm
5.12. | Duljina dijela za glavu minimalno 300mm
5.13. | Duljina dijela za noge minimalno 700mm
5.14. | Duljina produžetka dijela za leđa minimalno 280mm
5.15. | Širina površine stola minimalno 550mm
5.16. | Ukupna širina minimalno 600mm
5.17. | Promjer dvostrukih kotača minimalno 125 mm
5.18. | Raspon prilagodbe visine minimalno u rasponu 620 mm – 1120 mm
5.19. | Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
5.20. | Obrnuti Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
5.21. | Bočna prilagodba, elektro-hidraulična minimalno +/- 20°
5.22. | Uzdužni pomak oko 290 mm
5.23. | Dio za leđa, elektro-hidraulično minimalno -40°/+70°
5.24. | Elektro-hidraulični nagib dijela za noge minimalno -90°/+70°
5.25. | Ručni nagib dijela za noge, uz pomoć plinske opruge minimalno -90°
5.26. | Kut širenja ploča za noge minimalno 70°
5.27. | Nagib dijela za glavu, uz pomoć plinske opruge minimalno -45°/+25°
5.28. | Kut nagiba jastuka dijela za glavu minimalno 25°
5.29. | Ukupna težina, uklj. dijelove za glavu i noge maksimalno 290 kg
5.30. | Ukupna nosivost minimalno do 450 kg
5.31. | Rad na baterije, 1. par glavni, 2. par pomoćni, minimalno 100h rada
5.32. | Rad u hitnim slučajevima napajanjem iz el. Mreže
5.33. | Mehaničko premoštenje svih hidrauličnih funkcija u hitnim slučajevima
5.34. | Ručna upravljačka jedinica, Bluetooth, plastično kućište, hermetički zaštićeno od prodora tekućina, bežična Bluetooth veza. Osvijetljeni TFT ekran koji prikazuje sve statusne podatke stola. Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za sve funkcije prilagodbe. Uklj. kabel za punjenje upravljačke jedinice.
5.35. | Bluetooth priprema, operacijskog stola za uporabu Bluetooth ručne ili nožne upravljačke jedinice
5.36. | Ploča glave, dvostruka prilagodba, automatsko zaključavanje nagiba jastuka, integrirana plinska opruga za kompenzaciju težine, odvojiv.
5.37. | Ploča nogu dvodijelna, dodatno ručno presavijanje uz pomoć plinske opruge, odvojiv.
5.38. | Ploča za ruku, presvučeni jastuk od pjene, antistatički, raspon prilagodbe visine: minimalno 80 mm, okretanje za 360° jednim dodirom, okretanje i nagib do +/-35°, uklj. spojnica od nehrđajućeg čelika, minimalno 600 x 170 mm (Š x D).
5.39. | Anesteziloški zaslon, od nehrđajućeg čelika, sa zaštitom od zavrtanja, prilagodljive visine, s radijalnom stezaljkom
5.40. | Manžeta za ruku
5.41. | Traka za tijelo
5.42. | Stalak za infuziju, od nehrđajućeg čelika, gornji dio s 4 kukice, prilagodljive visine, spojnica s kugličnim zglobom.
5.43. | Držač nogu po Goplu, 2 komada, crni integralni jastuk od pjene, antistatički, s remenom, bez spojnice. Nehrđajući čelik 18/10, šipka duljine minimalno 520 mm
5.44. | Radijalna stezaljka, 2 komada, okretna, prikladna za držače promjera 16 do 18 mm, od nehrđajućeg čelika
5.45. | Posuda za ispiranje , nehrđajući čelik, spajanje na stup stola, s odvodom i plastičnim crijevom, dimenzije bazena minimalno : 350 x 325 x 60 mm (Š x D x V)
5.46. | Oslonac ramena (par), komplet
5.47. | Stepenice-OP inox (jedna nastupna ploha)
5.48. | Stalak na kotačićima za vješanje specijalnih dodataka OP stolu (inox)
6. | (300) OP STOL ZA TRAUMATOLOGIJU |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
6.1. | Univerzalni operacijski stol s kratkim dijelom za leđa i elektro-hidrauličnim namještanjem 5 funkcija stola putem opcionalne ručne upravljačke jedinice: Dodatna prilagodba ovih funkcija putem uklonjivog upravljanja za hitne slučajeve (elektro-hidraulično) ili ručnim kotačima i nožnom pumpom za hitne slučajeve (hidraulično). Punjive baterije. Integrirani punjač za baterije s električnim kabelom 230 V.
6.2. | Funkcije elektro-hidrauličnog namještanja
6.3. | Podizanje/spuštanje
6.4. | - Trendelenburg/obrnuti Trendelenburg
6.5. | - Bočni nagib
6.6. | - Dio za leđa
6.7. | - Ploče za noge
6.8. | - Funkcija uzdužnog pomaka
6.9. | Površina stola koja ne ometa rendgenske zrake, SAF madrac, debljine 60 mm, antistatički i vodonepropusan, od memorijske pjene za sprečavanje dekubitusa, kao i reduciranje pothlađivanja pacijenta za vrijeme operacije. Madrac mora biti bez primjesa Latexa. Konstrukcija okvira stola od nehrđajućeg čelika, pjeskarena i elektro-polirana, otporna na sredstva za dezinfekciju. Bočne šine od nehrđajućeg čelika 25 x 10 mm s obje strane površine stola za spajanje dodataka, teleskopski stup za prilagodbu visine presvučen nehrđajućim čelikom. Presvlaka baze stola od ABS-a otpornog na udarce, srebrno-sive boje, s dvije umetnute SST ploče za zaštitu presvlake, SST podna ploča. Šasija s 4 dvostruka kotača, dva antistatička, sa središnjom kočnicom, 1 usmjerivački kotač s oprugom, aktiviran nožnom pedalom na obje strane. S funkcijom „povrata na nulu“ i prepoznavanjem opasnosti od sudara. Napajanje: 115V/230 V, 50/60 Hz.
6.10. | Ukupna duljina stola minimalno 2240 mm
6.11. | Duljina površine stola minimalno 960 mm
6.12. | Duljina dijela za glavu minimalno 300mm
6.13. | Duljina dijela za noge minimalno 700mm
6.14. | Duljina produžetka dijela za leđa minimalno 280mm
6.15. | Širina površine stola minimalno 550mm
6.16. | Ukupna širina minimalno 600mm
6.17. | Promjer dvostrukih kotača minimalno 125 mm
6.18. | Raspon prilagodbe visine minimalno u rasponu 620 mm – 1120 mm
6.19. | Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
6.20. | Obrnuti Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
6.21. | Bočna prilagodba, elektro-hidraulična minimalno +/- 20°
6.22. | Uzdužni pomak oko 290 mm
6.23. | Dio za leđa, elektro-hidraulično minimalno -40°/+70°
6.24. | Elektro-hidraulični nagib dijela za noge minimalno -90°/+70°
6.25. | Ručni nagib dijela za noge, uz pomoć plinske opruge minimalno -90°
6.26. | Kut širenja ploča za noge minimalno 70°
6.27. | Nagib dijela za glavu, uz pomoć plinske opruge minimalno -45°/+25°
6.28. | Kut nagiba jastuka dijela za glavu minimalno 25°
6.29. | Ukupna težina, uklj. dijelove za glavu i noge maksimalno 290 kg
6.30. | Ukupna nosivost minimalno do 450 kg
6.31. | Rad na baterije, 1. par glavni, 2. par pomoćni, minimalno 100h rada
6.32. | Rad u hitnim slučajevima napajanjem iz el. mreže
6.33. | Mehaničko premoštenje svih hidrauličnih funkcija u hitnim slučajevima
6.34. | Ručna upravljačka jedinica, Bluetooth, plastično kućište, hermetički zaštićeno od prodora tekućina, bežična Bluetooth veza. Osvijetljeni TFT ekran koji prikazuje sve statusne podatke stola. Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za sve funkcije prilagodbe. Uklj. kabel za punjenje upravljačke jedinice.
6.35. | Bluetooth priprema, operacijskog stola za uporabu Bluetooth ručne ili nožne upravljačke jedinice
6.36. | Ploča glave, dvostruka prilagodba, automatsko zaključavanje nagiba jastuka, integrirana plinska opruga za kompenzaciju težine, odvojiv.
6.37. | Priključak za montiranje, za sve modele stolova, za pričvršćivanje uređaja za izduživanje
6.38. | Ploča nogu jednodijelna, dodatno ručno presavijanje uz pomoć plinske opruge, odvojiv.
6.39. | Ploča za ruku, presvučeni jastuk od pjene, antistatički, raspon prilagodbe visine: minimalno 80 mm, okretanje za 360° jednim dodirom, okretanje i nagib do +/-35°, uklj. spojnica od nehrđajućeg čelika, minimalno 600 x 170 mm (Š x D).
6.40. | Traka za tijelo, sa spojnim elementima od nehrđajućeg čelika, periv i zamjenjiv, čičak zatvarač
6.41. | Anesteziloški zaslon, od nehrđajućeg čelika, sa zaštitom od zavrtanja, prilagodljive visine, s radijalnom stezaljkom
6.42. | Stalak za infuziju, od nehrđajućeg čelika, gornji dio s 4 kukice, prilagodljive visine, spojnica s kugličnim zglobom.
6.43. | Ekstenzijska jedinica komplet, za pričvršćivanje na operacijski stol, s pločom za pozicioniranje i stupom za kontratrakciju, šipkama za izduživanje s čvrstim pozitivnim dvostrukim zglobovima za okretanje i prilagodbu visine. Zglob šipke može se prilagoditi vodoravno ili okomito za optimalnu pristupačnost rendgenskim zrakama. Pomične jedinice za trakciju montirane na šipke za izduživanje; zglob za naginjanje, okretanje i rotaciju. Svi metalni dijelovi izrađeni su od elektropoliranog nehrđajućeg čelika.
6.44. | Kirschner uređaj za uvođenje žice
6.45. | Dio za kontratrakciju za bočni položaj
6.46. | Uređaj za trakciju za prijelome potkoljenice, dio za kontratrakciju za potkoljenicu, prilagodljive visine i odvojiv. Može se nagnuti pomoću zgloba sa zupčanikom
6.47. | Operacijski stol za ruku/šaku, CFRP ploča koja ne ometa rendgenske zrake, s presvučenim antistatičkim jastukom od pjene, ergonomskog oblika za optimalan pristup operacijskom polju, minimalno 815 x 520 mm (Š x D).
6.48. | Ploča za pozicioniranje nadlaktice. Ne ometa rendgenske zrake, prilagodba visine oko 100 mm putem spojnice, okretanje za 90°, jastuk od pjene minimalno 210 x 260 mm, (Š x D), sigurno radno opterećenje: 10 kg
6.49. | Spojnica, Od nehrđajućeg čelika, neokretna, s otpuštanjem i zaključavanjem, prikladna za držače kvadratnog poprečnog presjeka 20 x 20 mm.
6.50. | Uređaj za pozicioniranje nadlaktice, za intramedularnu fiksaciju nadlaktice, okomita šipka i vodoravna linearna vodilica s prečkom za dodatke, prilagodljiva putem zaključavajućeg kugličnog zgloba, za pričvršćivanje Weinberger uređaja za trakciju šake
6.51. | Radijalna stezaljka, okretna, prikladna za držače promjera 16 do 18 mm, od nehrđajućeg čelika
6.52. | Kontratrakcijski dio za nadlakticu, podstavljen, ne ometa rendgenske zrake, sigurno radno opterećenje: 12 kg
6.53. | Radijalna stezaljka, okretna, prikladna za držače promjera 16 do 18 mm, od nehrđajućeg čelika
6.54. | Weinberger uređaj za trakciju šake, ne ometa rendgenske zrake, za pozicioniranje i trakciju šake i prstiju, ploča za šaku i držač za prste od plastičnog materijala, pričvršćuje se na uređaj za pozicioniranje nadlaktice, sigurno radno opterećenje: 30 kg
6.55. | Prijenosne ploče za noge (par), pričvršćenje na sjedalo umjesto na dio za noge. Savijena čelična cijev presvučena tkaninom, lagane konstrukcije. Za anesteziranje bolesnika za ginekološke i urološke intervencije ili za intervencije u kojima se rabi uređaj za izduživanje. Duljina ploča za noge: minimalno 875 mm
6.56. | Ploće za noge (par), četverodijelan, preklopiv, okreće se pomoću zapornog mehanizma, integrirana plinska opruga za kompenzaciju težine, odvojiv.
6.57. | Stepenice-OP inox (jedna nastupna ploha)
6.58. | Stalak na kotačićima za vješanje specijalnih dodataka OP stolu (inox)
7. | (303) OP STOL ZA ORTOPEDIJU |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
7.1. | Univerzalni operacijski stol s kratkim dijelom za leđa i elektro-hidrauličnim namještanjem 5 funkcija stola putem opcionalne ručne upravljačke jedinice: Dodatna prilagodba ovih funkcija putem uklonjivog upravljanja za hitne slučajeve (elektro-hidraulično) ili ručnim kotačima i nožnom pumpom za hitne slučajeve (hidraulično). Punjive baterije. Integrirani punjač za baterije s električnim kabelom 230 V.
7.2. | Funkcije elektro-hidrauličnog namještanja
7.3. | Podizanje/spuštanje
7.4. | - Trendelenburg/obrnuti Trendelenburg
7.5. | - Bočni nagib
7.6. | - Dio za leđa
7.7. | - Ploče za noge
7.8. | - Funkcija uzdužnog pomaka
7.9. | Površina stola koja ne ometa rendgenske zrake, SAF madrac, debljine 60 mm, antistatički i vodonepropusan, od memorijske pjene za sprečavanje dekubitusa, kao i reduciranje pothlađivanja pacijenta za vrijeme operacije. Madrac mora biti bez primjesa Latexa. Konstrukcija okvira stola od nehrđajućeg čelika, pjeskarena i elektro-polirana, otporna na sredstva za dezinfekciju. Bočne šine od nehrđajućeg čelika 25 x 10 mm s obje strane površine stola za spajanje dodataka, teleskopski stup za prilagodbu visine presvučen nehrđajućim čelikom. Presvlaka baze stola od ABS-a otpornog na udarce, srebrno-sive boje, s dvije umetnute SST ploče za zaštitu presvlake, SST podna ploča. Šasija s 4 dvostruka kotača, dva antistatička, sa središnjom kočnicom, 1 usmjerivački kotač s oprugom, aktiviran nožnom pedalom na obje strane. S funkcijom „povrata na nulu“ i prepoznavanjem opasnosti od sudara. Napajanje: 115V/230 V, 50/60 Hz.
7.10. | Ukupna duljina stola minimalno 2240 mm
7.11. | Duljina površine stola minimalno 960 mm
7.12. | Duljina dijela za glavu minimalno 300mm
7.13. | Duljina dijela za noge minimalno 700mm
7.14. | Duljina produžetka dijela za leđa minimalno 280mm
7.15. | Širina površine stola minimalno 550mm
7.16. | Ukupna širina minimalno 600mm
7.17. | Promjer dvostrukih kotača minimalno 125 mm
7.18. | Raspon prilagodbe visine minimalno u rasponu 620 mm – 1120 mm
7.19. | Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
7.20. | Obrnuti Trendelenburg, elektro-hidraulično minimalno 30°
7.21. | Bočna prilagodba, elektro-hidraulična minimalno +/- 20°
7.22. | Uzdužni pomak oko 290 mm
7.23. | Dio za leđa, elektro-hidraulično minimalno -40°/+70°
7.24. | Elektro-hidraulični nagib dijela za noge minimalno -90°/+70°
7.25. | Ručni nagib dijela za noge, uz pomoć plinske opruge minimalno -90°
7.26. | Kut širenja ploča za noge minimalno 70°
7.27. | Nagib dijela za glavu, uz pomoć plinske opruge minimalno -45°/+25°
7.28. | Kut nagiba jastuka dijela za glavu minimalno 25°
7.29. | Ukupna težina, uklj. dijelove za glavu i noge maksimalno 290 kg
7.30. | Ukupna nosivost minimalno do 450 kg
7.31. | Rad na baterije, 1. par glavni, 2. par pomoćni, minimalno 100h rada
7.32. | Rad u hitnim slučajevima napajanjem iz el. mreže
7.33. | Mehaničko premoštenje svih hidrauličnih funkcija u hitnim slučajevima
7.34. | Ručna upravljačka jedinica, Bluetooth, plastično kućište, hermetički zaštićeno od prodora tekućina, bežična Bluetooth veza. Osvijetljeni TFT ekran koji prikazuje sve statusne podatke stola. Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za sve funkcije prilagodbe. Uklj. kabel za punjenje upravljačke jedinice.
7.35. | Bluetooth priprema, operacijskog stola za uporabu Bluetooth ručne ili nožne upravljačke jedinice
7.36. | Ploča glave, dvostruka prilagodba, automatsko zaključavanje nagiba jastuka, integrirana plinska opruga za kompenzaciju težine, odvojiv.
7.37. | Ploće za noge (par), četverodijelan, preklopiv, okreće se pomoću zapornog mehanizma, integrirana plinska opruga za kompenzaciju težine, odvojiv.
7.38. | Ploča za ruku, presvučeni jastuk od pjene, antistatički, raspon prilagodbe visine: 80 mm, okretanje za 360° jednim dodirom, okretanje i nagib do +/-35°, uklj. spojnica od nehrđajućeg čelika, minimalno 600 x 170 mm (Š x D).
7.39. | Anesteziloški zaslon, od nehrđajućeg čelika, sa zaštitom od zavrtanja, prilagodljive visine, s radijalnom stezaljkom
7.40. | Manžeta za ruku
7.41. | Držač za artroskopiju koljena
7.42. | Držač za bočne oslonce, 3 komada, omogućuje dvostruko okretanje i vodoravnu i okomitu prilagodbu oslonaca, uključuje spojnicu
7.43. | Bočni oslonac, 3 komada, minimalno 215x100mm
7.44. | Ploča za artroskopiju ramena, pričvršćuje se umjesto ploče za noge, s pojedinačno odvojivim bočnim jastucima za slobodan pristup ramenu, s bočnim ogradama
7.45. | Oblikovani naslon za glavu za operaciju ramena, kaciga U-oblika s mekanim jastucima i 2 remena s čičak zatvaračem. Sigurno pozicioniranje i bočno fiksiranje glave dok je bolesnik anesteziran. Prilagodljiv za različite veličine glave, odvojivi jastuci. Sigurno radno opterećenje: 11 kg.
7.46. | Spojni dio, adapter za bočnu ogradu podesiv po visini i koji se može nagnuti, duljine 240 mm, prikladan za naslon za glavu, 1 kom.
7.47. | Stepenice-OP inox (jedna nastupna ploha)
7.48. | Stalak na kotačićima za vješanje specijalnih dodataka OP stolu (inox)
8. | (316) GRIJAČ ZA OTOPINE |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
8.1. | Aparat za kontinuirano zagrijavanje krvi i IV otopina, zagrijavanje do 41 °C, brzine protoka do 30.000ml/h. Audio vizualni alarmi ispravnosti rada grijača. Mogućnost montiranja na IV stalak, radi na 220 - 240V.
9. | (316a) GRIJAČ PACIJENATA |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
9.1. | Jedinica za reguliranje temperature toplim zrakom, mogućnost zagrijavanja na 32, 38, 43 stupnja Celzijusa ili na sobnu temperaturu. Digitalni prikaz temperature na zaslonu uređaja, dvije brzine protoka zraka. Kontrolirana temperatura i kvarovi sa zvučnim i svjetlosnim signalima. Podignuto kućište sa stopicama za rad na podu ili se montira na IV stalak. Ugrađeni zračni filter od 0.2 μm (mikrona).
10. | (318) OP LAMPA SA SATELITOM ZA MONITORE |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
10.1. | Podkonstrukcija za ugradnju na puni betonski strop i pribor za montažu.
10.2. | Napajanje sa transformatorom na 24 V.
10.3. | Operacijska svjetiljka zadovoljava uvjete za montažu u čistom prostorima s ventilacijom laminarnog protoka. Kao dokaz, priložiti certifikat testiranja prema DIN 1946, dio 2.
10.4. | Karakteristike glavnog svjetla:
10.4.1. | Izvor svjetla istovrsne LED svjetleće diode, minimalno 105 dioda u glavi
10.4.2. | Intenzitet svjetlosti minimalno 160.000 Luksa.
10.4.3. | Vijek trajanja LED žarulja minimalno 30.000 sati
10.4.4. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 21 cm
10.4.5. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d50 minimalno 12 cm
10.4.6. | Mehanički fokus svjetla od 22 cm do 29 cm.
10.4.7. | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 450 mm
10.4.8. | Temperatura boje svjetla minimalno 4.600 K
10.4.9. | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 45% do 100%
10.4.11. | Prigušena rasvjeta ugrađena u rasvjetnoj glavi za orijentaciju pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla maksimalno 3.000 Luksa
10.4.12. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 u cilindru, minimalno 99%
10.4.13. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom, minimalno 70%
10.4.14. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske, minimalno 50%
10.4.15. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 70%
10.4.16. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 50%
10.4.17. | Smještaj rasvjetne glave na poprečnoj ruci dužine minimalno 700 mm i rotacijom > 360°, sa mogućnošću podešavanja visine svjetla na pomičnoj ruci dužine minimalno 910 mm i rotacijom > 360° te sa smještajem na dvostrukoj kardanskoj ruci i rotacijom > 360°,
10.4.18. | Ručica u centru svjetiljke pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati na 134° (2 kom)
10.4.19. | Upravljački panel sa tipkama zaštićenim folijom, smješten kraj rasvjetne glave
10.4.20. | Indeks prikaza boje Ra minimalno 93
10.4.21. | Težina rasvjetne glave maksimalno 21 kg
10.4.22. | Promjer rasvjetne glave ne veći od 790 mm
10.5. | Karakteristike satelita:
10.5.1. | Izvor svjetla istovrsne LED svjetleće diode, minimalno 60 dioda u glavi
10.5.2. | Intenzitet svjetlosti minimalno 110.000 Luksa.
10.5.3. | Vijek trajanja LED žarulja minimalno 30.000 sati
10.5.4. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 20 cm
10.5.5. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d50 minimalno 12 cm
10.5.6. | Mehanički fokus svjetla od 22 cm do 29 cm.
10.5.7. | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 540 mm
10.5.8. | Temperatura boje svjetla minimalno 4.600 K
10.5.9. | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 45% do 100%
10.5.10. | Prigušena rasvjeta ugrađena u rasvjetnoj glavi za orijentaciju pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla maksimalno 3.000 Luksa
10.5.11. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 u cilindru, minimalno 99%
10.5.12. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom, minimalno 50%
10.5.13. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske, minimalno 45%
10.5.14. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 50%
10.5.15. | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%
10.5.16. | Smještaj rasvjetne glave na poprečnoj ruci dužine minimalno 850 mm i rotacijom > 360°, sa mogućnošću podešavanja visine svjetla na pomičnoj ruci dužine minimalno 910 mm i rotacijom > 360° te sa smještajem na dvostrukoj kardanskoj ruci i rotacijom > 360°,
10.5.17. | Ručica u centru svjetiljke pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati na 134° (2 kom)
10.5.18. | Upravljački panel sa tipkama zaštićenim folijom, smješten kraj rasvjetne glave
10.5.19. | Indeks prikaza boje Ra minimalno 93
10.5.20. | Težina rasvjetne glave maksimalno 16,5 kg
10.5.21. | Promjer rasvjetne glave ne veći od 630 mm
10.5.22. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
11. | (321) LAMPA PREGLEDNA NA POKRETNOM STATIVU |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
11.1. | Stalak za lampu na pokretnom podvozju maks. dimenzija 50x70x180cm (DxŠxV)
11.2. | Ruka za podešavanje visine rasvjetne glave duljine 95cm, s mogućnosti namještanja visine min. 130 cm.
11.3. | Minimalna visina rasvjetne glave u gornjem položaju ne manja od 200 cm.
11.4. | Karakteristike LED svjetla:
11.4.1. | Intenzitet svjetlosti min. 55.000 lux (na 1 m udaljenosti) ili bolje
11.4.2. | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m: d10=16cm
11.4.3. | Duljina svjetlosnog snopa L1+L2 min. 120cm
11.4.4. | Index Ra: 95
11.4.5. | Boja svjetlosti približno 4500 K
11.4.6. | Vijek trajanja žarulja min. 30.000 sati
11.4.7. | Ručka za namještanje rasvjetne glave s mogućnosti sterilizacije
11.4.8. | Podešavanje jačine osvjetljenja od 20% do 100%
11.4.9. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
12. | (322) STROPNI STATIV ZA ANESTEZIJU |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
12.1. | Stropni stativ anesteziologa sa zglobnom rukom min. duljine 1500 mm
12.2. | Spojnice za električne instalacije i medicinske plinove smještene ispod spuštenog stropa radi održavanja
12.3. | Zglobna ruka iz dva segmenta - prva dužine minimalno 500 i druga minimalno 1000 mm
12.4. | Nosivost na kraju zglobnih ruku - minimalno 120 kg
12.5. | Podešavanje visine zglobne ruke u rasponu od barem 600 mm sa trajanjem punog hoda ne dužim od 20 sekundi.
12.6. | Rotacija svih zglobova minimalno 330°
12.7. | Zglobna ruka mora biti opremljena s pneumatskom i frikcijskom kočnicom u svakom zglobu, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu.
12.8. | Podešavanje visine stropnog stativa pomoću daljinskog upravljača.
12.9. | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku.
12.10. | Obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.
12.11. | Nosiva glava sa ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na minimalno tri plohe (sprijeda, straga i dolje)
12.11.1. | Glatke površine nosivog stupa, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i otvorenih vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju.
12.11.2. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova (DIN norma, oznake po ISO 32 standardu): 1× zrak 5 bara, 1× N2O, 1× vakuum, 2× O2, 1× odsis anestetičkih plinova i električne utičnice: 6× 220V, 6× izjednačenje potencijala, 2x RJ 45 CAT6, kontrole kočnica.
12.11.3. | Dvije cijevi od nerđajučeg čelika, promjera 38mm, duljine minimalno 700mm, montirane u donju ploču nosive glave.
12.11.4. | Polica dimenzija 630x340mm, s bočnim šinama, s jednom ladicom za smještaj opreme.
12.12. | Mogućnost pozicioniranja cjelokupnog sustava iznad standardnog anesteziološkog aparata (h=140cm)
12.13. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
13. | (323) STROPNI STATIV ZA KIRURGA |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
13.1. | Stropni stativ anesteziologa sa zglobnom rukom min. duljine 1500 mm
13.2. | Spojnice za električne instalacije i medicinske plinove smještene ispod spuštenog stropa radi održavanja
13.3. | Zglobna ruka iz dva segmenta - prva dužine minimalno 500 i druga minimalno 1000 mm
13.4. | Nosivost na kraju zglobnih ruku - minimalno 120 kg
13.5. | Podešavanje visine zglobne ruke u rasponu od barem 600 mm sa trajanjem punog hoda ne dužim od 20 sekundi.
13.6. | Rotacija svih zglobova minimalno 330°
13.7. | Zglobna ruka mora biti opremljena s pneumatskom i frikcijskom kočnicom u svakom zglobu, radi dodatne sigurnosti u slučaju kvara ili pada tlaka u pneumatskom sustavu.
13.8. | Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku.
13.9. | Obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.
13.10. | Nosivi stup za opremu, minimalne dužine 500 mm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga).
13.10.1. | Glatke površine nosivog stupa, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i otvorenih vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju.
13.10.2. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova (DIN norma, oznake po ISO 32 standardu): 1× zrak 5 bara, 1× zrak 8 bara, 1× O2, 1× vakuum, 1x CO2 i električne utičnice: 6× 220V, 6× izjednačenje potencijala, 2x RJ 45 CAT6, kontrole kočnica.
13.10.3. | Mogućnost pomicanja opreme u cijeloj visini stupa po dvije vertikalne šine ugrađene na nosivom stupu, radi postizanja ergonomije radnog mjesta medicinskog osoblja.
13.10.4. | Dvije police sa bočnim šinama, površine oko 430×480 mm, s jednom ladicom za smještaj opreme.
13.10.4.1. | Nosivost svake police minimalno 40 kg.
13.11. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
14. | (325) ARTROSKOP S VIDEO SUSTAVOM |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
14.1. | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME
14.1.1. | Mobilna, sa antistatičkim kotačima i transformatorom sa 12 utičnica i 12 strujnih kablova
14.1.2. | Sa min. 4 police, dvije fiksne i dvije sa mogućnošću podešavanja po visini
14.1.3. | Sa držačem glave kamere
14.1.4. | Sa držačem kablova
14.1.6. | Vanjske dimenzije kolica: 1800 (visina) × 650 (širina) × 700 (dubina) mm
14.1.7. | Maksimalna visina, (sa postavljenim 26" monitorom): do 2100 mm
14.1.8. | Ručke za pokretanje kolica sa prednje, stražnje i bočne strane
14.1.9. | Držač tipkovnice koji se podvlači pod policu
14.1.10. | Postolje za LCD monitor:
14.1.10.1. | Rotaciono 360° u odnosu na kolica
14.1.10.2. | Mobilno po x-y-z osi
14.1.10.3. | Mogućnost podešavanja visine monitora od 180 do 210 cm
14.1.10.4. | Mogućnost podešavanja nagiba monitora
14.1.10.5. | Nosivost postolja: min 14 kg
14.1.11. | Držač sustava za napajanje monitora u unutrašnjosti kolica radi poboljšane sigurnosti
14.2. | HDTV LCD MONITOR 26"
14.2.1. | Veličina ekrana 26"
14.2.2. | Rezolucija ekrana 1920x1080 (puni HD)
14.2.3. | Težina maksimalno 8 kg
14.2.4. | Dodirna alatna traka na prednjem panelu
14.2.5. | Napredna LCD tehnologija: visoka svjetlina, visoki kontrast i visoka gradacija slike
14.2.6. | Puni 10 bitni LCD panel sa minimalno 1 bilijun boja
14.2.7. | Ulazi/izlazi: 3G/HD/SD SDI(x2), DVI-I (x2), HD15, Y/C
14.2.8. | Zaslon: a-Si TFT active matrix
14.2.9. | Kontrastni omjer 1400:1
14.2.10. | Format slike 16:9
14.2.11. | Kut gledanja 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno)
14.2.12. | Opcije gledanja slike: slika u slici (PIP: picture-in-picture), slika van slike (POP Picture-out-picture) i Clone Out (mogućnost izlaza HD signala 1080i/1080p kako je prikazan uključivši PIP/POP sliku na drugi monitor ili uređaj za snimanje)
14.2.13. | FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180°) za prikaz prikladan za zahvat koji se izvodi
14.3. | NAPREDNI HD PROCESOR KAMERE
14.3.1. | Mora podržavati 'interlaced' i 'progressive scan' tehnologiju
14.3.2. | Rezolucija najmanje 1920 x 1080 elemenata slike
14.3.3. | Mogućnost priključenja: 1CCD HD ili 3CCD HD glava kamera/videoskopa, 1CCD SD ili 3CCD SD glava kamera/videoskopa, videoartroskopa i dr.
14.3.4. | Meni, izbornik procesora kamere na hrvatskom jeziku
14.3.5. | Unutrašnji tvrdi disk kapaciteta min 512 MB
14.3.6. | Kompatibilnost (mogućnost nadogradnje) u integiranu operacijsku dvoranu
14.3.7. | Funkcije:
14.3.7.1. | Narrow Band Imaging (NBI) - raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Ili odgovarajuća
14.3.7.2. | Podešavanje tona boje: Crvena: ±8 koraka , Plava: ±8 koraka, Chroma: ±8 koraka
14.3.7.3. | AGC (auto gain control) - automatsko elektronsko podešavanje svijetla kod neadekvatnih uvjeta (npr. kada je artroskop previše udaljen od objekta)
14.3.7.4. | Kontrasti: 3 moda/stupnja kontrasta: normalni, visoki i niski
14.3.7.5. | Strukturni kontrasti i kontrasti kutova endoskopske slike: u min. 8 opcija/stupnjeva
14.3.7.6. | HD/SD-SDI i DVI 1080p digitalni izlazi. Isporuku kompletirati sa kablom za povezivanje procesora sa DV snimačem/ ili direktno na PC
14.3.7.7. | Iris - 3 moda: Auto: svjetlina bazirana i podešena na svjetlini centra slike i prosjeka okolnog dijela slike; Peak/vrh: svjetlina bazirana i podešena prema najsvjetlijeg dijela endoskopske slike; Prosjek: svjetlina bazirana i podešena prema prosječnoj svjetlini cijele endoskopske slike
14.3.7.8. | Fukcija prikaza 'Slike i slici' (istovremeno vizuliziranje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje artroskopske i ambijentalne slike)
14.3.7.9. | Opcija druge slike: druga endoskopska, MRI, CT, ultrazvučna, video i sl.
14.3.7.10. | Opcija druge slike: veličina 1/4 ekrana ili 1/9 ekrana
14.3.7.11. | Opcija pozicije druge slike: 4 kuta ekrana
14.3.7.12. | Nadograđen sistemom za digitalno slikanje. Sistem uključuje memorijski USB stick
14.3.7.13. | Mogućnost elektronskog zumiranja (1.2x, 1.5x)
14.3.7.14. | Mogućnost upravljanja funkcijama kamere preko procesora i/ili tipkovnice i/ili glave kamere
14.3.7.15. | Mogućnost upisa osnovnih podataka o pacijentu/zahvatu/operateru te prikazivanja istih na monitoru
14.3.7.16. | Isporuku kompletirati sa tipkovnicom
14.3.7.17. | Fog-free funkcija
14.3.7.18. | Print preview funkcija - prikaz pohranjenih kombinacija slika, teksta/podataka
14.3.7.19. | 3D noise reduction - treća dimenzija eliminacija 'šuma'
14.3.7.20. | Funkcija stabilizacije/korekcije boja - vector verifikacija uz matricu korekcije boja
14.3.7.21. | Pre-freeze funkcija - stabilizacija slike, višestruko friziranje nekoliko slika, odabir najstabilnije, najoštrije slike, za neometani rad i kvalitetne slike i kod vrlo brzih pokreta
14.3.7.22. | Mogućnost memoriranja postavki za 20 korisnika
14.4. | 3 CCD HD GLAVA KAMERE SA INTEGRIRANIM ZOOM VIDEO ADAPTEROM, AUTOKLAVNA
14.4.1. | Potpuna HD 3CCD tehnologija
14.4.2. | HDTV izlaz signala 1080i/p, 16:9
14.4.3. | NBI kompatibilna ili sa odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
14.4.4. | Minimalno 7 upravljačkih tipki integriranih u glavu kamere:
14.4.4.1. | 3 funkcijske tipke za daljinsko upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere direktno sa glave kamere
14.4.4.2. | 2 zoom tipke za mogućnost optičkog povećavanja jednom rukom
14.4.4.3. | 2 fokus tipke za mogućnost fokusiranja jednom rukom
14.4.5. | Optički zoom: 2x (0.9 - 1.8)
14.4.6. | Omjer povećavanja: žarišna udaljenost f = min 15.8 - 31.3 mm
14.4.7. | Težina maksimalno 350 g
14.4.8. | Spajanje na standardne okulare postojećih optika
14.4.9. | Autoklavna, najmanje 2-godišnja garancija na autoklaviranje
14.5. | IZVOR SVJETLA KSENON 300W
14.5.1. | Ksenon lampa, 300W
14.5.2. | Prosječni vijek trajanja ksenon lampe: min. 500 sati
14.5.3. | Rezervna halogena lampa od 35W prosječnog vijeka trajanja min 500 sati
14.5.4. | Automatsko prebacivanje na rezervnu lampu
14.5.5. | Indikator za rezervnu lampu na prednjem panelu
14.5.6. | Automatska regulacija osvjetljenja (sinhronizacijski kabel, za spajanje procesora kamere i izvora svjetla za automatsku regulaciju osvjetljenja)
14.5.7. | Automatska ekspozicija u min. 17 stupnjeva
14.5.8. | Nadograđen posebnim filterom za NBI (Narrow Band Imaging) ili odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
14.6. | SHAVER ZA ARTROSKOPIJU
14.6.1. | Multifunkcionalna konzola, mogućnost upotrebe tri ručna uređaja (shaver, pila ili bušilica);
14.6.2. | Konzola sa digitalnom tehnologijom koja povećava sigurnost, efikasnost i mogućnosti
14.6.3. | Mogućnost upotrebe dva handpiece-a istovremeno
14.6.4. | Mogućnost upotrebe dvije nožne pedale istovremeno
14.6.5. | Max. broj okretaja minimalno 8000 rpm.
14.6.6. | Priključak za: 1. ručni instrument shaver, 2. ručni instrument bušillica, 3. ručni instrument oscilirajuća pila
14.6.7. | Samostalno prepoznavanje ručnog instrumenta
14.6.8. | Rradni napon 220/240V
14.7. | RUČNI SHAVER INSTRUMENT
14.7.1. | kabel min. dužine 3.6m
14.7.2. | brzina okretaja 0-8000 o/min
14.7.3. | mogućnost priključka oštrica za male zglobove, standardnih oštrica za rame i koljeno i dugih oštrica za kuk
14.7.4. | oscilirajući ciklus: min 0.2 - 0.3 s do 1200 o/min; 0.5 - 0.6 s od 1200-3000 o/min
14.7.5. | Spojen na napon preko konzole (220/240V)
14.8. | Niskoprofilna nožna pedala za pokretanje ručnih instrumenata, vodonepropustna
14.9. | PUMPA ZA ARTROSKOPIJU
14.9.1. | Protok: min 1600 ml/min
14.9.2. | Tlak: min 255 mmHg
14.9.3. | Kontrola pritiska: kontinuirana
14.9.4. | Posebna tipka: tzv. 'flush' funkcija: funkcija ispiranja zgloba
14.9.5. | Daljinski upravljač sa mogućnošću sterilizacije u autoklavu, autoklavibilan, dužine priključnog kabla 3 m
14.9.6. | Upravljanje preko daljinskog upravljača: on/off, protok, tlak, ' tzv. flush'
14.9.7. | radni napon 220/240V
14.10. | Crijevo za artroskopsku pumpu, sterilno, pakiranje 10 kom
14.11. | Teleskop, 4 mm, 30° kut gledanja, 115° širina polja gledanja, 160 mm radne dužine, safirno staklo, autoklavibilan, 2-godišnja garancija na autoklaviranje
14.12. | Svjetlosni kabel, za teleskop promjera 4 mm, dužine 3 m, autoklavibilan
14.13. | Troakar tuba, 4 mm, kontinuirano ispiranje, 2 ventila za brzi protok, rotaciona, autoklavibilna
14.14. | Troakar bodež, 4 mm, tupog vrha, autoklavibilan
15. | (327) ANESTEZIOLOŠKI UREĐAJ |  |  |  | Kom. | 3 |  | 0
15.1. | Aparat za anesteziju za poluzatvoreni sustav anestezije uključujući "low flow" i " minimal flow", za primjenu kod pacijenata od novorođenčadi do odraslih
15.1.1. | Mobilno podvozje, s ladicom za smještaj dodatne opreme, sa šinama za montažu dodatne opreme, s policom za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta, s prostorom za smještaj rezervnih boca
15.1.2. | Utikači i crijeva za priključak aparata na centralni sustav medicinskih plinova, i to za O2, N2O, zrak, vakuum i odsis anestetičkih plinova te rezervne boce od 3 litre s regulatorima tlaka za O2 i N2O
15.1.3. | Integrirana baterija koja osigurava normalan rad aparata 30 minuta u slučaju prekida opskrbe električnom energijom
15.1.4. | Elektroničko podešavanje protoka svježih plinova, i to s finom regulacijom protoka u minimalnom rasponu od 0 do 15 L/min
15.1.5. | Mogućnost montaže barem dva isparivača hlapivih anestetika istovremeno, sa sigurnosnom zaporkom koja osigurava korištenje samo jednog od njih
15.1.6. | Sevofluranski isparivač hlapivih anestetika
15.1.7. | Bronhijalni aspirator, vakuumski, s višekratnim posudama
15.1.8. | Košara za katetere, šinska, vješanje na šine na aparatu
15.1.9. | Sigurnosni mehanizmi:
15.1.9.1. | Alarm prekida opskrbe kisikom
15.1.9.2. | Elektronski kontroliran sustav kontinuiranog osiguravanja minimalnog udjela kisika u smjesi svježih plinova od 25 % ili 200 mL/min kod protoka ispod 1 L/min s automatskom linearnom korekcijom zadane koncentracije kisika kod protoka svježih plinova manjih od 1000 mL/min (minimal flow anestezija), u svrhu izbjegavanja hipoksije
15.1.9.3. | Mogućnost brzog ispiranja sustava kisikom
15.1.9.4. | Mehanička regulacija protoka kisika za ručnu ventilaciju u hitnim slučajevima do barem 10 l/min
15.2. | Integrirani ventilator
15.2.1. | Električno pogonjen, elektronički kontroliran ventilator
15.2.2. | Grijani kompaktni dišni sustav s jednokratnim CO2 apsorberom
15.2.3. | Modovi ventilacije:
15.2.3.1 | Spontano disanje
15.2.3.2. | Ručna ventilacija
15.2.3.3. | Volumenom kontrolirana automatska ventilacija
15.2.3.4. | Tlakom kontrolirana automatska ventilacija u min. dvije opcije: PCV i APRV
15.2.3.5. | SIMV - sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
15.2.3.6. | PS – tlačna potpora spontanom disanju
15.2.3.7. | Programska opcija kod volumskih modova automatske kontinuirane korekcije protoka u svrhu postizanja željenog volumena uz minimalni tlak u dišnim putovima
15.2.3.8. | CPAP u MAN /SPON modu s rasponom tlaka do barem 10 mbar
15.2.4. | Podesivi parametri:
15.2.4.1. | Tidalni volumen u minimalnom rasponu : 20 – 1400 ml
15.2.4.2. | Frekvencija disanja u minimalnom rasponu: 3 – 100 1/min
15.2.4.3. | Vrijeme inspiracije u minimalnom rasponu: 0.2 – 10 s
15.2.4.4. | Maksimalni inspiracijski protok: barem 180 l/min
15.2.4.5. | Granice tlaka u minimalnom rasponu: 10 – 70 mbar
15.2.4.6. | Relativno trajanje inspiratorne pauze (TIP:TINSP) u minimalnom rasponu: 20 do 50 %
15.2.4.7. | PEEP s kontinuiranim podešavanjem u rasponu do barem 25 mbar
15.2.4.8. | Trigger za sinkronizaciju sa spontanim disanjem pacijenta kod svih modova ventilacije definiran protokom, s kontinuiranom regulacijom u minimalnom rasponu od 0,3 do 15 l/min
15.2.5. | Alati za prilagodbu doziranja svježih plinova i hlapivih anestetika:
15.2.5.1. | Upravljanje ekspiratornom koncentracijom anestetika na jedan od dva načina:
15.2.5.1.1. | Neposrednim, direktnim zadavanjem ekspiratorne vrijednosti sa automatskom regulacijom protoka svježih plinova
15.2.5.1.2. | Posredno, pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti u ovisnosti o zadanoj insp. vrijednosti na isparivaču i protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
15.2.5.2. | Kontrola inspiratorne koncentracije kisika na jedan od dva načina:
15.2.5.2.1. | Kontrola inspiratorne i ekspiratorne vrijednosti uz automatsku regulaciju protoka svježih plinova
15.2.5.2.2. | Pomoću alata sa grafičkim prikazom predviđanja inspiratorne vrijednosti u ovisnosti o protoku svježih plinova. Minimalni raspon perioda predviđanja 20 min. Prikaz krivulje predviđanja i bez stvarne promjene odabrane vrijednosti ("što ako" analiza).
15.2.5.3. | Ugrađeni ekonometar tj. pokazivač efikasnosti doziranja svježih plinova
15.2.5.4. | Prikaz potrošnje anestetika te procjena metaboličkog uptakea
15.2.6. | Automatsko podešavanje parametara ventilacije u ovisnosti o tjelesnoj masi pacijenta
15.2.7. | AGSS sustav za odsis viška anestetičkih plinova, indikator rada odsisa vidljiv s prednje strane aparata
15.2.8. | Balon za ručnu ventilaciju
15.3. | Integriran plinski monitor i upravljačka jedinica
15.3.1. | TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir, minimalne dimenzije od 38 cm po dijagonali, s istovremenim prikazom minimalno 3 krivulje, s podešavanjem nagiba ekrana
15.3.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
15.3.3. | Potrebni parametri:
15.3.3.1. | Inspiracijske i ekspiracijske koncentracije O2, N2O, CO2, te hlapivih anestetika
15.3.3.2. | Minutna ventilacija - ukupna i spontana, respiracijski volumen
15.3.3.3. | Frekvencija disanja - ukupna i spontana
15.3.3.4. | Vršni tlak, tlak platoa, srednji tlak, PEEP
15.3.3.5. | Popustljivost (compliance), elastencija (elastance), otpor (resistance) | [7 empty] | rtg
15.3.3.6. | Kalkulacija MAC vrijednosti, s korekcijom u ovisnosti o dobi pacijenta
15.3.3.7. | Potrošnja (uptake) O2 pacijenta
15.3.4. | Prikaz sljedećih krivulja: Tlaka u dišnim putovima, inspiratornog i ekspiratornog protoka, koncentracija CO2, O2 i hlapivog anestetika
15.3.5. | Istovremeni prikaz petlji tlak/volumen i volumen/protok
15.3.6. | Automatska kalibracija svih senzora
15.3.7. | Automatska detekcija vrste hlapivog anestetika
15.3.8. | “Standby” mod, bez protoka svježih plinova, za korištenje aparata u pripravnosti
15.3.9. | Netrošivi (paramagnetski) senzor za mjerenje koncentracije O2
15.3.10. | Prikaz trendova u trajanju od bar 8 sati za sljedeće mjerene vrijednosti: Ekspiracijske koncentracije CO2, ekspiracijskog minutnog volumena, koncentracije O2, pacijentove potrošnje (uptake) O2, ekspiracijske koncentracije hlapivog anestetika, popustljivost (compliance) i MAC vrijednosti
15.3.11. | Prikaz trenutačne postavke koncentracije na isparivaču hlapivog anestetika na ekranu upravljačke jedinice
15.3.12. | Prikaz upozorenje na nisku razinu hlapivog anestetika u spremniku isparivača na ekranu upravljačke jedinice
15.4. | Monitor vitalnih funkcija
15.4.1. | Dijagonala ekrana: minimalno 30 cm, ekran u boji, TFT LCD.
15.4.2. | Istovremeni prikaz minimalno 8 krivulja na ekranu te brojčani prikaz ostalih parametara
15.4.3. | Integrirana baterija, koja osigurava kontinuiran rad min. 3 sata bez centralnog napajanja
15.4.4. | Modovi rada: odrasli, djeca, novorođenčad
15.4.5. | Praćenje sljedećih parametara:
15.4.5.1. | EKG - 3 odvoda
15.4.5.2. | Respiracija
15.4.5.3. | SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
15.4.5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
15.4.5.5. | IBP - invazivni tlak x 2
15.4.5.6. | Temperatura x 1
15.4.6. | Pribor za praćenje parametra za odrasle uz svaki monitor: EKG kabel - 3 voda sa svojstvom eliminacije smetnji od elektrokirurških uređaja, crijevo za mjerenje tlaka te 3 veličine manžeta (odrasli - mala, srednja i velika), kabel i SpO2 senzor (mjerenje na prstu pacijenta), senzor za temperaturu, kompletan pribor za sve IBP ulaze
15.4.7. | Prikaz trendova parametara u minimalno 24 sata, tabelarno i grafički
15.4.8. | Jednostavna nadogradnje monitora dodatnim modulima: PiCCO, dodatni IBP, BISx, NMT (Single Twitch, Train-Of-Four (TOF), Post-Tetanic Count), CO (mjerenje cardiac output-a pomoću termodilucijske metode i Swan Ganz katetera)
15.4.9. | Mogućnost priključka dodatnog ekrana prikaz kojeg se može konfigurirati neovisno o ekranu hemodinamskog monitora (ekran za kirurga)
15.4.10. | Ispis direktno s monitora na laserski ili termalni pisač
15.4.11. | Upotreba stacionarno i u transportu, na jedan od dva načina:.
15.4.11.1. | Mogućnost korištenja osnovnog monitora vitalnih funkcija ukoliko je isti odvojiv od aparata za anesteziju, ima integriranu bateriju trajanja barem 3 sata, njegova masa s integriranom baterijom ne prelazi 7 kg i posjeduje jedinicu za smještaj monitora, "docking station", s automatskim spajanjem s električnim i komunikacijskim spojevima u svrhu jednostavne upotrebe u transportu
15.4.11.2. | Ukoliko monitor vitalnih funkcija nije odvojiv od aparata za anesteziju, nema integriranu bateriju trajanja barem 2 sata ili je njegova masa veća od 7 kg, nuđenjem zasebnog transportnog modula za monitoriranje vitalnih funkcija u transportu i ekran za prikaz minimalne dijagonale 25 cm, s praćenjem sljedećih parametara:
- EKG - 3 odvoda
- Respiracija
- SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
- NIBP - neinvazivni tlak
- IBP - invazivni tlak x 2
16. | (331) DEFIBRILATOR |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
16.1. | Bifazični defibrilator / monitor sa praćenjem 3-kanalnog EKG-a
16.2. | Rad s višekratnim elektrodama za defibrilaciju – pedalama i samoljepivim elektrodama sa senzorom za mjerenje dubine i frekvencije masaže srca
16.3. | Prikaz izmjerene frekvencije i dubine masaže srca na ekranu defibrilatora
16.4. | Vanjske pedijatrijske elektrode za defibrilaciju (pedale) integrirane u standardne elektrode za odrasle
16.5. | Filtriranje EKG-a za vrijeme reanimacije, na način da algoritam izbacuje artefakte nastale zbog kompresija prsišta.
16.6. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
16.7. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
16.8. | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
16.9. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija i 4 sata rada s jednom baterijom
16.10. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
16.11. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
16.12. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
16.13. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
16.14. | Prikaz 3 kanala na ekranu
16.15. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
16.16. | Bifazična tehnologija
16.17. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
16.18. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
16.19. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
16.20. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
16.21. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije:
16.21.1. | - postavljanje energije
16.21.2. | - punjenje
16.21.3. | - okidanje
16.21.4. | - ispis
16.22. | Indikator spremnosti defibrilatora za defibrilaciju stalno vidljiv (i kada je uređaj isključen)
17. | (332) ELEKTROKIRURŠKI SET S DODACIMA
17.1. | (332.1) ELEKTROKIRURŠKI SET ZA GINEKOLOGIJU I ABDOMINALNU KIRURGIJU |  |  |  | Kom. | 2 |  | 0
17.1.1. | Snaga 370W rezanje i 200W koagulacija
17.1.2. | Opsluživanje preko TFT displeja, prikazivanje svih parametara trenutno aktiviranog instrumenta,mikroprocesorski upravljan, sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i PPS sustav zarezivanja, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje. Prepoznavanje instrumenata po sistemu Plug&Play. Mogućnost bipolarne okluzije krvnih žila sa ugrađenom antipopcorn funkcijom kao i rad sa bipolarnim škarama te mogućnost simultanog rada 2 operatera. Nogućnost nadogradnje na tehnologiju vodenog noža u istoj konzoli. Kolica za aparat.
17.1.3. | 5 različitih modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 8 efekata hemostaze, podrška automatskog doziranja snage , regulacije napona , električnog luka i doziranja snage kod zarezivanja+modus za precizno rezanje za upotrebu u mikrokirurgiji
17.1.4. | 22 modusa monop koagulacija , mogućnost opcionalne argon plazma koagulacije koja ima mogućnost regulacije protoka 0,1 do 8,0l/min sa mogućnošću finog podešavanja. 3 modusa plazme svaki sa min. 2 efekta te uključena regulacija plazme.Automatsko prepoznavanje priključenih sondi
17.1.5. | 14 modusa bipolarna koagulacija uključujući i mod bipolarnog rezanja kao i mod bipolarne resekcije u otopini NaCl
17.1.6. | Držač elektrode sa 2 taste, kabel 4 m dužine
17.1.7. | Kabel za neutralnu elektrodu za dvodjelne neutralne elektrode, klamer priključak, 4 m
17.1.8. | Dvodjelna neutralna elektroda sa ekvipotencijalnim prstenom, (85+23) cm², (50 kom.)
17.1.9. | Priključni kabel za bipolarnu pinzetu, 4m dužine
17.1.10. | Bipolarna koagulacijska pinzeta , ravna, 19,5cm
17.1.11. | Bipolarne škare Metzenbaum, d5mm, L340mm, rotacija drške (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.12. | Priključni kabel za bipolarnu pinzetu, 4m dužine (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.13. | BiCBipolarni instrument za okluziju žila laporoskopski; duž. 340mm; OD 5mm, prozorasti vrh, nazubljen, višekratni, prepoznavanje instrumenta po sistemu PLUG&PLAY, rotacija drške (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.14. | Radni element Kelly; nazubljeni; L 340 mm; ø 5 mm (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.15. | Bipolarni instrument za okluziju žila laporoskopski, π efekt, mogućnost okluzije i rezanja u jednom koraku okluzije, lateralno termičko širenje manje od 1mm,d 5mm, l 350 mm, jednokratni, mogućnost ručne aktivacije, prepoznavanje instrumenta po sistemu PLUG&PLAY (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.16. | Bipolarni instrument za okluziju žila laporoskopski, π efekt, mogućnost okluzije i rezanja u jednom koraku okluzije, lateralno termičko širenje manje od 1mm,d 5mm, l 200 mm, jednokratni, mogućnost ručne aktivacije, prepoznavanje instrumenta po sistemu PLUG&PLAY (1 komad na 2 elektrokirurška seta)
17.1.17. | Dvopedalni nožni prekidač sa funkcijom daljinskog prebacivanja
17.2. | (332.2) ELEKTROKIRURŠKI SET ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
17.2.1. | snaga 300W(400Wpp) rezanje i 200W koagulacija
17.2.2. | opsluživanje preko TFT displeja ,mikroprocesorski upravljan, sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i PPS sustav zarezivanja, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje. Modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica, mogućnost indikacijskog programiranja te softverske nadgradnje za nadolazeće modove. Mogućnost implementacije sa APC-om te vodenim nožom u istoj konzoli.
17.2.3. | 4 modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 8 efekata hemostaze, 1 modbipolarno rezanje 8 efekata hemostaze
17.2.4. | 4 modusa monop koagulacija sa najmanje 4 efekata hemostaze
17.2.5. | 1 modusa bipolarna koagulacija uključujući AUTO START/STOP funkciju sa najmanje 8 efekata hemostaze
17.2.6. | Držač elektrode sa 2 taste, kabel 4 m dužine
17.2.7. | Kabel za neutralnu elektrodu za dvodjelne neutralne elektrode, klamer priključak, 4 m
17.2.8. | Dvodjelna neutralna elektroda sa ekvipotencijalnim prstenom, (85+23) cm², ( 50 kom )
17.2.9. | Priključni kabel za bipolarnu pinzetu, 4m dužine
17.2.10. | Bipolarna koagulacijska pinzeta , ravna, 19,5cm
17.2.11. | Dvopedalni nožni prekidač
18. | (334) ASPIRATOR OP NA POKRETNOM STALKU |  |  |  | Kom. | 6 |  | 0
18.1. | Pokretno podvozje na kotačima zaštićenim elektroprovodljivom gumom
18.2. | Nosiva šina za smještaj boca za sekret i ostale opreme
18.3. | Dvije posude za sekret od po 3 litre
18.4. | Regulator vakuuma, sa manometrom, sa rasponom regulacije od 0 do -0,90 bara mogućnost sterilizacije na 134ºC
18.5. | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg sa jednostavnim odvajanjem od regulatora
18.6. | Protok minimalno 50 L/min
18.7. | Crijeva za sukciju promjera 6 i 10 mm dužine 2 metra
18.8. | Držač silikonskog crijeva
18.9. | Priključno crijevo za vakuum, za centralni razvod plinova dužine od 3 m, sa utikačem po DIN-u
18.10. | Moguće autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom
19. | (398) STROPNI STATIV ZA JEDINICU INTENZIVNOG LIJEČENJA |  |  |  | Kom. | 10 |  | 0
19.1. | Stropni sustav za jedan krevet dužine 2800mm, mase oko 150 kg, sa dva stupa za učvršćenje na strop, s minimalnim kapacitetom opterećenja od 250kg po stupu.
19.2. | Dvije podkonstrukcije za ugradnju na strop i pribor za montažu
19.3. | Montaža na dva stupa, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar nosive konzole.
19.4. | Fiksna vodoravna nosiva konzola sa šinama za pomične nosive glave, dužine 2800mm. Boja horizontalne nosive konzole - bijela RAL 9016, prevučena prahom.
19.5. | Dvije štedne fluorescentne lampe za indirektnu rasvjetu po 54W sa sklopkom, ugrađene u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
19.6. | Dvije štedne fluorescentne lampe za direktnu rasvjetu po 24W, sa sklopkom ugrađene u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
19.7. | Jedna žarulja od 7W sa sklopkom (noćno svjetlo za orijentaciju med. osoblja), ugrađeno u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
19.8. | Mogućnost dodatne ugradnje indirektne rasvjete s opcijom miješanja boja (crveno/zeleno/plavo svijetlo s upravljačkom jedinicom za izbor min. 8 svjetlosnih scena i 4 vremenske sekvence) unutar konzole.
19.9. | Mogućnost dodatne ugradnje Cirkadijske rasvjete unutar konzole, koja imitira nijanse dnevnog svijetla
19.10. | Setovi za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije prema pomičnim glavama smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.
19.11. | Mogućnost dodatne nadogradnje sustava s pomičnom glavom za prihvat dodatnih utičnica ili nosive ruke duljine 400mm s opskrbnim stupom.
19.12. | Pomični element, opremljen za respiraciju i monitoring, sa stupom za opremu i utičnicama za medicinske plinove, struju i komunikaciju, komada 1, opremljen kako slijedi:
19.12.1. | Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj konzoli 1100mm, s pneumatskom kočnicom
19.12.2. | Minimalna nosivost 120 kg
19.12.3. | Horizontalna šina duljine minimalno 250mm integrirana na pomičnom elementu
19.12.4. | Nosivi stup minimalne dužine 1250mm, pomičan po vodoravnoj konzoli, mogućnost okretanja oko vlastite osi, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova (DIN norma, oznake prema ISO 32 standardu):2x kisik, 1x zrak 5 bar, 1 vakuum, električnim utičnicama: 6x 230V, 6x izjednačenje potencijala, 2x RJ45 CAT6 i sklopkama za paljenje i gašenje indirektnog, direktnog i noćnog svjetla.
19.12.5. | Dvije police s bočnim šinama i jednom ladicom, površina polica 430x480 mm, minimalna nosivost police 40 kg.
19.13. | Pomični element, opremljen za infuzije, sa glavom za opremu i utičnicama za medicinske plinove, struju i komunikaciju, komada 1, opremljen kako slijedi:
19.13.1. | Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj konzoli 1100mm, s pneumatskom kočnicom
19.13.2. | Minimalna nosivost 120 kg
19.13.3. | Horizontalna šina duljine minimalno 200mm integrirana na pomičnom elementu
19.13.4. | Nosiva glava pomična po vodoravnoj konzoli, mogućnost okretanja oko vlastite osi, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova (DIN norma, oznake prema ISO 32 standardu):1x kisik, 1x zrak 5 bar, 1 vakuum, električnim utičnicama: 6x 230V, 6x izjednačenje potencijala, 2x RJ45 CAT6
19.13.5. | Nosiva cijev promjera 38 mm visine 1500mm
19.13.6. | Teleskopski stalak za 4 infuzijske boce, montiran na ruci od 300/300 mm, nosivost 20 kg, s ugrađenim sustavom vođenja kabela i frikcijskom kočnicom u svim zglobovima.
19.13.7. | Kompaktna šina kvadratnog oblika, za montažu na cijev promjera 38mm, dimenzije 4x100mm, minimalna nosivost 30kg.
19.13.8. | Šina za aspirator, duljine 400mm, za montažu na cijev promjera 38mm, min. nosivost 5 kg.
19.14. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
20. | (399) STROPNI STATIV S FIKSNOM GLAVNOM |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
20.1. | Stropni sustav za jedan krevet dužine 2200mm, mase oko 150 kg, sa dva stupa za učvršćenje na strop, s minimalnim kapacitetom opterećenja od 250kg po stupu.
20.2. | Dvije podkonstrukcije za ugradnju na strop i pribor za montažu
20.3. | Montaža na dva stupa, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar nosive konzole.
20.4. | Fiksna vodoravna nosiva konzola sa šinama za nosive regale dužine 2200mm. Boja horizontalnih nosivih konzola - bijela RAL 9016, prevučena prahom.
20.5. | Setovi utičnica medicinskih plinova (DIN norma, oznake prema ISO 32 standardu) i električnih utičnica ugrađene u horizontalnu konzolu. Lijeva strana: 2x kisik, 1× zrak 5 bara, 1× vakuum, 6x 230V, 6x izjednačenje potencijala, 2x RJ45 CAT6, sklopke za paljenje i gašenje indirektnog, direktnog i noćnog svjetla.
Desna strana: 1x kisik, 1× zrak 5 bara, 1× vakuum, 4x 230V, 4x izjednačenje potencijala, 2x RJ45 CAT6.
20.6. | Utičnice na prednjoj strani nosive konzole: medicinski plinovi i prekidači za svjetla
Utičnice na zadnjoj strani nosive konzole: el. utičnice 230V, izjednačenje potencijala i komunikacija.
20.7. | Dvije štedne fluorescentne lampe za indirektnu rasvjetu po 54W sa sklopkom, ugrađene u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
20.8. | Dvije štedne fluorescentne lampe za direktnu rasvjetu po 24W, sa sklopkom ugrađene u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
20.9. | Jedna žarulja od 7W sa sklopkom (noćno svjetlo za orijentaciju med. osoblja), ugrađeno u fiksnu horizontalnu konzolu, u skladu s DIN EN 12464-1
20.10. | Mogućnost dodatne ugradnje indirektne rasvjete s opcijom miješanja boja (crveno/zeleno/plavo svijetlo s upravljačkom jedinicom za izbor min. 8 svjetlosnih scena i 4 vremenske sekvence) unutar konzole.
20.11. | Mogućnost dodatne ugradnje Cirkadijske rasvjete unutar konzole, koja imitira nijanse dnevnog svijetla
20.12. | Setovi za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.
20.13. | Mogućnost dodatne nadogradnje sustava s pomičnom glavom za prihvat dodatnih utičnica ili nosive ruke duljine 400mm s opskrbnim stupom.
20.14. | Pomični element, opremljen za respiraciju i monitoring, komada 1, opremljen kako slijedi:
20.14.1. | Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj konzoli po cijeloj njenoj duljini, s frikcijskom kočnicom
20.14.2. | Mogućnost zakretanja oko vlastite osi minimalno 170°
20.14.3. | Minimalna nosivost 130 kg
20.14.4. | Horizontalna šina duljine minimalno 250mm integrirana na pomičnom elementu
20.14.5. | Nosivi regal sa paralelnim nosačima promjera 38 mm visine 1500mm i 700mm
20.14.6. | Polica s ladicom i bočnim šinama, površina polica 430x480 mm, minimalna nosivost 40 kg
20.14.7. | Dvostruka paralelna šina, svaka šina duljine 420mm, minimalna nosivost 10 kg. Montaža u regal između dvije cijevi 38mm.
20.15. | Pomični element, opremljen za infuziju, komada 1, opremljen kako slijedi:
20.15.1. | Mogućnost pomicanja lijevo-desno po fiksnoj vodoravnoj konzoli po cijeloj njenoj duljini, s frikcijskom kočnicom
20.15.2. | Mogućnost zakretanja oko vlastite osi minimalno 170°
20.15.3. | Minimalna nosivost 60 kg
20.15.4. | Horizontalna šina duljine minimalno 200mm integrirana na pomičnom elementu
20.15.5. | Nosiva cijev promjera 38 mm visine 1500mm
20.15.6. | Teleskopski stalak za 4 infuzijske boce, montiran na ruci od 300/300 mm, nosivost 20 kg, s ugrađenim sustavom vođenja kabela i frikcijskom kočnicom u svim zglobovima.
20.15.7. | Kompaktna šina kvadratnog oblika, za montažu na cijev promjera 38mm, dimenzije 4x100mm, minimalna nosivost 30kg.
2015.8. | Šina za aspirator, duljine 400mm, za montažu na cijev promjera 38mm, min. nosivost 5 kg.
20.16. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
21. | (407) APARAT ZA TERAPIJU KISIKOM |  |  |  | Kom. | 14 |  | 0
21.1. | Precizna i stabilna regulacija protoka sa rasponom regulacije od 0 do minimalno 16 l/min , stupac skale u koracima po maksimalno 1 l/min
21.2. | Lako očitovanje iznosa protoka
21.3. | Jednostavna regulacija protoka okretnim dugmetom, kodiranje bojom prema EN normi
21.4. | Montaža na zidnu šinu presjeka 10x25 mm, sa crijevom medicinskog kisika dužine 2 m, DIN standard, kodiranje priključka oblikom utikača
21.5. | Robusno, metalno kućište protokomjera, otporno na mehaničke udarce
21.6. | Dimenzije izlazne konekcije priključka M34x1,5
21.7. | Ovlaživači za protokomjere
21.8. | Ovlaživanje kisika u rasponu 50-70% relativne vlažnosti ili šire
21.9. | Moguća sterilizacija na 134 ºC
21.10. | Kapacitet minimalno 200 ml tekućine, oznake na kućištu za minimalni i maksimalnu razinu tekućine
21.11. | Priključna konekcija ovlaživača na protokomjer M34x1,5
21.12. | Izlazne konekcija ovlaživača u minimalno dvije dimenzije kompatibilne sa priborom za inhalaciju i insuflaciju
22. | (408) APARAT ZA TOALETU BRONHA |  |  |  | Kom. | 12 |  | 0
22.1. | Regulator vakuuma do –0,9 bar, za smještaj na zidnu šinu dimenzije 10x25 mm, protoka od barem 50 L/min, mogućnost sterilizacije na 134ºC
22.2. | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg, sa jednostavnim odvajanjem od regulatora
22.3. | Dvije posude za sekret od po 7 dl, višekratne sa mogućnošću sterilizacije na 134 ºC, na prijenosnom postolju, sa nosačem za smještaj na zidnu šinu dimenzije 10x25 mm na natkrevetnoj jedinici. Mogućnost fiksacije jednokratnog umetka za sakupljanje sekreta
22.4. | Integriran ventil za smanjenje prekomjernog pritiska u trenutku kada do njega dođe (maksimalno 10 mbara)
22.5. | Filter sistem za retenciju bakterija i virusa za zaštitu pogonskog elementa i okoline
22.6. | Priključno crijevo za vakuum, za centralni razvod plinova dužine od 1,5 m, sa utikačem po DIN-u
22.7. | Mogućnost korištenja jednokratnih umetaka za posudu za sekret od po 7 dl sa integriranim hidrofobnim filterom za zaštitu od prelijevanja. Umetci moraju imati i mogućnost uloženog sredstva za geliranje sekreta.
23. | (409) APARAT ZA TRAJNU VAKUUM DRENAŽU |  |  |  | Kom. | 3 |  | 0
23.1. | Regulator vakuuma do –0,05 bar, za smještaj na zidnu šinu dimenzije 10x25 mm, protoka od barem 8 L/min, sa vodenim stupcem za finu regulaciju
23.2. | Posuda za sekret od 7 dl, višekratna, sa mogućnošću sterilizacije na 134 ºC, na prijenosnom postolju, sa nosačem za smještaj na zidnu šinu dimenzije 10x25 mm na natkrevetnoj jedinici. Mogućnost fiksacije jednokratnog umetka za sakupljanje sekreta
23.3. | Crijevo za vakuum od 1,5 m, za centralni razvod plinova sa utikačem po DIN-u
24. | (410) RESPIRATOR ZA INTENZIVNU NJEGU |  |  |  | Kom. | 6 |  | 0
24.1. | Osnovne karakteristike uređaja
24.1.1. | Ventilacija pacijenata odrasle i dječje dobi
24.2. | Modaliteti ventilacije
24.2.1. | Volumenom kontrolirana ventilacija, minimalno s modalitetima navedenima u nastavku
24.2.1.1. | CMV
24.2.1.2. | AC
24.2.1.3. | SIMV, SIMV/PS
24.2.1.4. | Automatizirani modalitet ventilacije s garantiranom minimalnom minutnom ventilacijom i automatskom prilagodbom broja mandatornih udaha u ovisnosti o minutnoj ventilaciji ostvarenoj spontanim disanjem pacijenta (primjer: ASV, MMV, Automode ili odgovarajući)
24.2.2. | Tlakom kontrolirana ventilacija, minimalno s modalitetima navedenima u nastavku
24.2.2.1. | CMV
24.2.2.2. | AC
24.2.2.3. | SIMV, SIMV/PS
24.2.2.4. | BIPAP
24.2.2.5. | APRV
24.2.3. | Spontano disanje, minimalno s modalitetima navedenima u nastavku
24.2.3.1. | CPAP, CPAP/PS
24.2.3.2. | CPAP/VS
24.3. | Dodatne funkcionalnosti
24.3.1. | Neinvazivna ventilacija
24.3.2. | Automatska kompenzacija otpora tubusa
24.3.3. | Integrirani automatizirani klinički protokol za odvikavanje pacijenata s respiratora
24.3.4. | Alat za automatizirano snimanje i analizu kvazistatičke PV karakteristike pluća s automatskim određivanjem točaka infleksije
24.3.5. | Alat za automatiziranu pripomoć kod manevra sukcije s automatskom predoksigenacijom, postoksigenacijom i reduciranjem protoka pri odspajanju pacijenta
24.3.6. | Apnea ventilacija s automatskim prekidom u slučaju stabilizacije
24.3.7. | Pneumatski nebulizator sa sinkronizacijom nebulizacije s fazom inspirija i timerom, minimalno dostupni intervali od 5, 10, 15 i 30 minuta
24.3.8. | Integrirano automatsko vođenje dnevnika, bilježenje svih važnijih događaja kao što su kalibracije, alarmi i sl., a zajedno s kompletnim postavkama ventilacije koje su bile aktivne u tome trenu.
24.4. | Parametri ventilacije
24.4.1. | Podešavanje parametara ventilacije kako je navedeno u nastavku
24.4.1.1. | Respiracijski volumen, u minimalnom rasponu 20 do 2000 ml
24.4.1.2. | Frekvencija disanja, u minimalnom rasponu 1 do 100 udisaja u minuti
24.4.1.3. | Vrijeme inspirija, u minimalnom rasponu 0.1 do 10 s
24.4.1.4. | Inspiratorni tlak, u minimalnom rasponu 1 do 80 mbar
24.4.1.5. | Potpora tlakom, u minimalnom rasponu 0 do 80 mbar
24.4.1.6. | PEEP, u minimalnom rasponu 0 do 40 mbar
24.4.1.7. | Trigger, u minimalnom rasponu 0.3 do 15 L/min
24.4.1.8. | FiO2, u minimalnom rasponu 21 do 100 %
24.5. | Monitoring
24.5.26. | Mjerenje i prikaz veličina, minimalno navedenih u nastavku
24.5.1.1. | Minutna ventilacija – ukupna, mandatorna, spontana, gubici (MVleak)
24.5.1.2. | Respiracijski volumen
24.5.1.3. | Frekvencija – ukupna, spontana
24.5.1.4. | Tlakovi u dišnim putovima – vršni, srednja vrijednost, tlak platoa, minimalni, PEEP
24.5.1.5. | FiO2
24.5.1.6. | etCO2, produkcija CO2, mrtvi prostor (engl. dead space)
24.5.2. | Mjerenje, izračunavanje i prikaz parametara, minimalno navedenih u nastavku
24.5.2.1. | Otpor i plućna popustljivost - R i C
24.5.2.2. | Ekspiratorna vremenska konstanta Taue
24.5.2.3. | PEEPi i PO.1
24.5.2.4. | RSB i NIF
24.5.3. | Prikaz krivulja, minimalno 4 istovremeno, minimalno za veličine navedene u nastavku: tlak u dišnim putovima, protok, respiracijski volumen, etCO2, sve u ovisnosti o vremenu
24.5.4. | Prikaz petlji, minimalno 2 istovremeno
24.5.5. | Prikaz grafičkih trendova svih bitnih mjerenih vrijednosti i postavljenih parametara ventilacije minimalno do 7 dana unazad
24.6. | Tehnologija mjerenja
24.6.1. | Netrošivi senzor kisika
24.6.2. | Senzora protoka s automatskom kalibracijom, ugradnja senzora ne uzrokuje povećava mrtvog prostora u respiracijskom krugu
24.6.3. | CO2 senzor za mjerenje u glavnoj struji
24.6.4. | Provođenja manualne kalibracije senzora protoka tijekom rada, bez prekida ventilacije i dekonektiranja pacijenta
24.6.5. | Zamjene senzora protoka tijekom rada u slučaju potrebe, bez prekida ventilacije i dekonektiranja pacijenta
24.7. | Alarmi
24.7.1. | Podesivi alarmi, zvučni i vizualni, minimalno navedeni u nastavku: niska i visoka ekspiratorna minutna ventilacija, visoki ekspiratorni respiracijski volumen, visoka frekvencija spontanog disanja, visoki tlak u dišnim putovima, visoki etCO2
24.7.2. | Svjetlo za signalizaciju alarma vidljivo iz svih smjerova
24.7.3. | Prikaz poruke alarma na ekranu uređaja, razlikovanje minimalno 3 razine važnosti alarma, s prikazom potencijalnog uzroka i preporuke za rješavanje problema za sve alarme koji se mogu javiti.
24.8. | Korisničko sučelje
24.8.1. | LCD/TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, a minimalno 38 cm po dijagonali ekrana, omogućeno odvajanje i smještaja ekrana nezavisno od samog ventilatora
24.8.2. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
24.8.3. | Podešavanje izgleda korisničkog sučelja po želji korisnika
24.8.4. | Sustav pomoći na ekranu - kratki opis i upute za korištenje za sve važne funkcionalnosti uređaja (npr. načini ventilacije) dostupni putem ekrana, integrirano u korisničko sučelje
24.8.5. | USB sučelje za prijenos podataka
24.9. | Napajanje uređaja
24.9.1. | Električno napajanje predviđeno za mrežu 220 V / 50 Hz
24.9.2. | Integrirana baterija za slučaj nestanka mrežnog napajanja
24.9.4. | Napajanje zrakom i kisikom iz centralnog razvoda medicinskih plinova, spojna crijeva dužine 3 metra
24.10. | Pribor i dodatna oprema
24.10.1. | Pokretno postolje
24.10.2. | Zglobna mehanička ruka za pridržavanje crijeva za ventilaciju
24.10.3. | Testna pluća
25. | (410a) RESPIRATOR TRANSPORTNI |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
25.1. | Ventilacija kontrolirana volumenom sa modovima:
25.1.1. | VC-CMV (ili odgovarajući)
25.1.2. | VC-AC (ili odgovarajući)
25.1.3. | VC-SIMV, VC-SIMV/PS (ili odgovarajući)
25.1.4. | CPAP, CPAP/PS (ili odgovarajući)
25.1.5. | NIV sa kompenzacijom propuštanja
25.2. | Automatsko prebacivanje na volumenom kontroliranu ventilaciju u slučaju prestanka spontanog disanja (apnea ventilacija).
25.3. | Parametri koji se podešavaju i kontroliraju ventilaciju:
25.3.1. | Tidalni volumen u minimalnom rasponu od 0,1 do 1,5 litara (primjena za djecu i odrasle)
25.3.2. | Vrijeme trajanja inspiracije podesivo u minimalnom rasponu od 0,2 do 10 sekundi
25.3.3. | Inspiratorni tlak podesiv u granicama do minimalno 35 mbar
25.3.4. | Gornja vrijednost inspiratornog protoka minimalno 100 lit/min
25.3.5. | Podešavanje PEEP-a u minimalnom rasponu od 0-20 mbar
25.3.6. | Potpora tlakom/PS u minimalnom rasponu od 0-35 mbar
25.3.7. | Osjetljivost “Tigger-a” u minimalnom rasponu od 3-15 L/min
25.3.8. | Regulacija koncentracije kisika sa odabirom 40% (air-mix mode) ili 100 % (no air-mix mode)
25.3.9. | Frekvencija ventiliranja u minimalnom rasponu do 50 udisaja u minuti
25.4. | Integrirani ekran veličine minimalno 12 cm po dijagonali, koji omogućava prikaz i praćenje slijedećih parametara:
25.4.1. | Tlakovi u dišnim putovima (Pmean, Ppeak, Pplat, PEEP)
25.4.2. | Protok (MV) ukupni i spontani te respiracijski volumen VT
25.4.3. | Koncentracija kisika FiO2
25.4.4. | Respiracijska frekvencija f (ukupna i spontana)
25.5. | Alarmi, zvučni i vizualni za slijedeće situacije:
25.5.1. | Paw (visok/nizak), pritisak napajanja plinom nizak, propuštanje (lekaža) u sustavu, frekvencija disanja previsoka, prestanak spontanog disanja (apnea)
25.6. | Opskrba plinovima:
25.6.1. | Opskrba kisikom iz sustava centralnog razvoda medicinskih plinova ili iz boce priključnim crijevom dužine od 3 metra
25.7. | Prenosivo postolje ili torba za smještaj respiratora, boce i potrebne opreme.
25.8. | Boce za kisik minimalnog volumena 3 lit. (2 komada po respiratoru), sa odgovarajućim redukcijskim ventilom i manometrom te sistemom za automatsko prebacivanje napajanja s boce na centralni razvod medicinskih plinova kada je respirator na isti priključen. Smještaj boce na transportno postolje respiratora ili u transportnu torbu .
25.9. | Korištenje u potpunosti jednokratnih sustava za ventilaciju. Isporuka 10 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju po respiratoru
25.10. | Baterija za nezavisno napajanje (mogućnost rada od minimalno 4 sata bez napajanja iz mreže 220V ili 12-24 V).
25.11. | Mogućnost napajanja respiratora iz mreže 220V(AC) i 12-24 V (DC). Isporuka odgovarajućih adaptera za napajanje za oba tipa napajanja.
25.12. | Test pluća
25.13. | Težina respiratora (s ugrađenom baterijom) manja od 6 kg.
25.14. | Respirator zadovoljava standarde za otpornost na vibracije prema RTCA DO-16OD
25.15. | Respirator zadovoljava standarde za mehaničku otpornost prema MIL STD 810 E
26. | (410b) UREĐAJ ZA NEINVAZIVNI MONITORING REGIONALNE DISTRIBUCIJE VENTILACIJE |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
26.1. | Osnovne funkcije
26.1.1. | Neinvazivno kontinuirano praćenje regionalne distribucije dišnog volumena unutar pluća
26.1.2. | Neinvazivno kontinuirano praćenje krajnjeg ekspiratornog volumena pluća
26.2. | Prikaz podataka
26.2.1. | Dinamička slika s kontinuiranim prikazom regionalne distribucije dišnog volumena unutar pluća izraženo u postotcima ukupnog dišnog volumena
26.2.2. | Krivulje promjene dišnog volumena u realnom vremenu za minimalno 4 korisnički definirane regije unutar pluća
26.2.3. | Trendovi promjene dišnog volumena za minimalno 4 korisnički definirane regije unutar pluća
26.2.4. | Trend promjene krajnjeg ekspiratornog volumena pluća
26.2.5. | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
26.3. | LCD/TFT ekran u boji, osjetljiv na dodir, što veće dimenzije, a minimalno 38 cm po dijagonali ekrana
26.4. | USB sučelje za prijenos podataka
26.5. | Napajanje uređaja
26.5.1. | Električno napajanje predviđeno za mrežu 220 V / 50 Hz
26.5.2. | Integrirana baterija za slučaj nestanka mrežnog napajanja
26.6. | Pribor i dodatna oprema
26.6.1. | Pokretno postolje
26.6.2. | Korištenje isključivo višekratnog pribora za mjerenje, bez jednokratnih ili potrošnih dijelova
26.6.3. | Komplet pribora potrebnog za kliničku upotrebu
27. | (411) TLAKOMJER ŠINSKI |  |  |  | Kom. | 6 |  | 0
27.1. | Tlakomjer šinski s priborom
28. | (412) INFUZIONA PUMPA |  |  |  | Kom. | 17 |  | 0
28.1. | Osnovne funkcije
28.2. | Vrsta jedinice: Volumetrijska infuzijska pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova, parenteralnih otopina i krvi.
28.3. | Isporuka enteralne prehrane upotrebom volumetrijske infuzijske pumpe na 12 volumetrijskih infuzijskih pumpi. Ukoliko volumetrijska infuzijska pumpa nema opciju isporuke enteralne prehrane, ponuditelj je obavezan ponuditi svoje tehničko rješenje.
28.4. | Raspon protoka : 0.1ml/h do minimalno 1.200 ml/h.
28.5. | Podešavanje protoka u intervalima:
28.6. | - 0.1 - 99.99 ml/h u koracima po minimalno 0.1 ml
28.7. | - 100.0 - 999.9 ml/h u koracima po 0.1 ml
28.8. | - 1.000 ml - 1.200 ml/h u koracima po 1ml
28.9. | Točnost doziranog protoka : +/-5% (uz originalne infuzijske sisteme)
28.10. | Doziranje bolusa na tri načina:
28.11. | - ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
28.12. | - doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa
28.13. | - doziranje bolusa s izračunom brzine protoka
28.14. | Izbor funkcija
28.15. | Programiranje doziranog volumena 0,1-9.999 ml
28.16. | - podešavanje dozirnog volumena u intervalima
28.17. | - 0,1 – 99.99 ml u koracima od po minimalno 0.1 ml
28.18. | - 100.0 – 999.9 ml u koracima po 0.1 ml
28.19. | - 1.000 – 9.999 ml u koracima po 1ml
28.20. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do minimalno 99h 59min u koracima po 1 min.
28.21. | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi ( µg, mg, ../kg/min )
28.22. | Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima:
28.23. | - koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml
28.24. | - količini lijeka u ml (volumenu lijeka)
28.25. | - težini bolesnika
28.26. | Prikaz podataka na ekranu pumpe u toku rada pumpe:
28.27. | - protok
28.28. | - status pumpe - vizualizacija protoka
28.28. | - profil terapije
28.30. | - stanje baterije
28.31. | - tlak u liniji/granična vrijednost tlaka u liniji
28.32. | - vrijeme do kraja terapije
28.33. | - volumen do kraja terapije
28.34. | - volumen doziran pacijentu.
28.35. | Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu:
28.36. | - granični tlak, sati rada, strujni napon, rad baterije, status alarma, datum, vrijeme, bolus
28.37. | Lista lijekova koja sadrži minimalno 120 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova u kategorije (s parametrima o dozi, bolusu te granicama brzine doziranja/protoka). Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa, a ovisno o potrebama odjela.
28.38. | Mod sekundarna infuzija, privremeno zaustavljanje primarne infuzije sa svrhom aplikacije sekundarne infuzije.
28.39. | Pohranjivanje posljednjih minimalno 1.000 unosa u memoriju pumpe.
28.40. | Mod – automatsko povećanje brzine protoka infuzije do platoa, a ovisno o volumenu i vremenu primjene infuzije, održavanje primjene infuzije pri zadanoj brzini i u zadanom vremenu, te automatsko snižavanje brzine protoka.
28.41. | Sekvencijska infuzija – mogućnost programiranja minimalno 12 infuzijskih sekvenci u jednoj terapiji.
28.42. | Sigurnosni sistemi
28.43. | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko 3 LED diode.
28.44. | Vizualni i akustični alarmi devijacije volumena, neočekivanog porasta tlaka iznad graničnog tlaka, prekida infuzije i kraja infuzije, predalarm/alarm prazne baterije.
28.45. | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu na 9 nivoa ( od 0.1 do 1.2 bara), automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma.
28.46. | Mogućnost naknadnog priključenja brojača kapi.
28.47. | Alarm minimalno 3 min prije završetka terapije s mogućnošću podešavanja/prilagođavanja vremena u servisnom modu.
28.48. | KVO (Keep Vane Open) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa u vremenskom razdoblju od 30 minuta nakon završetka programa doziranja:
28.49. | - za protoke ³ 10ml/h = minimalno 3ml/h
28.50. | - za protoke < 10ml/h = minimalno 1ml/h
28.51. | - za protoke < 1ml/h = podešeni protok
28.52. | Detektor zraka u liniji – detektiranje volumena zraka u liniji (većih od 0,01 ml).
28.53. | Dva detektora tlaka u liniji („uzvodno“ i „nizvodno“ od pumpe).
28.54. | Dvije sigurnosne stezaljke (jedna unutar pumpe, a druga integrirana na infuzijsku liniju) za automatsko zaustavljanje protoka slobodnim padom kod promjene infuzijske linije.
28.55. | Mogućnost „zaključavanja“ pumpe.
28.56. | Programsko propiranje linije bez potrebe za vađenjem linije iz pumpe u slučaju zračnog alarma.
28.57. | Mogućnost priključka
28.58. | Priključak za poziv osoblju.
28.59. | Napajanje, dimenzije
28.60. | Napajanje: mrežni napon 230/110 V, 50/60 Hz
28.61. | - Vanjsko napajanje niskog napona od 12 V DC
28.62. | (mogućnost priključenja u ambul. vozilu)
28.63. | - Integrirana baterija
28.64. | Tip baterija : NiMH (pogodna za punjenje)
28.65. | Vrijeme rada baterija : min 4 sata pri protoku od 100 ml/h
28.66. | Vrijeme punjenja baterija : do 6 sati
28.67. | Dodatne karakteristike
28.68. | Software pumpe na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika. Upute na hrvatskom jeziku.
28.69. | Povezivanje do tri pumpe zajedno bez dodatnih držača za potrebe unutarbolničkog ili vanbolničkog transporta.
28.70. | Povezivanje više pumpi u „infuzijske radne stanice“ i dalje u skupove od više „infuzijskih radnih stanica“. Mogućnost povezivanja minimalno 10 pumpi pomoću „radnih stanica“.
28.71. | Sve pumpe u ovoj opciji (skup „radnih stanica“) moraju se napajati jednim kablom za napajanje.
28.72. | Mogućnost umreženja „infuzijskih radnih stanica“ u računalnu Ethernet mrežu (UTP).
28.73. | Mogućnost povezivanja na sustav za centralni nadzor infuzijske terapije na odjelu.
28.74. | Mogućnost povezivanja sa sustavom za nadzor i kontrolu glikemije.
28.75. | Mogućnost priključenja bar-code čitača.
28.76. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI).
28.77. | Osiguran servis i rezervni dijelovi 10 godina.
28.78. | Modularna radna stanica za postavljanje 4 perfuzora ili infuzomata u bilo kojoj kombinaciji, isporuka 6 radnih stanica
28.78.1. | Racionalizacija i sistematizacija radnog prostora pomoći postranih „kvačica“
28.78.2. | Poklopac radne stanice ima 3 LED diode (zelena, narandžasta, crvena) – status indikator, centralizacija vizualnog i zvučnog alarma u cilju brže reakcije medicinskog osoblja.
28.78.3. | Podešavanje razine zvuka alarma.
28.78.4. | Integrirana ručica za prenošenje radne stanice u unutarbolničkom ili vanbolničkom transportu na poklopcu radne stanice.
28.78.5. | Mogućnost povezivanja do 6 radnih stanica u „skupove“ radnih stanica, centralizacija napajanja.
28.78.6. | Sigurnosna rotirajuća stezaljka koja služi za postavljanje radne stanice na infuzijski stalak ili na horizontalnu šinu.
28.78.7. | Mogućnost umreženja „radnih stanica“ u računalnu Ethernet mrežu (UTP).
28.78.8. | Mogućnost povezivanja na sustav za centralni nadzor infuzijske terapije na odjelu.
28.78.9. | Napajanje 240 V, 50/60 Hz
28.78.10. | Vodootpornost IP22
29. | (412a) PERFUZOR |  |  |  | Kom. | 25 |  | 0
29.1. | Osnovne funkcije
29.2. | Vrsta jedinice: Prijenosna volumetrijska infuzijska pumpa sa štrcaljkom za povremenu ili kontinuiranu isporuku lijekova.
29.3. | Rad u PCA (Patient Controlled Analgesia) modu upotrebom volumetrijske infuzijske pumpe sa štrcaljkom na 4 pumpe. Ukoliko volumetrijska infuzijska pumpa sa štrcaljkom nema opciju PCA-mod ponuditelj je obavezan ponuditi svoje tehničko rješenje.
29.4. | Raspon brzine protoka : od minimalno 0.1ml/h do minimalno 1.800 ml/h.
29.5. | Podešavanje protoka u intervalima:
29.6. | - 0.01 – 99.99 ml/h u koracima po minimalno 0.1 ml
29.7. | - 100.0 – 999.9 ml/h u koracima po 0.1 ml
29.8. | - bolusa do 1.800 ml/h (s 50/60 ml štrcaljkom) u koracima po 1ml;
29.9. | Točnost doziranog protoka : +/-2%
29.10. | - izbor štrcaljke: zapremnina od 5 do 60 ml
29.11. | - automatsko prepoznavanje zapremnine štrcaljke
29.12. | - automatsko učvršćivanje klipa štrcaljke u cilju prevencije slučajne administracije bolusa
29.13. | Doziranje bolusa na tri načina:
29.14. | - ručni bolus – doziranje bolusa dok se drži pritisnuta tipka
29.15. | - doziranje bolusa s predodređenim volumenom bolusa
29.16. | - doziranje bolusa s izračunom protoka
29.17. | Izbor funkcija
29.18. | Programiranje doziranog volumena 0,1-9.999 ml
29.19. | - podešavanje dozirnog volumena u intervalima
29.20. | - 0.1 – 99.99 ml u koracima po minimalno 0.1 ml
29.21. | - 100.0 – 999.9 ml u koracima po 0.1 ml
29.22. | - 1.000 – 9999 ml u koracima po 1 ml
29.23. | Programiranje vremenskog perioda trajanja infuzije od 00h 01min do minimalno 99h 59min u koracima po 1 min
29.24. | Automatski izračun protoka (ml/h ) ovisno o dozi (µg, mg, /kg/min)
29.25. | Automatski izračun protoka ovisno o sljedećim parametrima:
29.26. | - koncentraciji ili količini lijeka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml
29.27. | - količini lijeka u ml (volumenu lijeka)
29.28. | - težini paciejnta
29.29. | Mogućnost rada u TCI (Target Controlled Infusion) modu
29.29. | Prikaz podataka na ekranu pumpe tijekom rada pumpe:
29.31. | - protok
29.32. | - status pumpe - vizualizacija protoka
29.33. | - profil terapije
29.34. | - stanje baterije
29.35. | - tlak u štrcaljki / granična vrijednost tlaka štrcaljki
29.36. | - vrijeme do kraja terapije
29.37. | - volumen do kraja terapije
29.38. | - volumen doziran pacijentu
29.39. | Prikaz parametara i postavki pumpe na zaslonu:
29.40. | - granični tlak, sati rada, strujni napon, rad baterije, status alarma, datum, vrijeme, bolus
29.41. | Lista lijekova koja sadrži minimalno 120 lijekova s mogućnošću grupiranja lijekova u kategorije (s parametrima o dozi, bolusu te granicama brzine doziranja/protoka). Izrada liste lijekova pomoću softverskog programa, a ovisno o potrebama odjela.
29.42. | Pohranjivanje posljednjih 1.000 unosa.
29.43. | Sigurnosni sistemi
29.44. | Prikazivanje stanja pumpe (alarma) preko 3 LED diode.
29.45. | Vizualni i akustični alarmi devijacije volumena, neočekivanog porasta tlaka iznad graničnog tlaka, prekida infuzije i kraja infuzije, alarm neispravnog umetanja štrcaljke, alarm prazne baterije.
29.46. | Podešavanje graničnog tlaka u sistemu u 9 nivoa (od 0.1 do 1.2 bara), automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma.
29.47. | Alarm 3 min prije završetka terapije s mogućnošću podešavanja/prilagođavanja istog u servisnom modu.
29.48. | KVO (Keep Vane Open) - opcija održavanja prohodnog venskog pristupa u vremenskom razdoblju do 30 minuta nakon završetka programa doziranja:
29.49. | - za protoke ³ 10ml/h = minimalno 3ml/h
29.50. | - za protoke < 10ml/h = minimalno 1ml/h
29.51. | - za protoke < 1ml/h = podešeni protok;
29.52. | Pomična stezaljka za krilca štrcaljke koja osigurava ispravno podešavanje cilindra štrcaljke.
29.53. | Mogućnost priključka
29.54. | Priključak za poziv osoblju.
29.55. | Napajanje, dimenzije
29.56. | Napajanje: mrežni napon 230/110 V, 50/60 Hz
29.57. | - Vanjsko napajanje niskog napona od 12 V DC
29.58. | (mogučnost priključenja u ambul. vozilu)
29.59. | Integrirana baterija
29.60. | - Tip baterija : NiMH (pogodna za punjenje)
29.61. | Vrijeme rada baterija : min 8 sata pri protoku od 25 ml/h
29.62. | Vrijeme punjenja baterija : do 6 sati
29.63. | Dodatne karakteristike
29.64. | Software pumpe na hrvatskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika. Upute na hrvatskom jeziku.
29.65. | Povezivanje do tri perfuzora bez dodatne opreme za unutarbolnički ili vanbolnički transport.
29.66. | Mogućnost povezivanja više pumpi u „infuzijske radne stanice“ i dalje u skupove od više „infuzijskih radnih stanica“. Mogućnost povezivanja minimalno 10 pumpi pomoću „radnih stanica“.
29.67. | Sve pumpe u ovoj opciji (skup „radnih stanica“) moraju se napajati jednim kablom za napajanje.
29.68. | Mogućnost umreženja „infuzijskih radnih stanica“ u računalnu Ethernet mrežu (UTP).
29.69. | Mogućnost povezivanja na sustav za centralni nadzor infuzijske terapije na odjelu.
29.70. | Mogućnost povezivanja sa sustavom za nadzor i kontrolu glikemije.
29.71. | Mogućnost rada s povremenim unaprijed zadanim isporukama bolusa
29.72. | Mogućnost rada s doziranjem terapije u određenom vremenskom periodu
29.73. | Mogućnost priključenja bar-code čitača.
29.74. | Mogućnost nadogradnje za rad u zoni magnetnog zračenja (MRI).
29.75. | Osiguran servis i rezervni dijelovi 10 godina.
30. | (414) PREGLEDNA LAMPA |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
30.1. | Pregledna svjetiljka, LED žarulje
30.2. | Min 5 koraka intenziteta svjetlosti, do min 30.000 lx
30.3. | Emitiranja bijele svjetlosti u tri temperaturna raspona
30.4. | Montaža na šinu profila 10x25mm
30.5. | Rotacije nosača lampe za 360° , zglobna ruka lampe
30.6. | Minimalan vijek trajanja led žarulje 30.000 h
31. | (415) SET ZA INTUBACIJU |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
31.1. | Laringoskop s hladnim svjetlom
31.2. | Tri veličine uvodnica za odrasle, višekratne
32. | (1238) KREVET ZA INTENZIVNU NJEGU NA KOTAČIMA |  |  |  | Kom. | 12 |  | 0
32.1. | Osnovna konstrukcija kreveta na 2 teleskopska stupa
32.2. | Ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike koja se može skidati radi lakšeg pranja, podešavanje putem elektromotora
32.3. | Ležna ploha min 2000x900 mm
32.4. | Vis. regulacija od min 395-775 mm putem elektromotora
32.5. | Podešavanje Tr+16 ̊ / Atr-16 ̊ (dozvoljeno odstupanje ± 1 ̊ ) putem elektromotora
32.6. | Nagib uzglavlja cca 0 ̊-70 ̊ ; nagib bedrenog dijela cca 0 ̊- 45 ̊ -putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički
32.7. | Konstantna visina uzglavlja ugrađena u konstrukciju kreveta
32.8. | Autoregresija min. 110 mm
32.9. | Ručica za CPR ispod naslona za leđa
32.10. | Čela kreveta od ABS plastike sa umetcima od HPL laminata u boji po izboru, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja
32.11. | U slučaju nestanka el. energije ugrađena baterija od 12v
32.12. | Krevet ima 4 elektromotora koji su usklađeni sa standardom EN 60601-1
32.13. | Krevet je u potpunosti usklađen sa standardom EN 60601-2-52
32.14. | Sestrinski kontrolni panel sa svim komandama smješten kod uznožja, zaključavanje ručnog upravljača; memorirani ( kardio položaj, CPR,Tr/Atr)
32.15. | Ograde 4-dijelne od ABS plastike s komandama s obje strane
32.16. | Nožne komande smještene obostrano sa podešavanjem visine i preglednog položaja
32.17. | Četiri otvora za smještaj trapeza , infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
32.18. | Na uglovima kreveta kotačići min. 100 mm kao zaštita od udaraca
32.19. | Kotači min. Ø 125 mm sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju
32.20. | Mogućnost produženja kreveta min. 310 mm –integrirano u konstrukciji
32.21. | Na bočnim stranama kreveta – nosači dodatne opreme
32.22. | Na bočnim ogradama kod glave indikator nagiba 0-90°
32.23. | Na bočnim ogradama kod nogu indikator nagiba 0-20°
32.24. | Držači remenja za humano vezanje
32.25. | Polica za posteljinu
32.26. | Metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
32.27. | Nosivost kreveta min 250 kg
32.28. | Vanjske dim. kreveta min 2200 x 990 mm
32.29. | Dodatna oprema:
32.30. | Posteljni uložak jednodijelni /pasivni antidekubitalni madrac/ za II stupanj rizika
32.31. | Preventivni antidekubitalni madrac čija je jezgra izrađena od hladne poliuretanske pjene narezane na blok strukturu s antibakterijskom presvlakom nepropusnom za tekućine, a propusnom za pare i plinove
32.32. | Presvlaka se može skinuti, prati i dezinficirati; nepropusna za tekućine, a propusna za cirkulaciju zraka i pare
32.32. | Jezgra madraca podijeljena je u tri zone sa različitim profilima
32.34. | Dimenzija madraca usklađena s dimenzijama postelje za koju se predviđa min. 2000x900 mm, visina minimalno 140 mm
33. | (1245) MONITOR MODULARNI ZA INTENZIVNU NJEGU
33.1. | (1245.1) MONITOR MODULARNI ZA INTENZIVNU NJEGU - TIP 1 |  |  |  | Kom. | 9 |  | 0
33.1.1. | Dijagonala ekrana: minimalno 30 cm, ekran u boji, TFT LCD.
33.1.2. | Istovremeni prikaz minimalno 8 krivulja na ekranu te brojčani prikaz ostalih parametara
33.1.3. | Integrirana baterija, koja osigurava kontinuiran rad min. 3 sata bez centralnog napajanja
33.1.4. | Modovi rada: odrasli, djeca, novorođenčad
33.1.5. | Praćenje sljedećih parametara:
33.1.5.1. | EKG - 3 odvoda
33.1.5.2. | Respiracija
33.1.5.3. | SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
33.1.5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
33.1.5.5. | IBP - invazivni tlak x 2
33.1.5.6. | Temperatura x 1
33.1.5.7. | Kontinuirani minutni volumen srca s Picco tehnologijom
33.1.6. | Pribor za praćenje parametra za odrasle uz svaki monitor: EKG kabel - 3 voda, crijevo za mjerenje tlaka te 3 veličine manžeta (odrasli - mala, srednja i velika), kabel i SpO2 senzor (mjerenje na prstu pacijenta), senzor za temperaturu, kompletan pribor za sve IBP ulaze, Picco modul (1 kom za 8 monitora, uz mogućnost korištenja modula na bilo kojem od 8 ponuđenih monitora)
33.1.7. | Prikaz trendova parametara u minimalno 24 sata, tabelarno i grafički
33.1.8. | Jednostavna nadogradnje monitora dodatnim modulima: PiCCO, dodatni IBP, BISx, NMT (Single Twitch, Train-Of-Four (TOF), Post-Tetanic Count), CO (mjerenje cardiac output-a pomoću termodilucijske metode i Swan Ganz katetera)
33.1.9. | Mogućnost priključka dodatnog ekrana prikaz kojeg se može konfigurirati neovisno o ekranu hemodinamskog monitora
33.1.10. | Ispis direktno s monitora na laserski ili termalni pisač
33.1.11. | Upotreba stacionarno i u transportu, na jedan od dva načina:.
33.1.11.1. | Mogućnost korištenja osnovnog monitora vitalnih funkcija ukoliko isti ima integriranu bateriju trajanja barem 3 sata, njegova masa s integriranom baterijom ne prelazi 7 kg i posjeduje jedinicu za smještaj monitora, "docking station", s automatskim spajanjem s električnim i komunikacijskim spojevima u svrhu jednostavne upotrebe u transportu
33.1.11.2. | Ukoliko monitor vitalnih funkcija nema integriranu bateriju trajanja barem 3 sata, ili je njegova masa veća od 7 kg, ili ne posjeduje jedinicu za smještaj monitora, "docking station", s automatskim spajanjem s električnim i komunikacijskim spojevima u svrhu jednostavne upotrebe u transportu, nuđenjem zasebnog transportnog modula za monitoriranje vitalnih funkcija u transportu i ekran za prikaz minimalne dijagonale 25 cm, s praćenjem sljedećih parametara:
- EKG - 3 odvoda
- Respiracija
- SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
- NIBP - neinvazivni tlak
- IBP - invazivni tlak x 2
33.1.12. | Standardna Ethernet mreža za umrežavanja u monitoring sustav s monitorima i stanicom za centralni nadzor
34. | (1246) MONITOR CENTRALA |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
34.1. | Multifunkcionalna kompjutorska stanica za praćenje 8 pacijenta iz JIL-a
34.2. | Opcija naknadnog programskog proširenja centralne stanice za praćenje najmanje 30 pacijenata na 2 LCD ekrana
34.3. | Neprekidni izvor napajanja 220 V (UPS)
34.4. | Monitor u boji, 1 kom., TFT LCD, dijagonala najmanje 55 cm, tastatura, miš
34.5. | Podešavanja svih alarmnih parametara kao i na monitorima
34.6. | Klasifikacija alarma u najmanje tri razine sa zvučnom i vizualnom signalizacijom
34.7. | Prikaz svih mjerenih parametara s hemodinamskih monitora u realnom vremenu
34.8. | Pohranjivanje i ponavljanje najmanje 10 krivulja simultano za svakog pacijenta, u najmanje 120 sati
34.9. | Pohranjivanje i ponavljanje najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta, u najmanje 120 sati
34.10. | Pohranjivanje najmanje 120 sati trendova svih monitora
34.11. | Pohranjivanje trendova u lokalnu bazu centralne stanice kako bi se prikaz i analiza trendova mogli vršiti i nakon otpusta pacijenta s monitora
34.12. | Mrežni laserski pisač, ispis formata A4, spojen na centralnu stanicu s mogućnošću ispisa površine ekrana centralne stanice i monitora vitalnih funkcija, trendova, alarma pohranjenih u memoriji te predefiniranih izvještaja prema želji korisnika
34.13. | Kompletna oprema za spajanje svih ponuđenih monitora Jedinice intenzivnog iječenja i centralne stanice u monitoring mrežu
34.14. | Mogućnost naknadne nadogradnje centralne stanice poslužiteljem (serverom) koji omogućuje prikaz i analizu podataka pohranjenih na centralnoj stanici na bilo kojem računalu spojenom na bolničku mrežu
35. | (4052) MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJA PACIJENATA |  |  |  | Kom. | 5 |  | 0
35.2.1. | Dijagonala ekrana: minimalno 26 cm, ekran u boji, TFT LCD.
35.2.2. | Istovremeni prikaz minimalno 8 krivulja na ekranu te brojčani prikaz ostalih parametara
35.2.3. | Integrirana baterija, koja osigurava kontinuiran rad min. 3 sata bez centralnog napajanja
35.2.4. | Modovi rada: odrasli, djeca, novorođenčad
35.2.5. | Praćenje sljedećih parametara:
35.2.5.1. | EKG - 3 odvoda
35.2.5.2. | Respiracija
35.2.5.3. | SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
35.2.5.4. | NIBP - neinvazivni tlak
35.2.5.5. | IBP - invazivni tlak x 2
35.2.5.6. | Temperatura x 1
35.2.6. | Pribor za praćenje parametra za odrasle uz svaki monitor: EKG kabel - 3 voda, crijevo za mjerenje tlaka te 3 veličine manžeta (odrasli - mala, srednja i velika), kabel i SpO2 senzor (mjerenje na prstu pacijenta), senzor za temperaturu, kompletan pribor za sve IBP ulaze
35.2.7. | Prikaz trendova parametara u minimalno 24 sata, tabelarno i grafički
35.2.8. | Jednostavna nadogradnje monitora dodatnim modulima: PiCCO, dodatni IBP, BISx, NMT (Single Twitch, Train-Of-Four (TOF), Post-Tetanic Count), CO (mjerenje cardiac output-a pomoću termodilucijske metode i Swan Ganz katetera)
35.2.9. | Mogućnost priključka dodatnog ekrana prikaz kojeg se može konfigurirati neovisno o ekranu hemodinamskog monitora
35.2.10. | Ispis direktno s monitora na laserski ili termalni pisač
35.2.11. | Upotreba stacionarno i u transportu, na jedan od dva načina:.
35.2.11.1. | Mogućnost korištenja osnovnog monitora vitalnih funkcija ukoliko isti ima integriranu bateriju trajanja barem 3 sata, njegova masa s integriranom baterijom ne prelazi 6 kg i posjeduje jedinicu za smještaj monitora, "docking station", s automatskim spajanjem s električnim i komunikacijskim spojevima u svrhu jednostavne upotrebe u transportu
35.2.11.2. | Ukoliko monitor vitalnih funkcija nema integriranu bateriju trajanja barem 3 sata, ili je njegova masa veća od 6 kg, ili ne posjeduje jedinicu za smještaj monitora, "docking station", s automatskim spajanjem s električnim i komunikacijskim spojevima u svrhu jednostavne upotrebe u transportu, nuđenjem zasebnog transportnog modula za monitoriranje vitalnih funkcija u transportu i ekran za prikaz minimalne dijagonale 25 cm, s praćenjem sljedećih parametara:
- EKG - 3 odvoda
- Respiracija
- SpO2 - saturacija kisika (kompatibilno s Nellcor i Masimo tehnologijama)
- NIBP - neinvazivni tlak
- IBP - invazivni tlak x 2
35.2.12. | Standardna Ethernet mreža za umrežavanja u monitoring sustav s monitorima i stanicom za centralni nadzor
36. | (5000.2) ENDOSKOP ZA GINEKOLOGIJU |  |  |  | Kom. | 1 |  | 0
36.2.1. | KOLICA ZA POSTAVU ENDOSKOPSKE OPREME
36.2.1.1. | Mobilna, sa antistatičkim kotačima i transformatorom sa 12 utičnica i 12 strujnih kablova
36.2.1.2. | Sa min. 4 police, dvije fiksne i dvije sa mogućnošću podešavanja po visini
36.2.1.3. | Sa držačem glave kamere
36.2.1.4. | Sa držačem kablova
36.2.1.6. | Vanjske dimenzije kolica: 1800 (visina) × 650 (širina) × 700 (dubina) mm
36.2.1.7. | Maksimalna visina, (sa postavljenim 26" monitorom): do 2100 mm
36.2.1.8. | Ručke za pokretanje kolica sa prednje, stražnje i bočne strane
36.2.1.9. | Držač tipkovnice koji se podvlači pod policu
36.2.1.10. | Postolje za LCD monitor:
36.2.1.10.1. | Rotaciono 360° u odnosu na kolica
36.2.1.10.2. | Mobilno po x-y-z osi
36.2.1.10.3. | Mogućnost podešavanja visine monitora od 180 do 210 cm
36.2.1.10.4. | Mogućnost podešavanja nagiba monitora
36.2.1.10.5. | Nosivost postolja: min 14 kg
36.2.1.11. | Držač sustava za napajanje monitora u unutrašnjosti kolica radi poboljšane sigurnosti
36.2.1.12. | Držač boce za CO2, za maksimalni promjer boce do 250 mm
36.2.1.13. | Držač vrećica otopina, fizioloških tekućina i sl. Postava na bočnu, stražnju stranu kolica. Sa 4 kuke. Mogućnost podešavanja visine.
36.2.2. | HDTV LCD MONITOR 26"
36.2.2.1. | Veličina ekrana 26"
36.2.2.2. | Rezolucija ekrana 1920x1080 (puni HD)
36.2.2.3. | Težina maksimalno 8 kg
36.2.2.4. | Dodirna alatna traka na prednjem panelu
36.2.2.5. | Napredna LCD tehnologija: visoka svjetlina, visoki kontrast i visoka gradacija slike
36.2.2.6. | Puni 10 bitni LCD panel sa minimalno 1 bilijun boja
36.2.2.7. | Ulazi/izlazi: 3G/HD/SD SDI(x2), DVI-I (x2), HD15, Y/C
36.2.2.8. | Zaslon: a-Si TFT active matrix
36.2.2.9. | Kontrastni omjer 1400:1
36.2.2.10. | Format slike 16:9
36.2.2.11. | Kut gledanja 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno)
36.2.2.12. | Opcije gledanja slike: slika u slici (PIP: picture-in-picture), slika van slike (POP Picture-out-picture) i Clone Out (mogućnost izlaza HD signala 1080i/1080p kako je prikazan uključivši PIP/POP sliku na drugi monitor ili uređaj za snimanje)
36.2.2.13. | FLIP funkcija rotiranja slike (zrcalna slika, slika rotirana za 180°) za prikaz prikladan za zahvat koji se izvodi
36.2.3. | NAPREDNI HD PROCESOR KAMERE
36.2.3.1. | HDTV kompatibilan - min. 1.080 efektivnih scanning linija (1080/50i)
36.2.3.2. | 16:9 i 16:10 izlaz za HDTV monitor, kompatibilan sa analognim, HD-SDI i DVI izlazom
36.2.3.3. | Funkcija Narrow Band Imaging (NBI) ili odgovarajuća funkcija za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva i sluznice, promjena na tkivu i upalnih procesa
36.2.3.4. | Moguća primjena u kirurškoj endoskopiji/gastroenterologiji i sl.
36.2.3.5. | Mogućnost spajanja 1CCD ili 3CCD glava kamera, fleksibilnih videoendoskopa, videolaparoskopa i dr.
36.2.3.6. | Mogućnost nadogradnje u 3D opciju gledanja i ugradnje u integriranu operacijsku salu
36.2.3.7. | Izlazi:
36.2.3.7.1. | Analogni HDTV izlazni signal: RGB ili YPbPr (1080/50i: PAL)
36.2.3.7.2. | Analogni SDTV izlazni signal: VBS kompozitni, Y/C i RGB, mogući simultani izlazi
36.2.3.7.3. | Digitalni izlazni signal: HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M), DV (IEEE 1394), DVI (WUXGA, 1080p ili SXGA)
36.2.3.8. | Za podešavanje balansa bijele boje moguće je koristiti odgovarajući gumb na prednjem panelu.
36.2.3.9. | Podešavanje intenziteta i tona boje: Crvena/Plava/Krom u ±8 koraka.
36.2.3.10. | Mogućnost prikazivanja sheme 'Color bar' ili '50% bijele boje' na zaslonu.
36.2.3.11. | Automatska kontrola signala (automatic gain control - AGC): slika može elektronski biti pojačana kada je neadekvatno svjetlo ili kada je distalni kraj endoskopa predaleko od objekta promatranja.
36.2.3.12. | 3 stupnja kontrasta: normalni, visoki - tamna područja su tamnija, a svjetle površine su svjetlije nego kod normalne slike i niski - tamna područja su svjetlija, a svjetle površine su tamnije u odnosu na normalnu sliku.
36.2.3.13. | Mod izoštravanja/poboljšavanja slike: min. tri stupnja poboljšanja slike
36.2.3.14. | Pre-freeze metoda zamrzavanja slike koja odabire najjasniju sliku između svih slika snimljenih u zadanom vremenskom razdoblju prije zamrzavanja
36.2.3.15. | Fog-free funkcija automatskog odmagljivanja endoskopa za čistu sliku.
36.2.3.16. | Mogućnost daljinskog upravljanja sljedećom opremom: monitor, DVR, video printer, sustav za arhiviranje slika
36.2.3.17. | Funkcije daljinskih tipki na endoskopu mogu se postaviti u korisničkim postavkama
36.2.3.18. | 3 iris moda: auto (svjetlina bazirana i podešena prema svjetlini centra slike i prosjeka okolnog područja slike) / vrh (svjetlina bazirana i podešena prema najsvjetlijem dijelu endoskopske slike) / prosječan (svjetlina bazirana i podešena prema prosječnoj svjetlini cijele endoskopske slike)
36.2.3.19. | Fukcija prikaza 'Slike u slici' (istovremeno prikazivanje dviju slika na monitoru - npr. paralelno praćenje laparoskopske i koledokoskopske slike)
36.2.3.20. | Mogućnost odabira veličine i pozicije endoskopske slike
36.2.3.21. | Mogućnost zamrzavanja endoskopske slike
36.2.3.22. | Sistem uključuje prijenosni medij za pohranjivanje i prijenos podataka. Podržani formati za pohranjivanje: TIFF/JPEG. Kapacitet spremanja do 230 slika u TIFF i do 2050 u JPEG formatu.
36.2.3.23. | Mogućnost upisa osnovnih podataka za min. 50 pacijenata (identifikac. broj pacijenta, ime pacijenta, spol i dob, datum rođenja) te prikazivanja istih na monitoru.
36.2.3.24. | Mogućnost pohranjivanja do 20 korisničkih postavki te individualno podešavanje postavki za svakog operatera posebno.
36.2.3.25. | Korisničke postavke koje se pohranjuju nakon isključivanja video procesora: ton boje, iris, mod izoštravanja, mod poboljšanja boje, kontrast, AGC, mod boje, balans bijele boje
36.2.3.26. | Prikaz sljedećih informacija na monitoru: podaci o pacijentu, vrijeme snimanja, komentari, status snimanja dodatne opreme, podaci o izoštravanju strukture i rubova slike, omjer uvećanja slike (zoom), način boje, fokus
36.2.3.27. | Mogućnost odabira izbornika na hrvatskom jeziku te upis dijakritičkih znakova preko tipkovnice.
36.2.3.28. | Isporuku kompletirati sa tipkovnicom, video kablovima za spajanje na monitor, sinhronizacijskim kablom za izvor svjeta za automatsku regulaciju osvjetljenja, te ostalim potrebnim kablovima.
36.2.4. | 3 CCD HD GLAVA KAMERE SA INTEGRIRANIM ZOOM VIDEO ADAPTEROM, AUTOKLAVNA
36.2.4.1. | Potpuna HD 3CCD tehnologija
36.2.4.2. | HDTV izlaz signala 1080i/p, 16:9
36.2.4.3. | NBI kompatibilna ili sa odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
36.2.4.4. | Minimalno 7 upravljačkih tipki integriranih u glavu kamere:
36.2.4.4.1. | 3 funkcijske tipke za daljinsko upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere direktno sa glave kamere
36.2.4.4.2. | 2 zoom tipke za mogućnost optičkog povećavanja jednom rukom
36.2.4.4.3. | 2 fokus tipke za mogućnost fokusiranja jednom rukom
36.2.4.5. | Optički zoom: 2x (0.9 - 1.8)
36.2.4.6. | Omjer povećavanja: žarišna udaljenost f = min 15.8 - 31.3 mm
36.2.4.7. | Težina maksimalno 350 g
36.2.4.8. | Spajanje na standardne okulare postojećih optika
36.2.4.9. | Autoklavna, najmanje 2-godišnja garancija na autoklaviranje
36.2.5. | KSENONSKI IZVOR SVJETLA, 300 W
36.2.5.1. | Ksenon lampa 300W
36.2.5.2. | Prosječni vijek trajanja ksenon lampe: oko 500 sati
36.2.5.3. | Rezervna halogena lampa od 35W prosječnog vijeka trajanja min. 500 sati
36.2.5.4. | Automatsko prebacivanje na rezervnu lampu
36.2.5.5. | Indikatori na prednjem panelu za rezervnu lampu, NBI ili sličnu funkciju i PDD način promatranja
36.2.5.6. | Automatsko podešavanje osvjetljenja (sinhronizacijski kabel za spajanje procesora kamere i izvora svjetla za automatsku regulaciju osvjetljenja)
36.2.5.7. | Automatsko podešavanje intenziteta u min. 17 koraka
36.2.5.8. | Nadograđen posebnim filterom za NBI (Narrow Band Imaging) ili odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i diferencijaciji benigne-maligne mukozne pojave i ranijih stadija karcionoma.
36.2.5.9. | Spremanje korisničkih postavki i nakon isključivanja izvora svjetla
36.2.5.10. | Mogućnost odabira između normalnog i visokog intenziteta rada
36.2.6. | VISOKO PROTOČNI INSUFLATOR CO2 plina
36.2.6.1. | Brzina punjenja do 45L/min, uključujući i brzinu 45L/min.
36.2.6.2. | Digitalni zaslon za jasni prikaz i praćenje tlaka, brzine protoka, volumena i kapaciteta boce sa CO2 u realnom vremenu
36.2.6.3. | Svjetlosni i zvučni alarmi upozorenja za: 1. izrazito povećanje pritiska u abdomenu; 2. oštećenje ili začepljenje insuflacijskih/sukcijskih crijeva; 3. nedovoljni dotok plina
36.2.6.4. | Mogućnost elektronskog povezivanja na elektrokirurški generator za automatsko usisavanje dima, npr. kod laparoskopskih operacija - neovisno podešavanje brzine usisa dima na prednjem panelu insuflatora.
36.2.6.5. | 2 načina upuhivanja ovisno o veličini šupljine: mali (za šupljine manje od abdomena) i normalni za abdominalne šupljine
36.2.6.6. | Najmanje 3 brzine upuhivanja za svaki način: visoka, srednja i niska
36.2.6.7. | Automatska kontrola abdominalnog pritiska: 3 do 25 mmHg i automatska insuflacija/sukcija kod odstupanja od zadanih parametara
36.2.6.8. | Višekratno crijevo za insuflaciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
36.2.6.9. | Višekratno crijevo za sukciju sa potrebnim adapterima za veress iglu/troakar
36.2.6.10. | Crijevo za povezivanje na bocu sa CO2, DIN standard
36.2.6.11. | Filter, sterilni, za insuflaciju, paket od 10 komada
36.2.7. | VISOKOFREKVENTNI ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR IZLAZNE SNAGE MINIMALNO 320W
36.2.7.1. | Za primjenu u otvorenim, laparoskopskim i endoskopskim zahvatima
36.2.7.2. | Tri načina primjene: monopolarno, bipolarno i u fiziološkoj otopini
36.2.7.3. | Mogućnost nadogradnje s ultrazvučnim generatorom te rada u načinu ultrazvučni rezač/bipolarna koagulacija
36.2.7.4. | Mogućnost automatske sukcije dima kod laparoskopskih zahvata
36.2.7.5. | Mogućnost ugradnje u integriranu operacijsku salu
36.2.7.6. | Izlazna snaga prilagodljiva tkivu za primjenu optimalne razine energije i kontrolirano i precizno rezanje
36.2.7.7. | Zaslon osjetljiv na dodir za upravljanje uređajem i prikaz odabranog načina rada, prikaz izlazne snage, vrstu primjene, vrstu priključnih instrumenata i sl.
36.2.7.8. | Plug & play funkcija prepoznavanja instrumenta
36.2.7.9. | Utičnice za pribor kompatibilne sa najraširenijim međunarodnim standardima
36.2.7.10. | Kontrola rada putem ručnog držača noža i nožne papučice
36.2.7.11. | Mogućnost memoriranja min. 30 različitih postavki
36.2.7.12. | Automatska detekcija greške
36.2.7.13. | Postavke za autostart i autostop funkcije
36.2.7.14. | Nožna papučica za upravljanje generatorom, rezanje, koagulaciju, sa priključnim kabelom
36.2.7.15. | MONOPOLARNI NAČIN RADA
36.2.7.15.1. | Rezanje min. 4 načina snage 150 do 300 W
36.2.7.15.2. | Koagulacija min. 4 načina snage 120 do 200 W
36.2.7.16. | BIPOLARNI NAČIN RADA
36.2.7.16.1. | Rezanje min. 1 način snage min. 100 W
36.2.7.16.2. | Koagulacija min. 5 načina snage 40 do 120 W
36.2.7.17. | BIPOLARNI ZAHVATI U FIZOLOŠKOJ OTOPINI
36.2.7.17.1. | Rezanje snage min. 320 W
36.2.7.17.2. | Koagulacija snage min. 200 W
36.2.8 . | Univerzalni banana adapter za spajanje monopolarnih kablova drugih proizvođača na kutor. Višekratan, autoklavabilan.
36.2.9. | Pacijent ploče, jednokratne, pakiranje 10 kom
36.2.10. | Kabel za jednokratne pacijent ploče. Pakiranje 1 kom.
36.2.11. | Komunikacijski kabel za spajanje elektrokirurškog generatora sa insuflatorom za funkciju automatske evakuacije dima i aerosola kod laparoskopskih operacija.
36.2.12. | LAPAROSKOPSKA PUMPA ZA IRIGACIJU/ISPIRANJE
36.2.12.1. | Protok 0-1800 ml/min
36.2.12.2. | Maksimalni tlak 400 mm Hg
36.2.12.3. | Zaštita od prekoračenja tlaka automatskim zaustavljanjem motora kada tlak prijeđe granicu od 500 mm Hg
36.2.12.4. | Mogućnost sukcije putem spajanja na centralni sustav za sukciju ili na sukcijsku pumpu.
36.2.12.5. | Uključuje set za spajanje na infuzijski stalak ili na šipku/nosač na kolicima.
36.2.12.6. | Set irigaijskih crijeva, Y-oblika sa 2 kanile za spajanje na dvije vrećice otopine. Višekratna, autoklavna.
36.2.13. | Kontrolna ručica instrumenta za sukciju/irigaciju. Mogućnost spajanja sukcijsko-irigacijske laparoskopske cijevi promjera 3, 5 ili 10 mm. Višekratna, autoklavna
36.2.14. | Sukcijsko irigacijska laparoskopska cijev promjera 10 mm, višekratna, autoklavna.
36.2.15. | Sukcijsko irigacijska laparoskopska cijev promjera 5 mm, višekratna, autoklavna.
36.2.16. | PUMPA ZA DISTENZIJU UTERUSA
36.2.16.1. | S digitalnim zaslonom na dodir za definiranje i kontrolu zadanog pritiska i trenutnog pritiska te zadanog protoka i trenutnog protoka
36.2.16.2. | Zvučni i svjetlosni alarmi kod prekoračenja tlaka, perforacije i gubitka tekućine
36.2.16.3. | Protok: 30-500 ml/min
36.2.16.4. | Pritisak: 35-150 mm Hg
36.2.16.5. | Automatsko prepoznavanje priključenog instrumenta
36.2.16.6. | Zatvoreni sustav mjerenja gubitka tekućine, točno praćenje tlaka i višestruki alarmi za povećanu sigurnost pacijenta
36.2.16.7. | Set ulaznih crijeva za dvije irigacijske vrećice, višekratna.
36.2.16.8. | Izlazno crijevo, od histeroskopa do kolekcionog kontejnera, dužine 0.6 m, silikonsko, višekratno, autoklavibilno
36.2.17. | HDTV LAPAROSKP, 10 mm, 30° kut gledanja
36.2.17.1. | Kompatibilan s HDTV tehnologijom slike visoke rezolucije bez odbljesaka.
36.2.17.2. | Radna dužina min. 310 mm.
36.2.17.3. | Puni ekran, bez distorzije.
36.2.17.4. | Isporuka uključuje i autoklavnu posudu za pohranu i sterilizaciju 2 ( dvije) optike
36.2.17.5. | 2-godišnja garancija na autoklaviranje
36.2.18. | Svjetlosni kabel za laparoskop od 10 mm, dužine 3 m, autoklavan.
36.2.19. | Teleskop za histeroskopiju, 4 mm, 30° kut gledanja
36.2.19.1. | 2-godišnja garancija na autoklaviranje.
36.2.19.2. | Isporuka uključuje i autoklavnu posudu za pohranu i sterilizaciju 2 ( dvije) optike
36.2.20. | Svjetlosni kabel, za teleskop promjera 4 mm, dužine 3 m, autoklavan
|  |  |  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0