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Virovitica, 16. siječanj 2018. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) Opća bolnica Virovitica objavljuje
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Dana 20. listopada 2017. godine Opća bolnica Virovitica objavila je na svojoj Internet stranici www.bolnica-virovitica.hr Nacrt dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave ''Opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica - Modul 2“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.004 u sklopu projekta „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“  i troškovnike, a u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za postupak javne nabave robe velike vrijednosti.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima završilo je 27. listopada 2017. godine u 15:00 sati. 


Po isteku roka za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Opća bolnica Virovitica (u daljnjem tekstu naručitelj) na dostavljene primjedbe i prijedloge na objavljeni Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnike za predmetni postupak javne nabave objavljuje sljedeće:

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI: 
Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

Temeljem pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za ''Opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica - Modul 2“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0004 u sklopu projekta „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“ a temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/2016) javljamo se na Prethodno savjetovanje po točci:

Troškovnik grupa 4 – Oftalmološka oprema gdje navodimo slijedeće:

1. Smatramo da svrstavanje svih instrumenata/uređaja poimenično od rednog broja 1. pa do 8. u istu grupu, ima negativan utjecaj na uvjete konkurencije na zajedničkom tržištu jer potiče stvaranje (ne)formalnih sporazuma između pojedinih konkurenata na tržištu te time direktno šteti Naručitelju ali i gospodarstvu u cjelini. Predlažemo odvajanje svakog instrumenta/uređaja kao zasebne grupe u postupku Javne nabave.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Mišljenja smo da svrstavanje svih oftalmoloških uređaja u jednu grupu ubrzava proces nabave te potiče konkurentnost, transparentnost, na zajedničkom tržištu i time ne šteti gospodarstvu u cjelini nego dapače potiče duh natjecanja. Time Naručitelj izbjegava stvaranje neformalnih sporazuma između njega samoga i pojedinih proizvođača.
2. Specifikacije po točkama Grupe 4 pisane su tako da isključuju većinu zainteresiranih i to u njenim dijelovima koji u praksi nisu presudni, odnosno ne samo da su pisane za određenog proizvođača već i za određeni model uređaja tog istog proizvođača.

Predlažemo izradu specifikacija na neutralan način koji će osigurati transparentnost i

usporedivost ponuda i omogućiti odabir u svakom smislu za Naručitelja najbolje

ponude.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Specifikacija po točki 4 pisane su prema potrebama i prema zahtjevima pružanjem što bolje medicinske, operativne i diagnostičke brige te liječenje pacijenata.
3. Mišljenja smo da kombinirani uređaji, kako je navedeno pod točkom 3. Kombinirani

OCT uređaj i točkom 4. Yag/Diodni laser, imaju više nedostataka. Npr. U praksi su se

pokazali kao lošiji i skuplji su od pojedinačnih uređaja, imaju manju efikasnost i

iskoristivost, imaju veći rizik od popravaka, blokade pogona, veću cijenu popravaka i na kraju ispadanje jednog instrumenta iz funkcije dovodi do ispadanja i drugog

instrumenta, tzv. domino efekta. Predlažemo odvajanje instrumenata kao zasebnih

cjelina a ne nabavku kombiniranih uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Pri pružanju kvalitetne medicinske zaštite i dijagnostike poznato je da kombi uređaj (OCT+Funduskamera-FAG sa opcijom ICG-a) može najpreciznije dijagnosticirati promjene na retini koje su specifične i radi potrebe precizne dijagnostike zahtijevaju istovremenu snimku OCT-a + fundus+ FAG bez premještaja pacijenta i gubljenje fokusa iste pataloške promjene i ostalih niz benefita u ostvarivanju funkcionalnosti i iskoristivosti danog kombi uređaja. Terapijski laser diodni + YAG također zbog svoje specifičnosti i precizne upotrebe na određenom mjestu prednje ili stražnje površine oka koja se mjeri u mikronima te ostalih benefita kombi uređaja takvog tipa (Funkcionalnost, iskoristivost u prostoru, optimizacija usluge).
4. Specifikacije ne prate ili ne omogućuju nabavku najmodernijih tehnologija. Npr. Za

točku 6. Phaco uređaj, traži se ponuda za uređaj koji radi na principu peristaltičke

pumpe. Ta tehnologija ne samo da izlazi iz proizvodnje nego povećava rizik od

oštećenja kornee prilikom samog zahvata. Nova tehnologija je na bazi Venturi pumpe,

no kroz specifikaciju nije predviđena nabavka iste. Predlažemo dopunu specifikacija za tehnološki nove sustave, odnosno brisanje stavki koje su vezane uz određenu

tehnologiju na zalasku.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

U današnjem operativnom iskustvu operatera prednjeg segmenta i sub-specijaliste prednjeg segmenta oka Pacho uređaj koji radi na principu peristaltičke pumpe ima mogućnost podešavanja jačine i razine vakuuma koji se postiže tek nakon okluzije pacho sonde i čija snaga je kontrolirana od strane operatera te samim time sigurniji i pouzdaniji u operacijama, a nije povezano sa povećanjem rizika od oštećenja rožnice prilikom operativnog zahvata.
5. Na kraju bi još željeli naglasiti jednu činjenicu. Izrazito je važna hardware-ska i

software-ska kompatibilnost kupljenih uređaja sa drugim uređajima različitih

proizvođača. Ako to nije slučaj, tada se direktno utječe na specifikacije budućih

natječaja a samim time i na ograničavanje broja i mogućnosti odabira ponuditelja.

Ukoliko se uzme u obzir činjenica da je RH krenula u uspostavljanje integriranog

bolničkog informatičkog sustava 2001. godine, logičan slijed je povezivanje svih

uređaja u jedinstvenu mrežu radi brze i pravovremene dostupnosti podataka u skorijoj budućnosti. Zaključak se nameće sam, da svaki uređaj mora biti hardware-ski i software-ski kompatibilan. To nažalost nije slučaj kod svih proizvođača jer si time

direktno osiguravaju buduće narudžbe u obliku kupovine njihovih "kompatibilnih"

uređaja, servisnih troškova i troškova održavanja, software-ske i hardware-ske

nadogradnje te eventualnih edukacija.

Vjerujemo da će Naručitelju ovi naši prijedlozi, koji su predočeni ovim putem, a s ciljem kako bi Naručitelj osigurao nabavku što modernije, tehnološki naprednije i funkcionalnije opreme koja cjenovno nije viša, biti od koristi te da će proces Prethodnog savjetovanja opravdati svoju svrhu. 

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE: Po ženevskoj konvenciji eminentni svjeski proizvođači medicinske opreme koriste DICOM standard (Digital Imaging and Communications in Medicine) za umrežavanje podataka. Samim time je interoperabilnost različitih uređaja zagarantirana.
Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

1. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 1.5. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase ne veće od 50kg.

PRIJEDLOG IZMJENE: Uređaj se može brzo i lako premještati, ukupne mase ne veće od 80 kg.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena je znatno veća od tražene karakteristike, te javni naručitelj smatra da promjena ove karakteristike bitno utječe na funkcionalnost i praktičnost uređaja, čime bi se uvelike otežao prijenos i manipuliranje uređajem.

2. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.6. Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

TRAŽENA IZMJENA: „ Spreman za rad za manje od 60 s od stanja isključenosti.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena bitnom utječe na funkcionalnost i kvalitetu traženog uređaja, kao i na vrijeme potrebno za ultrazvučnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, što itekako predstavlja dijagnostičku mogućnost uređaja. Hitni slučajevi nisu samo u hitnoj praksi, hitni slučaj se može dogoditi u bilo kojoj drugoj praksi, odjelu ili klinici a tada je vrijeme jako bitno.

Točka 1.6. mijenja se i glasi: Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti.

3. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.9. Veličina slike min. 800 × 600, veličina ekrana min. 1280 × 800 i  rezolucija min. 1680 × 1050.

TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 1.9 i nadopunu točke 1.7. Točka 1.7: „Monitor LED/LCD, dijagonale 19“, minimalne razlučivosti 1280 x 1024 točaka (pixel).“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Prema prijašnjim iskustvima s ponudama koje su opisivale monitore od 19, 21 ili 23 inča, ultrazvučna slika u takvom velikom monitoru tj. ekranu je znatno manja nego što se navodi u opisu. Kako bi javni naručitelj izbjegao situacije poput gore navedene, zahtjeva da se opišu sve stavke koje definiraju monitor, veličinu slike i razlučivost kako je opisano u točki 1.9., stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

4. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.13. „Tri aktivna priključka za sonde.“

TRAŽENA IZMJENA: „Minimalno četiri aktivna konektora za slikovne sonde i jedan konektor za "pencil" sondu.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Također javni naručitelj smatra kako zainteresirani gospodarski subjekt može zadovoljiti ovu stavku specifikacije i ako ima više od tri konektora za sonde. Kako ne bi došlo do krive percepcije opisa stavka, javni naručitelj mijenja opis.

Točka 1.13. mijenja se i glasi „Minimalno tri aktivna priključka za sonde.“
5. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.14. Upravljanje min. 12“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.
TRAŽENA IZMJENA: „Zaslon na dodir veličine dijagonale minimalno 10.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Vidna razlika u veličini upravljačkog zaslona te u svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike naručitelj ostaje pri traženom.

6. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.15. Arhitektura, sve digitalni širokopojasni.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje Točke 1.15.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Javni naručitelj smatra da ako točka 1.15. točka koju svi renomirani svjetski proizvođači mogu zadovoljiti kao i zainteresirani gospodarski subjekt, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

7. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.16. „Dinamički raspon min. 180 dB.“.
TRAŽENA IZMJENA: „Dinamički raspon min. 240 dB.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Analizom ove točke, javni naručitelj smatra da nema nikakvog ograničenja ili bilo koje zapreke koja bi onemogućila nuđenje zainteresiranom gospodarskom subjektu. Iz opisa je vidno da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava  opis tražene karakteristike, stoga javni naručitelj smatra da nema potrebe za izmjenom stavke te ostaje pri traženom.

8. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.23. Programibilne ikone za funkcije prema potrebama korisnika.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje Točke 1.23.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Funkcija iz gore navedenog opisa se traži kako bi se ubrzalo vrijeme dijagnostike tj. manipulacija uređajem kako bi se na taj način omogućilo operateru što jednostavnije i brže izvođenje dijagnostike. Javni naručitelj smatra da je ova stavka itekako važna kako bi se optimiziralo vrijeme dijagnostike, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

9. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.24. Rad na baterije, autonomija min. 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.


TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 1.24.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama i smatra da svaki dio tehničke specifikacije koji je tehnološki napredniji, je dio koji daje prednost u ultrazvučnoj dijagnostici i mogućnost maksimalne eksploatacije uređaja. Javni naručitelj smatra da ovakav opis mogu ponuditi samo renomirani proizvođači visoke klase uređaja, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom

10. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.25. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 1.25.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Naručitelj u ovom postupku definira premet nabave sukladno potrebama. Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Zbog tehnološkog unaprjeđenja i raznovrsnosti tehnoloških rješenja te sve većem broju prisutnosti raznih operativnih sustava, naručitelj je definirao da je kompatibilnost s renomiranim proizvođačima PC i Mac sustavom prijeko potrebna kako bi se na taj način omogućio pristup operaterima koji posjeduju i PC  i Mac operativne sustave. Navedena točka je promijenjena na prijedlog drugog gospodarskog subjekta.
11. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.33. Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora  biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 1.33.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

12. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.37. „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).“
.
TRAŽENA IZMJENA: „Pohrana slika, video klipova i podataka na integrirani sustav za pohranu veličine 500 Gb ili veći, čvrsti disk (HDD), solidnu memoriju (SSD) ili jednakovrijedno“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Premda memorija ultrazvučnog uređaja za pohranu podataka nije i ne bi trebala biti mjesto gdje se trajno pohranjuju podaci, jer polučeni iskustvom, u jako kratkom periodu dođe do popunjenosti memorije za pohranu podataka a samim time i do smrzavanja uređaja što može dovesti do prekida dijagnostike. Također smatramo da je elektronička memorija puno stabilnija od memorije tvrdog diska jer nema pokretnih dijelova kao tvrdi disk zbog kojih postoji veći rizik od kvarova. naručitelj mijenja navedenu stavku na prijedlog drugog gospodarskog subjekta.
13. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.37. „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).“
.
TRAŽENA IZMJENA: „Pohrana slika, video klipova i podataka na integrirani sustav za pohranu veličine 500 Gb ili veći, čvrsti disk (HDD), solidnu memoriju (SSD) ili jednakovrijedno“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Stavka pod točkom 13 za točku tehničke specifikacije 1.37. je ista kao i stavka pod točkom 12 za točku tehničke specifikacije 1.37., stoga javni naručitelj smatra da je opis za točku 13 obrazložen u točci 12.

14. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.42; 1.43; 1.44; 1.45; 1.46. 

„NAPAJANJE:“ 
„Izmjenično, baterija.“ 
„AC univerzalni strujni adapter 100-240 VAC, 50/60 Hz ulaz.“ 
„BATERIJA:“ 
„Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije u 3 sata do min. 80%, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.“
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 1.42; 1.43; 1.44; 1.45; 1.46“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Također javni naručitelj smatra da opis točaka 1.42; 1.43; 1.44; 1.45; mogu zadovoljiti svi renomirani proizvođači te ostaje pri traženom za gore navedene točke.

U svrhu tehnološkog unaprjeđenja uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku javni naručitelj mijenja točku 1.46. na prijedlog drugog gospodarskog subjekta.

15. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.48. Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz, min. 64 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 21 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz ili više, min. 80 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 90° ili više.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza slike u smislu rezolucije i razlučivosti, kao ni broj elemenata. Pošto se kut prikaza razlikuje u jako malim vrijednostima, javni naručitelj smatra da nije potrebno definirati kut prikaza a isto tako javni naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opisanu stavku."

16. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.49. Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, min. 128 elementa, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza min. 60 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz ili više, min. 128 elemenata ili više, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 60 mm ili više.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj smatra da je došlo do greške u pisanju specifikacije, stoga prihvaća traženu izmjenu.

Točka 1.49. mijenja se i glasi: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm“.
17. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 2.4. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 4kg.

TRAŽENA IZMJENA: „Ukupna masa uređaja uključujući bateriju, 6 kg ili manje “


ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj je utvrdio da je došlo do pogreške u pisanju specifikacije te je navedena točka izmijenjena, ali ne na navedeni način kako je tražio gospodarski subjekt.

18. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.5. Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

TRAŽENA IZMJENA: „ Spreman za rad za manje od 60 s od stanja isključenosti.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena bitnom utječe na funkcionalnost i kvalitetu traženog uređaja, kao i na vrijeme potrebno za ultrazvučnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, što itekako predstavlja dijagnostičku mogućnost uređaja. Stoga javni naručitelj djelomično prihvaća zahtjev za izmjenom.

Točka 2.5. mijenja se i glasi Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti.

19. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.6. „Mjere i vanjski izgled uređaja su usklađene sa zahtjevima rada u stojećem i sjedećem položaju operatera, kvalitetnog zaslona dobre vidljivosti i u svjetlijim prostorima.“

TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 2.6.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Prihvaća se brisanje Točke 2.6.
20. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 2.7. Zaslon ravni LCD dijagonale najmanje 30.7 cm

TRAŽENA IZMJENA: „LED ili LCD zaslon, veličine dijagonale 15“ ili više“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Tražena izmjena bi dodatno povećala masu uređaja, što ne bi bilo sukladno potrebama javnog naručitelja, a pošto se radi o prijenosnom UZV uređaju za svakodnevnu dijagnostiku, jako je bitno da je uređaj što lakši tj. da je uređaj u potpunosti optimiziran za što jednostavnije rukovanje i prijenos.

21. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.11. Tri aktivna priključka za sonde.

TRAŽENA IZMJENA: „Tri ili više aktivna priključka za sonde na uređaju ili na originalnim kolicima.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Više renomiranih svjetskih proizvođača ima različite pozicije i broj konektora za sonde, te  stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

Točka 2.11. Minimalno tri aktivna priključka za sonde.

22. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.12. „Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, dodirna ploha za navigaciju.“
TRAŽENA IZMJENA: „Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, integrirana na uređaju.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Razni renomirani proizvođači mogu ponuditi gore opisanu točku tehničke specifikacije. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom. 

23. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.13. Arhitektura, sve digitalni širokopojasni.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje Točke 2.13.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Javni naručitelj smatra da je točka 2.13. točka koju svi renomirani svjetski proizvođači mogu zadovoljiti kao i zainteresirani gospodarski subjekt, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

24. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.24. „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min. 2x“

TRAŽENA IZMJENA: „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min. 10x.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Polučeni iskustvom na različitim uređajima broj uvećanja slike nije relevantan, tj. u većini slučajeva ne odgovara opisu ( 6×, 8×, 10× itd. ). Čak je u nekim slučajevima obrnuto, da uređaj koji u opisu ima manji broj za uvećanje uveća sliku više nego uređaj kojemu je opis uvećanja čak 12×. Javni naručitelj smatra da točku 2.24. može zadovoljiti više svjetskih proizvođača, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

25. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.27. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 2.27.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Naručitelj u ovom postupku definira premet nabave sukladno potrebama. Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Zbog tehnološkog unaprjeđenja i raznovrsnosti tehnoloških rješenja te sve većem broju prisutnosti raznih operativnih sustava, naručitelj je definirao da je kompatibilnost s renomiranim proizvođačima PC i Mac sustavom prijeko potrebna kako bi se na taj način omogućio pristup operaterima koji posjeduju i PC  i Mac operativne sustave. Navedena točka je promijenjena sukladno prijedlogu drugog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

26. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.36. Alfanumerička tipkovnica za upravljanje i ploha za navigaciju mora biti otporna na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 2.36“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj smatra financijskom uštedom, tehnološkim napretkom i durabilnošću sve one uređaje koji imaju mogućnost nepropusnosti bilo koje tekućine, osim agresivnih tekućina (kiselina, lužina itd.) u unutarnji dio uređaja tj. dio gdje se nalaze elektroničke komponente i razne druge otpornosti uređaja, jer popravak jedne takve ploče ili bilo kojeg drugog sklopa može financijski iznositi trećinu a i više vrijednosti samog uređaja. 

Javni naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene već ostaje pri traženom.

27. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.39. „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).“
.
TRAŽENA IZMJENA: „Pohrana slika, video klipova i podataka na integrirani sustav za pohranu veličine 500 Gb ili veći, čvrsti disk (HDD), solidnu memoriju (SSD) ili jednakovrijedno“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku po svim smjernicama nisu i ne bi trebali biti medij za pohranu podataka, već bi se podaci trebali izvoziti na bilo koji drugi medij za pohranu.

Znajući da HDD ( tvrdi diskovi ) imaju u sebi dosta pokretnih dijelova koji u biti i predstavljaju česti problem kvara na HDD ili jednostavno blokiranje rada uređaja, što bi u tom trenutku onemogućilo nastavak dijagnostike sve do dolaska servisera. Kako bi se izbjegli takvi problemi i podigla tehnološka razina uređaja a samim time i povećala maksimalna iskoristivost uređaja, javni naručitelj ostaje pri traženom.

28. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.46.; 2.47.; 2.48. 

„NAPAJANJE:“ 
„Napajanje izmjenično, baterija.“ 
„AC univerzalni strujni adapter 100-240 VAC, 50/60 Hz ulaz.“ 
„BATERIJA:“ 
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 2.46.; 2.47.; 2.48.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Također javni naručitelj smatra da opis točaka 2.46.; 2.47.; 2.48. mogu zadovoljiti svi renomirani proizvođači te ostaje pri traženom za gore navedene točke.

29. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
 U tehničkoj specifikaciji točka 2.39. „Baterija - Punjiva lithium ion baterija, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.“

TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 2.39.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Zainteresirani gospodarski subjekt je ovdje pogriješio navodeći točku 2.39. koja sadržajno ne odgovara opisu koji je navao, već naručitelj pretpostavlja da se radi o točki 2.50. Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Kako kod nekih renomiran proizvođača baterija ne spada u jamstvo bez obzira što bi ono trebalo biti sveobuhvatno za vrijeme trajanja jamstva, a isti prođe javno nadmetanje kao cjenovno najpovoljniji, javni naručitelj se želi na ovaj način osigurati o graditi od nepotpunih opisa stavaka tehničke specifikacije. Također javni naručitelj smatra da opis mogu zadovoljiti svi renomirani proizvođači te ostaje pri traženom za gore navedenu točku.

30. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
 U tehničkoj specifikaciji točka 2.53. „Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 21 mm minimalno 64 elementa.“

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz ili više, min. 64 elementa ili više, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 90° ili više.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza slike u smislu rezolucije i razlučivosti, kao ni broj elemenata. Pošto se kut prikaza razlikuje u jako malim vrijednostima, javni naručitelj smatra da nije potrebno definirati kut prikaza a isto tako javni naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opisanu stavku.

31. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
 U tehničkoj specifikaciji točka 2.54. „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 8-5 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 11 mm minimalno 64 elementa.“

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska mikrokonveksna dijagnostička sonda 10-4 MHz ili više, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 100° ili više, minimalno 128 elementa ili više.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza slike u smislu rezolucije i razlučivosti, kao ni broj elemenata. Pošto se kut prikaza razlikuje u jako malim vrijednostima, javni naručitelj smatra da nije potrebno definirati kut prikaza a isto tako javni naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opisanu stavku.
32. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 3.3. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase ne veće od 50kg.

PRIJEDLOG IZMJENE: Uređaj se može brzo i lako premještati, ukupne mase ne veće od 80 kg.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena je znatno veća od tražene karakteristike, te javni naručitelj smatra da promjena ove karakteristike bitno utječe na funkcionalnost i praktičnost uređaja a time bi se uvelike otežao prijenos i manipuliranje uređajem.

33. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.5. Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

TRAŽENA IZMJENA: „ Spreman za rad za manje od 60 s od stanja isključenosti.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena bitnom utječe na funkcionalnost i kvalitetu traženog uređaja, kao i na vrijeme potrebno za ultrazvučnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, što itekako predstavlja dijagnostičku mogućnost uređaja. Hitni slučajevi nisu samo u hitnoj praksi, hitni slučaj se može dogoditi u bilo kojoj drugoj praksi, odjelu ili klinici a tada je vrijeme jako bitno.

Stoga javni naručitelj djelomično prihvaća zahtjev za izmjenom.

Točka 3.5. mijenja se i glasi: Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti.

34. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.8. Veličina slike min. 800 × 600, veličina ekrana min. 1280 × 800 i  rezolucija min. 1680 × 1050.

TRAŽENA IZMJENA: Izbacivanje točke 3.8 i nadopunu točke 3.6. 
Točka 1.7: „Monitor LED/LCD, dijagonale 19“, minimalne razlučivosti 1280 x 1024 točaka (pixel).“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Prema prijašnjim iskustvima s ponudama koje su opisivale monitore od 19, 21 ili 23 inča, ultrazvučna slika u takvom velikom monitoru tj. ekranu je znatno manja nego što se navodi u opisu, tj. veličina slike se uopće ne opisuje. Kako bi javni naručitelj izbjegao situacije poput gore navedene, zahtjeva da se opišu sve stavke koje definiraju monitor, veličinu slike i razlučivost kako je opisano u točki 3.8.

Javni naručitelj ostaje pri traženom.

35. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.12. „Tri aktivna priključka za sonde.“

TRAŽENA IZMJENA: „Minimalno četiri aktivna konektora za slikovne sonde i jedan konektor za "pencil" sondu.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Također javni naručitelj smatra kako zainteresirani gospodarski subjekt može zadovoljiti ovu stavku specifikacije i ako ima više od tri konektora za sonde. Kako ne bi došlo do krive percepcije opisa stavke, javni naručitelj mijenja opis.

Točka 3.12. mijenja se i glasi: „Minimalno tri aktivna priključka za sonde.“

36. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.13. Upravljanje min. 12“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.
TRAŽENA IZMJENA: „Zaslon na dodir veličine dijagonale minimalno 10.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Vidna razlika u veličini upravljačkog zaslona te u svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike naručitelj ostaje pri traženom.

37. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.14. Arhitektura, sve digitalni širokopojasni.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje Točke 3.14.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Javni naručitelj smatra da je točka 3.14. točka koju svi renomirani proizvođači mogu zadovoljiti kao i zainteresirani gospodarski subjekt, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

38. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.15. „Dinamički raspon min. 180 dB.“.
TRAŽENA IZMJENA: „Dinamički raspon min. 240 dB.“
ODGOVOR NARUČITELJA

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Analizom ove točke, javni naručitelj smatra da nema nikakvog ograničenja ili bilo koje zapreke koja bi onemogućila nuđenje zainteresiranom gospodarskom subjektu. Iz opisa je vidno da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opis tražene karakteristike, stoga javni naručitelj smatra da nema potrebe za izmjenom stavke te javni naručitelj ostaje pri traženom.

39. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.26. Programibilne ikone za funkcije prema potrebama korisnika.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje Točke 3.26.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Funkcija iz gore navedenog opisa se traži kako bi se ubrzalo vrijeme dijagnostike tj. manipulacija uređajem kako bi se na taj način omogućilo operateru što jednostavnije i brže izvođenje dijagnostike. Javni naručitelj smatra da je ova stavka itekako važna kako bi se optimiziralo vrijeme dijagnostike, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

40. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.27. Rad na baterije, autonomija min. 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.


TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 3.27.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama i smatra da svaki dio tehničke specifikacije koji je tehnološki napredniji, je dio koji daje prednost u ultrazvučnoj dijagnostici i mogućnost maksimalne eksploatacije uređaja. Javni naručitelj smatra da ovakav opis mogu ponuditi renomirani svjetski proizvođači visoke klase uređaja, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

41. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.28. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 3.28.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Naručitelj u ovom postupku definira premet nabave sukladno potrebama. Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. Zbog tehnološkog unaprjeđenja i raznovrsnosti tehnoloških rješenja te sve većem broju prisutnosti raznih operativnih sustava, naručitelj je definirao da je kompatibilnost s renomiranim proizvođačima PC i Mac sustavom prijeko potrebna kako bi se na taj način omogućio pristup operaterima koji posjeduju i PC  i Mac operativne sustave. Navedena točka je promijenjena na zahtjev drugog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

42. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.33. Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora  biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanjem točke 3.33.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

43. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.37. „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).“
.
TRAŽENA IZMJENA: „Pohrana slika, video klipova i podataka na integrirani sustav za pohranu veličine 500 Gb ili veći, čvrsti disk (HDD), solidnu memoriju (SSD) ili jednakovrijedno“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku po svim smjernicama nisu i ne bi trebali biti medij za pohranu podataka, već bi se podaci trebali izvoziti na bilo koji drugi medij za pohranu.

Znajući da HDD ( tvrdi diskovi ) imaju u sebi dosta pokretnih dijelova koji u biti i predstavljaju česti problem kvara na HDD ili jednostavno blokiranje rada uređaja, što bi u tom trenutku onemogućilo nastavak dijagnostike sve do dolaska servisera. Kako bi se izbjegli takvi problemi i podigla tehnološka razina uređaja a samim time i povećala maksimalna iskoristivost uređaja, javni naručitelj ostaje pri traženom.

44. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.37. „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).“
TRAŽENA IZMJENA: „Pohrana slika, video klipova i podataka na integrirani sustav za pohranu veličine 500 Gb ili veći, čvrsti disk (HDD), solidnu memoriju (SSD) ili jednakovrijedno“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 44. zainteresiranog gospodarskog subjekta za stavku specifikacije 1.37., javni naručitelj je dao odgovor u stavci 13. zainteresiranog gospodarskog subjekta za istu točku.

45. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.42; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46. 

„NAPAJANJE:“ 
„Izmjenično, baterija.“ 
„AC univerzalni strujni adapter 100-240 VAC, 50/60 Hz ulaz.“ 
„BATERIJA:“ 
„Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije u 3 sata do min. 80%, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.“
TRAŽENA IZMJENA: „Izbacivanje točke 3.42; 3.43; 3.44; 3.45; 3.46“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Također javni naručitelj smatra da opis točaka 3.42; 3.43; 3.44; 3.45; mogu zadovoljiti svi renomirani proizvođači te ostaje pri traženom za gore navedene točke.

U svrhu tehnološkog unaprjeđenja uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku javni naručitelj radi izmjenu u točki 1.46. na zahtjev drugog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

46. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„Multifrekvencijska endovaginalna dijagnostička sonda 9-5 MHz, min. 192 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 10 mm.“

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska endovaginalna dijagnostička sonda 12-3 MHz, min. 192 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 160°“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj ispravlja specifikaciju na način da briše ovu točku iz specifikacije jer mu nije potrebna kod ove vrste ultrazvuka.

Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

ULTRAZVUK INTERNISTIČKI

1. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 1.5. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase ne veće od 50kg.

PRIJEDLOG IZMJENE: Uređaj se može brzo i lako premještati, ukupne mase ne veće od 90 kg.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena je znatno veća od tražene karakteristike, te javni naručitelj smatra da bi tražena promjena ove karakteristike bitno utjecala na funkcionalnost i praktičnost uređaja, čime bi se uvelike otežao prijenos i manipuliranje uređajem.

2. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.6. Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

TRAŽENA IZMJENA: „ Spreman za rad za manje od 30 s od stanja isključenosti.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena bitnom utječe na funkcionalnost i kvalitetu traženog uređaja, kao i na vrijeme potrebno za ultrazvučnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, što itekako predstavlja dijagnostičku mogućnost uređaja. Hitni slučajevi nisu samo u hitnoj praksi, hitni slučaj se može dogoditi u bilo kojoj praksi, odjelu ili klinici a tada je vrijeme od iznimnog značaja.

Točka 1.6. mijenja se i glasi: Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti.

3. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.14. Upravljanje min. 12“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.
TRAŽENA IZMJENA: „Upravljanje min. 10,4“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanja preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

4. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.20. Duplex imaging u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon.
TRAŽENA IZMJENA: „Duplex Imaging u formatima 1/3 i 2/3 ili ½ i ½ ili 2/3 i 1/3 ili jedan do drugog ili puni zaslon.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

U svrhu što naprednije tehnologije, što sveobuhvatnije i preciznije dijagnostike javni naručitelj smatra da svaka funkcija koja to omogućava je funkcija koju svaki uređaj visoke klase treba posjedovati. Naručitelj je navedenu točku izmijenio na zahtjev drugog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

5. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.24. Rad na baterije, autonomija min. 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.


TRAŽENA IZMJENA: „Rad na baterije.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i upravljanje i manipulacija samim uređajem, javni naručitelj smatra da bi brisanjem ove stavke bitno umanjio tehnološku snagu uređaja a time ujedno i dodatno otežao rad svakog operatera, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

6. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.25. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.25. mijenja se i glasi: „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom.“

7. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.33. Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora  biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

8. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.41. Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, HTML, MPEG-4.

TRAŽENA IZMJENA: „Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, MPEG-4.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.41. mijenja se i glasi „Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, MPEG-4.“

9. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.48. Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz, min. 64 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 21 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska fazna dijagnostička sonda 5-1 MHz, min. 64 elementa, biopsijski kompatibilna, kut prikaza min. 90°.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza slike u smislu rezolucije i razlučivosti, kao ni broj elemenata. Pošto se kut prikaza razlikuje u jako malim vrijednostima, javni naručitelj smatra da nije potrebno definirati kut prikaza a isto tako javni naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opisanu stavku.
10. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.49. Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, min. 128 elementa, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza min. 60 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, kut prikaza min. 70°.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza slike u smislu rezolucije i razlučivosti, kao ni broj elemenata. Pošto se kut prikaza razlikuje u jako malim vrijednostima, javni naručitelj smatra da nije potrebno definirati kut prikaza a isto tako javni naručitelj smatra da zainteresirani gospodarski subjekt zadovoljava opisanu stavku.
11. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 1.50. Mogućnost priključka linearne dijagnostička sonde, i puna kompatibilnost sa sondom 15-6 MHz, min. 256 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Mogućnost priključka linearne dijagnostičke sonde, i puna kompatibilnost sa sondom raspona min. 13 MHz za gornju frekvenciju i maks. 6 MHz za donju frekvenciju, min. 192 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj smatra da ultrazvučni uređaj za potrebe internističke dijagnostike treba posjedovati najmanje 3 dijagnostičke sonde predviđene za takvu vrstu dijagnostike, stoga javni naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom.

Točka 1.50. mijenja se i glasi: „Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 13-6 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min 38 mm minimalno 192 elementa“.

ULTRAZVUK PEDIJATRIJSKI

12. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 2.4. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 4kg.

TRAŽENA IZMJENA: „Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 5 kg.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj je redefinirao navedenu točku specifikacije na način da je prihvatio predloženo rješenje drugog gospodarskog subjekta. 
13. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 2.7. Zaslon ravni LCD dijagonale najmanje 30.7 cm

TRAŽENA IZMJENA: „Zaslon ravni LCD dijagonale najmanje 29.5 cm“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Tražena izmjena bi dodatno povećala masu uređaja, što ne bi bilo sukladno potrebama javnog naručitelja, a kako se radi o prijenosnom UZV uređaju za svakodnevnu dijagnostiku, jako je bitno da je uređaj što lakši tj. da je uređaj u potpunosti optimiziran za što jednostavnije rukovanje i prijenos.

14. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.11. Tri aktivna priključka za sonde.

TRAŽENA IZMJENA: „Min. jedan aktivan priključak za sonde.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Tražena izmjena se jako odražava na dijagnostičku mogućnost UZV uređaja tj. tražena izmjena umanjuje mogućnosti i karakteristike traženog uređaja.

15. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.12. Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, dodirna ploha za navigaciju.

TRAŽENA IZMJENA: „Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje ili dodirna ploha za navigaciju.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Radi što bolje iskoristivosti, uštede vremena i načinom manipulacije uređajem, smatramo da je ovaj način upravljanja i manipuliranja uređajem tehnološki napredan i opravdan, a način održavanja tj. dezinficiranja uređaja je jednostavniji. 

16. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.26. Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika. Rad na baterije, autonomija min. 2 sata u svim načinima ( modovima) rada u punoj funkciji.

TRAŽENA IZMJENA: „Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika. Rad na baterije, autonomija min. 1 sat u svim načinima (modovima) rada u punoj funkciji.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Tražena izmjena u bitnom utječe na funkcionalnost i efikasnost uređaja, stoga javni naručitelj smatra da bi tražena izmjena u bitnom promijenila karakteristike i klasu uređaja. Pošto se radi o prijenosnom uređaju , jako je bitno da uređaj posjeduje što veću autonomiju rada na baterije.

17. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.27. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.27. mijenja se i glasi: „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom.“

18. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.33. EKG priključak s odgovarajućim                                                     elektrokardiografskim kablovima.
TRAŽENA IZMJENA: „Brisanje stavke“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

S obzirom na to da uređaj nije definiran kao kardiološki to ne znači da se ne može koristiti u kardiološkoj dijagnostici. Javni naručitelj smatra da bi tražena izmjena ograničila mogućnosti koje uređaj posjeduje a time i samu iskoristivost i efikasnost.

19. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 2.36. Alfanumerička tipkovnica za upravljanje i ploha za navigaciju mora biti otporna na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Brisanje stavke“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj smatra financijskom uštedom, tehnološkim napretkom i durabilnošću sve one uređaje koji imaju mogućnost nepropusnosti bilo koje tekućine, osim agresivnih tekućina (kiselina, lužina itd.) u unutarnji dio uređaja tj. dio gdje se nalaze elektroničke komponente i razne druge otpornosti uređaja. Popravak jedne takve ploče ili bilo kojeg drugog sklopa može financijski iznositi trećinu a i više vrijednosti samog uređaja. 

20. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj dokumentaciji točka 2.45. Mogućnost priključka TEE sonde i puna kompatibilnost sa TEE/8-3 MHz sondom.

TRAŽENA IZMJENA: „Briše se“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Također javni naručitelj smatra da bi tražena izmjena bitno utjecala na podizanje kvalitete dijagnostike, učinkovitost i klasu uređaja, što bi ujedno dovelo i do ograničavanja napretka ultrazvučne dijagnostike kao i ograničavanje mogućnosti nadogradnje ultrazvučnog uređaja s elementima potrebnim za naprednu dijagnostiku, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

ULTRAZVUK KIRURŠKI

21. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  



U tehničkoj specifikaciji točka 3.3. Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premještati, ukupne mase ne veće od 50 kg.

TRAŽENA IZMJENA: „Uređaj se može brzo i lako premještati, ukupne mase ne veće od 90 kg.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena je znatno veća od tražene karakteristike, te javni naručitelj smatra da promjena ove karakteristike bitno utječe na funkcionalnost i praktičnost uređaja a time bi se uvelike otežao prijenos i manipuliranje uređajem.

22. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.5. Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

TRAŽENA IZMJENA: „ Spreman za rad za manje od 30 s od stanja isključenosti.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Tražena izmjena bitnom utječe na funkcionalnost i kvalitetu traženog uređaja, kao i na vrijeme potrebno za ultrazvučnu dijagnostiku u hitnim slučajevima, što itekako predstavlja dijagnostičku mogućnost uređaja. Nisu hitni slučajevi samo u hitnoj praksi, hitni slučaj se može dogoditi u bilo kojoj praksi, odjelu ili klinici a tada je vrijeme od iznimne važnosti.

Stoga javni naručitelj djelomično prihvaća zahtjev za izmjenom.

Točka 3.5. mijenja se i glasi: Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti.

23. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.13. Upravljanje min. 12“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.
TRAŽENA IZMJENA: „Upravljanje min. 10,4“ kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

24. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.23. Duplex imaging u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon.
TRAŽENA IZMJENA: „Duplex Imaging u formatima 1/3 i 2/3 ili ½ i ½ ili 2/3 i 1/3 ili jedan do drugog ili puni zaslon.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

U svrhu što naprednije tehnologije, što sveobuhvatnije i preciznije dijagnostike javni naručitelj smatra da svaka funkcija koja to omogućava je funkcija koju svaki uređaj visoke klase treba posjedovati. Naručitelj je prihvatio promjenu navedene stavke sukladno prijedlogu drugog gospodarskog subjekta.

25. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.27. Rad na baterije, autonomija min. 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.


TRAŽENA IZMJENA: „Rad na baterije.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. 

U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i upravljanje i manipulacija samim uređajem, javni naručitelj smatra da bi brisanjem ove stavke bitno umanjio tehnološku snagu uređaja a time ujedno i dodatno otežao rad svakog operatera.

26. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.28. Kompatibilnost sa PC i Mac operativnim sustavom.
TRAŽENA IZMJENA: „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.28. mijenja se i glasi „Kompatibilnost s PC ili Mac operativnim sustavom.“

27. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.33. Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora  biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.
TRAŽENA IZMJENA: „Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama. Grupa predmeta nabave uređena je prema vrsti uređaja, a u cilju ekonomičnosti i efikasnosti postupka. U svrhu tehnološkog unaprjeđenja i podizanja standarda ultrazvučne dijagnostike kao i postizanje preciznijih i pouzdanijih rezultata dijagnostike, naručitelj ostaje pri traženom.

28. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.41. Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, HTML, MPEG-4.

TRAŽENA IZMJENA: „Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, MPEG-4.“
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.41. mijenja se i glasi: „Format za izvoz podataka: BMP, JPEG, AVI, MPEG-4.“

29. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.48. Mogućnost priključka linearne dijagnostička sonde, i puna kompatibilnost sa sondom 15-6 MHz, min. 256 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Mogućnost priključka linearne dijagnostičke sonde, i puna kompatibilnost sa sondom raspona min. 13 MHz za gornju frekvenciju i maks. 6 MHz za donju frekvenciju, min. 192 elementa, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Vidno je da se ovom izmjenom traži sonda lošijih karakteristika i mogućnosti, stoga

javni naručitelj smatra da bi tražena izmjena bitno utjecala na kvalitetu dijagnostike, učinkovitost i klasu uređaja, stoga javni naručitelj ostaje pri traženom.

30. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.49. Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, min. 128 elementa, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza min. 60 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, kut prikaza min. 70°.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Javni naručitelj u ovom postupku definira predmet nabave sukladno potrebama.

Skenirajući kut ne definira kvalitetu prikaza dijagnostike u smislu rezolucije i razlučivosti, a pošto svi renomirani proizvođači imaju kut prikaza koji se razlikuje u jako malim vrijednostima, smatramo da nije potrebno definirati kut prikaza. Isto tako smatramo da zainteresirani gospodarski zadovoljava opisanu stavku.

Točka 3.49. mijenja se i glasi: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina otiska (vrha sonde)  min. 60 mm.“

31. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
U tehničkoj specifikaciji točka 3.50. Multifrekvencijska endovaginalna dijagnostička sonda 9-5 MHz, min. 192 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 10 mm.

TRAŽENA IZMJENA: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, kut prikaza min. 200°.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Naručitelj briše navedenu stavku iz specifikacije.

UPIT OD ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Grupa 5: UZV UREĐAJI

1. ULTRAZVUK INTERNISTIČKI

Točka 1.12.: Maksimalna dubina ultrazvučnog prikaza u B-modu najmanje 35 cm.

Prijedlog izmjene u: „Dubina skeniranja u 2D modu, min. od 1.5 - 35 cm“.

Objašnjenje: Smatramo da ovakav opis može definirati višu klasu uređaja i omogućiti većini renomiranih proizvođača ravnopravno natjecanje.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.12. mijenja se i glasi: Dubina skeniranja u 2D modu, min. od 1.5 - 35 cm“.
Točka 1.18.: Način oslikavanja i obrada: 2D, M-Mode, Velocity Color Doppler, Continuous Doppler, Color Power Doppler i Tissue Dopler Imaging, Pulse Wave (PW) Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Pulse Wave Tissue Doppler, Simultani M-Mode. Ultrazvučni aparat istovremeno radi u cijelom spektru frekvencija koje podražava sonda. Skeniranje emitiranjem više ultrazvučnih snopova u različitim smjerovima istovremeno. Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1 do 15 MHz.

Prijedlog izmjene u: „Način oslikavanja i obrada: 2D, M-Mode, Velocity Color Doppler, Continuous Doppler, Color Power Doppler i Tissue Dopler Imaging, Pulse Wave (PW) Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Pulse Wave Tissue Doppler, Simultani M-Mode. Ultrazvučni aparat istovremeno radi u cijelom spektru frekvencija koje podražava sonda. Skeniranje emitiranjem više ultrazvučnih snopova u različitim smjerovima istovremeno Compaunding ili bilo koji drugi komercijalni naziv za istu tehnologiju. Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1 do 15 MHz“.

Objašnjenje: Tražena izmjena daje kompletan i ispravan opis specificirane stavke, a samim time definira naprednu tehnologiju ultrazvučne dijagnostike.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.18. mijenja se i glasi: Način oslikavanja i obrada: 2D, M-Mode, Velocity Color Doppler, Continuous Doppler, Color Power Doppler i Tissue Dopler Imaging, Pulse Wave (PW) Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Pulse Wave Tissue Doppler, Simultani M-Mode. Ultrazvučni aparat istovremeno radi u cijelom spektru frekvencija koje podražava sonda. Skeniranje emitiranjem više ultrazvučnih snopova u različitim smjerovima istovremeno Compaunding ili bilo koji drugi komercijalni naziv za istu tehnologiju. Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1 do 15 MHz“.

Točka 1.20.: Duplex imaging u formatima 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon.

Prijedlog izmjene u: „Duplex i Triplex oslikavanje u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon“.

Objašnjenje: Tražena izmjena dodaje jednu funkciju više i na taj način podiže klasu uređaja. Smatramo da ova izmjena bitno utječe na dijagnostiku jer omogućava brže i preglednije skeniranje a samim time rezultira i preciznijom dijagnostikom.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.20. mijenja se i glasi: Duplex i Triplex oslikavanje u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon“.

Točka 1.21.: Automatsko podešavanje i automatska optimizacija slike jednom tipkom.
Prijedlog izmjene u: „Automatsko podešavanje i automatska optimizacija slike jednom tipkom (Autogain ili Jednako vrijedno)“.

Objašnjenje: „Tražena izmjena u potpunosti definira traženu funkciju tj. komercijalni naziv kako bi javni naručitelj imao uvid o kakvom se uređaju radi.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

SMATRAMO DA JE NARUČITELJ U NAVEDENOJ STAVCI NAVEO TOČNO I PRECIZNO KAKO SE UREĐAJ TREBA PODEŠAVATI TE DODATNA POJAŠNJENJA NISU POTREBNA.
Točka 1.37.: Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).
Prijedlog izmjene u: „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min. 64 GB.“

Objašnjenje: Smatramo da elektronička memorija treba biti  precizno i potpuno definirana jer opis kapaciteta same memorije definira iskoristivost samog uređaja. 

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.37. mijenja se i glasi: „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min. 64 GB.“

Točka 1.46.: Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije u 3 sata do min. 80%, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.

Prijedlog izmjene u: „Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije maksimalno 90 minuta do punog kapaciteta, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju zvučno i prikaz na ekranu“.

Objašnjenje: Ovom izmjenom se daje bolji opis baterije i samog sustava punjenja baterije a samim time javni naručitelj može definirati kriterije za što bolji uređaj.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.46. mijenja se i glasi: „Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije maksimalno 90 minuta do punog kapaciteta, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju zvučno i prikaz na ekranu“.

Točka 1.49.: Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, min. 128 elemenata, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm.

Prijedlog izmjene u: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm“.

Objašnjenje: Pošto dijagnostička sonda ne može imati 128 i 192 elementa nego samo jedan od dva podatka, smatramo da bi za predviđenu namjenu ovog ultrazvučnog uređaja bilo bolje da dijagnostička sonda ima 192 elementa.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.49. mijenja se i glasi „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm“.
Točka 1.50.: Mogućnost priključka linearne dijagnostičke sonde, i puna kompatibilnost sa sondom 15-6 MHz, min. 256 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm.

Prijedlog izmjene u: „Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 13-6 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min 38 mm minimalno 192 elementa“.

Objašnjenje: Smatramo da za potrebe internističkog odjela ultrazvučni uređaj mora posjedovati 3 dijagnostičke sonde kako bi se mogli pokriti svi aspekti ultrazvučne dijagnostike u internističkoj medicini.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Izmjena glasi: „Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 13-6 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min 38 mm minimalno 192 elementa“.

Točka 1.51.: Mogućnost priključka TEE sonde i puna kompatibilnost sa TEE/8-3 MHz sondom.

Prijedlog izmjene u: „Mogućnost priključka TEE sonde i puna kompatibilnost sa TEE/8-3 MHz sondom i Mogućnost priključka linearne dijagnostičke sonde, i puna kompatibilnost sa sondom 15-6 MHz, min. 256 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm“.

Objašnjenje: Smatramo da se na ovaj način ultrazvučni uređaj deklarira kao visoka klasa, a samim time omogućava i proširenje ultrazvučne dijagnostike na druge segmente.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 1.51. mijenja se i glasi: „Mogućnost priključka TEE sonde i puna kompatibilnost sa TEE/8-3 MHz sondom i Mogućnost priključka linearne dijagnostičke sonde, i puna kompatibilnost sa sondom 15-6 MHz, min. 256 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza 50 mm“.

Grupa 5: UZV UREĐAJI

2. ULTRAZVUK PEDIJATRIJSKI

Točka 2.1.: Potpuno digitalni, širokopojasni, kombinirano pokretno-prijenosni UZV Color Doppler uređaj, s odgovarajućim programima za primjenu u pedijatriji.

Prijedlog izmjene u: „Potpuno digitalni, širokopojasni, pokretni UZV Color Doppler uređaj, s odgovarajućim programima za primjenu u pedijatriji“.
Objašnjenje: Smatramo da je došlo do pogreške, u specifikaciji se navodi kombinirano pokretno-prijenosni, a pedijatrijski ultrazvuk je stacionarni. Dakle prijedlog izmjene je da se izbaci iz opisa „kombinirano pokretno-prijenosni“. 

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.1. mijenja se i glasi: „Potpuno digitalni, širokopojasni, pokretni UZV Color Doppler uređaj, s odgovarajućim programima za primjenu u pedijatriji“.
Točka 2.4.: Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 4 kg.

Prijedlog izmjene u: „Uređaj se može brzo i lako premještati ukupne mase ne veće od 50 kg“.
Objašnjenje: Smatramo da je došlo do pogreške, u specifikaciji se navodi uređaj manje od 4 kg, međutim pedijatrijski ultrazvuk bi trebao biti stacionarni i kao takav ne može imati 4 kg. Uređaj od 4 kg je prijenosni uređaj, što nikako ne odgovara namjeni i vrsti ultrazvučne dijagnostike.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.4. mijenja se i glasi Izmjena glasi: „Uređaj se može brzo i lako premještati ukupne mase ne veće od 50 kg“.

Točka 2.7.: Zaslon ravni LCD, dijagonale najmanje 30.7 cm.

Prijedlog izmjene u: „HD monitor ravni LED / LCD, dijagonale najmanje 47 cm. Rotacija monitora  lijevo i desno za min.+/- 90 stupnjeva od centra, nagib monitora od min. 85 - 110 stupnjeva.“
Objašnjenje: Ista stvar kao i u prethodnim točkama ultrazvučnog pedijatrijskog uređaja, vrlo vjerojatno je greška u pitanju, jer ukoliko se ne traži prijenosni uređaj tada ekran ne može biti gore navedenih dimenzija „30.7 cm“, stoga tražimo da se prihvati gore navedena izmjena.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.7. mijenja se i glasi: „HD monitor ravni LED / LCD, dijagonale najmanje 47 cm. Rotacija monitora  lijevo i desno za min.+/- 90 stupnjeva od centra, nagib monitora od min. 85 - 110 stupnjeva.“
Točka 2.10.: Maksimalna dubina ultrazvučnog prikaza u B-modu najmanje 35 cm.

Prijedlog izmjene u: „Dubina skeniranja u 2D modu, min. od 1.5 - 35 cm.“
Objašnjenje: Kako bi se definirao raspon dubine skeniranja, smatramo da je potrebno opisati gornju i donju granicu dubine skeniranja kako bi se podigla klasa i kvaliteta ultrazvučnog uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.10. mijenja se i glasi: „Dubina skeniranja u 2D modu, min. od 1.5 - 35 cm.“
Točka 2.12.: Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, dodirna ploha za navigaciju.

Prijedlog izmjene u: „Upravljanje, min 12" kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.“
Objašnjenje: Ukoliko je traženi uređaj stacionarni, smatramo da je dodirna ploha za navigaciju dio iz područja prijenosnih ultrazvučnih uređaja, te predlažemo gore navedenu promjenu. Vrlo moguće da je i ovdje došlo do greške unosa tehničkog opisa ultrazvučnog uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.12. mijenja se i glasi: „Upravljanje, min 12" kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.“
Točka 2.14.: Dinamički raspon min. 160 dB.

Prijedlog izmjene u: „Dinamički raspon min. 180 dB.“
Objašnjenje: Ukoliko se teži da traženi uređaji budu što bolje opremljeni i što više klase, predlažemo podizanje ljestvice dinamičkog raspona kako bi definirali razinu ultrazvučnog uređaja i time omogućili ravnopravno natjecanje većini renomiranih proizvođača ultrazvučnih uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.14. mijenja se i glasi „Dinamički raspon min. 180 dB.“

Točka 2.22.: Duplex Imaging.

Prijedlog izmjene u: „Duplex i Triplex oslikavanje u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon.“
Objašnjenje: Prijedlogom izmjene podiže se razina i klasa uređaja, a konkretno ovom izmjenom ubrzava se način ultrazvučne dijagnostike, postiže se preciznija dijagnostika i osigurava se veća eksploatacija samog uređaja. Smatramo da tražena izmjena ima predstavlja uređaje više klase i novijih tehnologija.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.22. mijenja se i glasi: Duplex i Triplex oslikavanje u formatima, 1/3 i 2/3, ½ i ½, 2/3 i 1/3, jedan do drugog ili puni zaslon“.

Točka 2.24.: Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min. 2x.

Prijedlog izmjene u: „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min 8 ×.“
Objašnjenje: Smatramo da je tražena karakteristika jako niska za jedan stacionarni ultrazvučni uređaj visoke klase, stoga predlažemo podizanje karakteristike na gore traženu izmjenu kako bi se dobio uređaj što više klase, što boljih aplikacija i mogućnosti.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.24. mijenja se i glasi: „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min 8 ×.“

Točka 2.26.: Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika. Rad na baterije, autonomija min. 2 sata u svim načinima (modovima) rada u punoj funkciji.

Prijedlog izmjene u: „Integrirane baterije u sustav, rad na baterije, autonomija min 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.“
Objašnjenje: Prije svega gore navedeni opis ne ide u isti opis sa baterijom, jer se radi o dva različita opisa, dvije različite funkcije. Također smatramo da se je tu isto potkrala greška, jer stacionarni uređaj premda ima bateriju, zbog svojih kapaciteta nikako ne može imati 2 sata autonomije. Stoga molimo da se uvaži tražena izmjena kako bi opisi odgovarali traženim karakteristikama.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.26. mijenja se i glasi „Integrirane baterije u sustav, rad na baterije, autonomija min 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.“
Točka 2.30.: Min. 2 USB priključka.

Prijedlog izmjene u: „Min. 5 USB priključaka od toga jedan USB priključak za direktan video zapis na USB medij.“
Objašnjenje: Ovim definiramo samu klasu i mogućnosti uređaja koji mogu biti od velike važnosti za operatera. Također smatramo da jedan ozbiljan ultrazvučni uređaj visoke klase mora posjedovati naprednu tehnologiju za ultrazvučnu dijagnostiku i dati operateru razne mogućnosti manipulacije.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.30. mijenja se i glasi: „Min. 5 USB priključaka od toga jedan USB priključak za direktan video zapis na USB medij.
Točka 2.34.: Integralno postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno napuštanje postolja - spojevi bez kablova ("Docking").

Prijedlog izmjene u: „Postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno i brzo premještanje uređaja, mogućnost blokiranja najmanje dva kotača neovisno jedan o drugome.“
Objašnjenje: Opis tražene karakteristike opisuje stalke prijenosnih uređaja za brzo otpuštanje, stoga smatramo da je i u ovom opisu napravljena greška te nudimo prijedlog izmjene.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.34. mijenja se i glasi „Postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno i brzo premještanje uređaja, mogućnost blokiranja najmanje dva kotača neovisno jedan o drugome.“

Točka 2.35.: Torba za nošenje uređaja.

Prijedlog izmjene u: „Izbacivanje ove točke.“
Objašnjenje: Smatramo da ovo greškom specificirano, pošto se torbe isporučuju samo za prijenosne uređaje, stoga molimo da prihvatite traženu izmjenu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Prihvaća se brisanje točke 2.35.

Točka 2.36.: Alfanumerička tipkovnica za upravljanje i ploha za navigaciju mora biti otporna na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.

Prijedlog izmjene u: „Upravljanje, min 12" kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.“
Objašnjenje: Ukoliko je traženi uređaj stacionarni, smatramo da je dodirna ploha za navigaciju dio iz područja prijenosnih ultrazvučnih uređaja, te predlažemo gore navedenu promjenu. Vrlo moguće da je i ovdje došlo do greške unosa tehničkog opisa ultrazvučnog uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Tražena izmjena se već nalazi u stavci 2.11., te ukoliko bi se osvojila specifikacija bi imala u potpunosti iste stavke. Radi boljeg pojašenja naručitelja stavka 2.36. će glasiti: Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.

Točka 2.39.: Pohrana, pregled, prijenos i izvoz podataka - Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).

Prijedlog izmjene u: Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min. 64 GB.“

Objašnjenje: Smatramo da kad se već traži elektronička memorija, precizno i potpuno definirano je opis kapaciteta same memorije što definira iskoristivost samog uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.39. mijenja se i glasi: „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min. 64 GB.“

Točka 2.40.: Pohrana min. 30 000 slika i 900 sljedova pokretnih slika u MPEG-4, BMP, JPEG formatima.

Prijedlog izmjene u: „Pohrana min 57 000 slika, prikaz pohranjenih slika u sličicama i jedna po jedna na cijelom zaslonu, komprimiranje JPEG formata.“

Objašnjenje: Uređaj stacionarni visoke klase treba imati mogućnost pohrane više pacijenata i sljedova nego je što je upisu, stoga smatramo da prijedlog izmjene diže uređaj na višu razinu u tehnološkom i dijagnostičkom smislu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.40. mijenja se i glasi: „Pohrana min 57 000 slika, prikaz pohranjenih slika u sličicama i jedna po jedna na cijelom zaslonu, komprimiranje JPEG formata.“

Točka 2.50.: Baterija - Punjiva lithium ion baterija, vijek trajanja min. 3 godine,  status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.

Prijedlog izmjene u: „Integrirana punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije maksimalno 90 minuta do punog kapaciteta, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju zvučno i prikaz na ekranu.“

Objašnjenje: Pošto javni naručitelj traži da uređaj ima bateriju radi što veće eksploatacije uređaja, ovim prijedlogom za izmjenom smatramo da je opis baterije punu precizniji i na taj način javni naručitelj može sa sigurnošću ocijeniti o kakvom se uređaju radi, tj. koliko je uređaj tehnološki napredan.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

Točka 2.50. mijenja se i glasi: „Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije maksimalno 90 minuta do punog kapaciteta, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju zvučno i prikaz na ekranu“.

Točka 2.52..: Multifrekvencijske dijagnostičke sonde.
Prijedlog izmjene u: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm“. 

Objašnjenje: Opis u točki 2.52. ništa ne specificira, pa smatramo da bi opis u prijedlogu izmjene bio korisniji za javnog naručitelja, a time bi se i proširio opseg dijagnostike i bitno povećala eksploatacija uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 2.52. mijenja se i glasi: „Multifrekvencijska konveksna dijagnostička sonda 5-2 MHz, biopsijski kompatibilna, min. 192 elementa, širina prikaza 60 mm“.
Grupa 5: UZV UREĐAJI

3. ULTRAZVUK KIRURŠKI

Točka 3.3..: Uređaj se može brzo i lako premještati, ukupne mase ne veće od 50 kg.

Prijedlog izmjene u: „Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 4.5 kg s baterijom“. 

Objašnjenje: Pošto se u praksi za kirurške djelatnosti u većini slučajeva koriste prijenosni ultrazvučni uređaji, smatramo da je to i ovdje slučaj, tako da nikako nije prikladno imati prijenosni uređaj koji teži 50 kg. Isto smatramo da se je ovdje potkrala greška, stoga nudimo prijedlog za izmjenom, gdje se točno specificira težina uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.3. mijenja se i glasi: „Uređaj se može brzo i lako ukloniti i premjestiti, ukupne mase manje od 4.5 kg s baterijom“.
Točka 3.5..: Spreman za rad za manje od 20 s od stanja isključenosti.

Prijedlog izmjene u: „Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti“. 

Objašnjenje: Kako bi se omogućio što veći broj ponuda većine renomiranih proizvođača i ravnopravno nadmetanje, smatramo da bi se ovom izmjenom to omogućilo.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.5. mijenja se i glasi „Spreman za rad za manje od 25 s od stanja isključenosti“.
Točka 3.6..: HD monitor ravni LED / LCD, dijagonale najmanje 47 cm.

Prijedlog izmjene u: „Zaslon ravni LCD, dijagonale najmanje 30.7 cm“. 

Objašnjenje: Pošto se radi o prijenosnom ultrazvučnom uređaju, smatramo da je ekran od 47 cm izlazi iz okvira prijenosnih sustava i u potpunosti bi otežao rad i dijagnostiku operatera. Smatramo da prijenosni uređaj mora biti prilagođen uvjetima za rad s prijenosnim uređajima sa svojim dimenzijama tj. veličinom  kao i svojom težinom, stoga tražimo promjenu ove stavke.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.6. mijenja se i glasi: „Zaslon ravni LCD, dijagonale najmanje 30.7 cm“.
Točka 3.7..: Rotacija monitora lijevo i desno za +/- 90 stupnjeva od centra, nagib monitora od 85 - 110 stupnjeva.

Prijedlog izmjene u: „Radi lakšeg korištenja i portabilnosti dimenzije uređaja ne smiju prelaziti:  dužina 35 cm, širina 31 cm i visina 7 cm“. 

Objašnjenje: Iz opisa točke 3.7. vidljivo je da se radi o stacionarnom ultrazvučnom uređaju, koji nije adekvatan za traženu vrstu dijagnostike. Prijenosni uređaji nemaju mogućnost rotiranja ekrana već imaju mogućnost nagiba ekrana. Stoga predlažemo da se pod ovom točkom uvaži opis dimenzija prijenosnog uređaja, kako bi javni naručitelj imao jasan opis traženog uređaja.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.7. mijenja se i glasi: „Radi lakšeg korištenja i portabilnosti dimenzije uređaja ne smiju prelaziti:  dužina 35 cm, širina 31 cm i visina 7 cm“.
Točka 3.8..: Veličina slike min. 800 × 600, veličina ekrana min. 1280 × 800 i rezolucija min. 1680 × 1050.

Prijedlog izmjene u: „Svi modovi prikaza uobičajeni u UZV dijagnostici: 2D, M-mod, impulsni Doppler, velocity color Doppler, power Doppler, Tissue Harmonik, usmjereni Power Doppler, duplex (2D + Doppler), PW TDI“. 

Objašnjenje: Opis točke 3.8. definira tj. specificira sliku stacionarnog uređaja koji nikako nije namijenjen ovakvoj vrsti dijagnostike. Pa smatramo da bi se dobio potpun opis traženog uređaja, umjesto opisanog uvažite prijedlog izmjene.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.8. mijenja se i glasi: „Svi modovi prikaza uobičajeni u UZV dijagnostici: 2D, M-mod, impulsni Doppler, velocity color Doppler, power Doppler, Tissue Harmonik, usmjereni Power Doppler, duplex (2D + Doppler), PW TDI“.

Točka 3.13..: Upravljanje, min. 12" kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir.

Prijedlog izmjene u: „Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, dodirna ploha za navigaciju “. 

Objašnjenje: Prijenosni ultrazvučni uređaji ne mogu imati samo kapacitivni zaslon za upravljanje i to 12“ kapacitivni zaslon. Takav sustav upravljanja većinom imaju stacionarni uređaji, stoga predlažemo promjenu ove točke.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.13. mijenja se i glasi:: „Upravljanje, alfanumerička tipkovnica za unos podataka i pisanje, dodirna ploha za navigaciju “. 

Točka 3.15..: Dinamički raspon min. 180 dB.

Prijedlog izmjene u: „Dinamički raspon min 160 dB “. 

Objašnjenje: Kako bi se omogućila ravnopravno natjecanje i raznovrsnost ponuda smatramo da bi donja granica dinamičkog raspona za prijenosni ultrazvučni uređaj trebala biti od 160 dB što i predlažemo prijedlogom promjene.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.15. mijenja se i glasi:: „Dinamički raspon min 160 dB “.

Točka 3.18..: Programabilne tipke sa mogućnošću min. 9 funkcija.

Prijedlog izmjene u: „Brisanje stavke “. 

Objašnjenje: Kako opis točke 3.18. ne definira u potpunosti kakve programabilne funkcije, predlažemo izbacivanje točke iz specifikacije.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Prihvaća se brisanje Točke 3.18.
Točka 3.21..: Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1 do 15 MHz..

Prijedlog izmjene u: „Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1.3 do 15 MHz“. 

Objašnjenje: Kako bi se omogućila raznovrsnost ponuda i ravnopravno natjecanje, smatramo da se ovom minimalnom izmjenom omogućava većini renomiranih proizvođača natjecanje te nuđenje kvalitetne opreme.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.21. mijenja se i glasi:: „Raspon podržanih frekvencija ultrazvučnog aparata minimalno od 1.3 do 15 MHz“. 

Točka 3.25..: Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min. 8 ×.

Prijedlog izmjene u: „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min 2x“. 

Objašnjenje: Za potrebe kirurške dijagnostike smatramo da nema potrebe za što većim uvećanjem jer se ono koristi gotovo jako malo. U svrhu što većeg broja ponuditelja ova izmjena bi omogućila ravnopravno natjecanje više renomiranih proizvođača.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.25. mijenja se i glasi:: „Povećanje slike uživo ili u zamrznutom modu PAN/ZOOM min 2x“. 

Točka 3.26..: Programabilne ikone za funkcije prema potrebama korisnika.

Prijedlog izmjene u: „Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika“. 

Objašnjenje: Smatramo da se ovdje potkrala greška, da je u opisu umjesto tipka upisana ikona, a kako prijenosni ultrazvučni uređaji nemaju ekran na dodir, tako i nemaju programabilne ikone, stoga pretpostavljamo da je došlo do greške u pisanje, te vas molimo da prihvatite traženu promjenu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.26. mijenja se i glasi: „Programibilne tipke za funkcije prema potrebama korisnika“.
Točka 3.27..: Rad na baterije, autonomija min. 60 minuta u svim načinima (modovima) rada.

Prijedlog izmjene u: „Rad na baterije, autonomija min 2 sata u svim načinima (modovima) rada u punoj funkciji“. 

Objašnjenje: Opisana autonomija u točki 3.27. je zbilja niska s obzirom da je u pitanju prijenosni uređaj. Kako bi podigli razinu i klasu uređaja predlažemo da se prihvati gore navedena promjena.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.27. mijenja se i glasi: „Rad na baterije, autonomija min 2 sata u svim načinima (modovima) rada u punoj funkciji“.
Točka 3.32..: Postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno i brzo premještanje uređaja.

Prijedlog izmjene u: „Integralno postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno napuštanje postolja - spojevi bez kablova ("Docking")“. 

Objašnjenje: Kako se radi o prijenosnom ultrazvučnom uređaju tražimo da se unese precizniji opis postolja koje koristi ultrazvučni uređaj.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.32. mijenja se i glasi: „Integralno postolje s kotačima, namještanje visine postolja, mogućnost za jednostavno napuštanje postolja - spojevi bez kablova ("Docking")“.

Točka 3.33..: Kapacitivni zaslon za upravljanje i navigaciju mora biti otporan na prskanje tekućinama radi lakšeg održavanja.

Prijedlog izmjene u: „Alfanumerička tipkovnica za upravljanje i ploha za navigaciju, u potpunosti zavarena kako ne bi došlo do prodiranja vode u elektroničke sklopove koji se nalaze ispod tipkovnice ultrazvučnog uređaja“. 

Objašnjenje: Radi načina dijagnostike vezane za traženi uređaj, iskustvo je polučilo da nekada postoji mogućnost od zalijevanja, ako voda ili bilo koja druga tekućina dođe u kontakt s tipkovnicom, u većini slučajeva postoji mogućnost od izgaranja ili kratkog spoja nekog elektroničkog sklopa koji se nalazi ispod tipkovnice. To stvara dodatan trošak javnom naručitelju a samim time i onemogućava rad na neko vrijeme, da bi se to izbjeglo, molimo vas da uvažite traženu izmjenu.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.33. mijenja se i glasi: „Alfanumerička tipkovnica za upravljanje i ploha za navigaciju, u potpunosti zavarena kako ne bi došlo do prodiranja vode u elektroničke sklopove koji se nalaze ispod tipkovnice ultrazvučnog uređaja“. 

Točka 3.37..: Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na solidnu memoriju– interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD).

Prijedlog izmjene u: „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min 16 GB, za pohranu min 500 pacijenata“. 

Objašnjenje: Ovim prijedlogom izmjene nudimo precizniji opis elektroničke memorije kako bi javni naručitelj imao u uvid o kakvim se ultrazvučnim uređajima radi, tj. koja je to razina ultrazvuka. 

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.37. mijenja se i glasi: „Pouzdano tehnološko rješenje pohrane slike i podataka na elektroničku memoriju – interna radna memorija bez tvrdog diska (HDD) kapaciteta min 16 GB, za pohranu min 500 pacijenata“. 

Točka 3.38.: Pohrana min. 57 000 slika, prikaz pohranjenih slika u sličicama i jedna po jedna na cijelom zaslonu, komprimiranje JPEG formata.

Prijedlog izmjene u: „Pohrana min. 57 000 slika  i 1920 sljedova pokretnih slika u MPEG-4, BMP, JPEG formatima“. 

Objašnjenje: Predlažemo nadopunu i precizniji opis medija za pohranu podataka.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.28. mijenja se i glasi: „Pohrana min. 57 000 slika  i 1920 sljedova pokretnih slika u MPEG-4, BMP, JPEG formatima“
Točka 3.46..: Punjiva lithium ion baterija, punjenje baterije u 3 sata do min. 80%, vijek trajanja min. 3 godine, status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu.

Prijedlog izmjene u: „Baterija - Punjiva lithium ion baterija, vijek trajanja min 3 godine,  status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu“. 

Objašnjenje: Pošto razni renomirani proizvođači imaju različite vrste pametnih i brzih punjenja baterije, smatramo da je nepotrebno ograničavati vrijeme punjenja, već da je bitniji životni ciklus jedne takve baterije, stoga vas molimo da uvažite naš prijedlog za izmjenu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.46. mijenja se i glasi: „Baterija - Punjiva lithium ion baterija, vijek trajanja min 3 godine,  status baterije prikazan na ekranu i upozorenje za praznu bateriju također prikazano na ekranu“. 

Točka 3.48..: Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 15-6 MHz, min. 256 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 50 mm.

Prijedlog izmjene u: „Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 13-6 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min 38 mm minimalno 192 elementa“. 

Objašnjenje: Smatramo da bi se ovom izmjenom proširila dijagnostika  i na taj način omogućila što veća eksploatacija samog uređaja. Ova izmjena ne utječe na kvalitetu dijagnostike a isto tako nikoga ne ograničava. Tražena sonda u točki 3.48. više se koristi kod pregleda dojke, tj. kod radiološke dijagnostike. Pošto je samom konstrukcijom veća, samim time je i nezgodna je za rad kirurške dijagnostike, stoga predlažemo izmjenu.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Točka 3.48. mijenja se i glasi: „Multifrekvencijska linearna dijagnostička sonda 13-6 MHz, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min 38 mm minimalno 192 elementa“.

Točka 3.50..: Multifrekvencijska endovaginalna dijagnostička sonda 9-5 MHz, min. 192 elemenata, biopsijski kompatibilna, širina prikaza min. 10 mm.

Prijedlog izmjene u: „Izbacivanje ove stavke iz tehničke specifikacije“. 

Objašnjenje: Za potrebe kirurške dijagnostike sa sigurnošću možemo reći da se endovaginalna sonda nikako ne uklapa. Naime smatramo da je ovdje došlo do greške u pisanju, stoga vas lijepo molimo da uvažite naš prijedlog za izmjenom.
ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE PRIHVAĆA.

POJAŠNJENJE

Prihvaća se brisanje točke 3.50.

UPIT OD ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je sljedeće prigovore i prijedloge vezano uz objavljenu Dokumentaciju o nabavi i troškovnike:

GRUPA 3. MEDICINSKA OPREMA, PROLAZNA PERILICA ZA ENDOSKOPE

Stavka. br. 2 PROLAZNA PERILICA ZA ENDOSKOPE

Traži se promjena u: "2. Prolazni automatski uređaj za pranje i dezinfekciju endoskopa"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA.

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao naziv uređaja koji mu je potreban.

Točka u specifikaciji  br. 2.1 Prolazna perilica za endoskope kapaciteta pranja i dezinfekcije dva endoskopa

Traži se promjena u: " 2.1 dvije nezavisno upravljive komore za pranje i dezinfekciju endoskopa"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno, sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

Točka u specifikaciji  br. 2.2 Komore izrađene od nehrđajućeg čelika

Traži se promjena u: " 2.2 kapacitet pranja dva endoskopa i to svaki endoskop u zasebnoj komori"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno, sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.3 Vrata komora izrađena iz stakla

Traži se promjena: " 2.3 otvaranje i zatvaranje vrata svake komore pomoću zasebne nožne pedale"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno, sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.4 Upravljanje uređajem pomoću dodirnog ekrana u boji

Traži se promjena u: " 2.4 punjenje komora sa prednje strane, a pražnjenje sa stražnje strane"

“ ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno, sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.5. Pranje i dezinfekcija sukladno normama EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4.

Traži se promjena u: " 2.5 vrata komore izrađena iz stakla"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  2.6 Ugrađen printer. 

Traži se promjena: " 2.6 detekcija endoskopa i korisnika pomoću barkod čitača"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

Točka u specifikaciji  br. 2.7 Automatska detekcija endoskopa i korisnika pomoću RFID antena ili pomoću bar kod skenera

Traži se promjena u: "2.7 upravljanje uređajem pomoću dodirnog ekrana u boji min. veličine 15-inča"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.8 Vanjsko čišćenje endoskopa se izvodi uz pomoć rotirajućih prskalica koje se nalaze unutar komore

Traži se promjena u:" 2.8 trajanje standardnog ciklusa pranja i dezinfekcije maksimalno 25 minuta"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

Točka u specifikaciji  br. 2.9. Kontinuirano praćenje nepropusnosti.

Traži se promjena u: " 2.9 ugrađen program samodezinfekcije"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

Točka u specifikaciji  br. 2.10 HEPA filter H13 ili integrirani filter zraka 0,01 μm

Traži se promjena u:  2.10 dupla dezinfekcija/pranje (potapanje + rotirajuća prskajuća ruka)

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.11 Uz aparat se isporučuju i endoskopske košare sa pripadajućim adapterima

Traži se promjena u:". 2.11 kontinuirana i pojedinačna kontrola svakog kanala endoskopa"

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

 Točka u specifikaciji  br. 2.12 Maksimalne dimenzije uređaja 2000 mm x 1250 mm x 950 mm (V x Š x D)

Traži se promjena u:  2.12 kontinuirani test vodonepropusnosti

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama ovu stavku, tražena izmjena se sadržajno ne podudara sa navedenom stavkom.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.13 dezinfekcija putem PAA (peroctene kiseline)

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.14 mogućnost spajanja na mrežu

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.15 opcionalno ispiranje endoskopa alkoholom

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.16 ugrađen sustav dokumentiranja ciklusa

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.17 maksimalne dimenzije uređaja 2020 mm x 1320 mm x 800 mm (V x Š x D)

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.18 kompatibilan sa sustavom kazeta

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.19 punjenje i pražnjenje komore pomoću specijalne kazete koja na sebi ima priključke za endoskope (endoskop se može spojiti na kazetu već na mjestu ručnog predpranja te se na takav način osigurava siguran transport endoskopa do dezinfektora te prilikom pražnjenja dezinfektora sprječava kontaminacija endoskopa s obzirom da se isti nalazi u kazeti)

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.20 pranje i dezinfekcija sukladno normama EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-4.

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

Traži se dodavanje točke: 

Točka. br. 2.21 plastična kazeta za endoskop kompatibilna s automatskim uređajem za pranje i dezinfekciju endoskopa (4 kom)

ODGOVOR NARUČITELJA:

PRIJEDLOG SE NE PRIHVAĆA:

Naručitelj je jasno i nedvojbeno sukladno svojim potrebama definirao minimalne karakteristike uređaja. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može ponuditi uređaj sa dodatnim karakteristikama.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU
20

